Załącznik nr 5.4. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 4 – Zakup i dostawa analizatora TOC.

| Lp. | Nazwa sprzętu / minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Opis techniczny oferowanego produktu (uwaga kolumnę wypełnia Wykonawca, który dokument ten przedkłada Zamawiającemu w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie SIWZ) Opis winien potwierdzać spełnienie wszystkich wymagań określonych w kol. 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1 | Nazwa sprzętu/wyposażenia Analizator TOC w ciałach stałych Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia : -analizator umożliwiający oznaczanie całkowitego węgla organicznego, całkowitego węgla nieorganicznego i węgla całkowitego w próbach stałych - zakres pomiarowy co najmniej od 10 ug do 500 mg węgla absolutnego - zasada pomiaru: wysokotemperaturowe spalanie w temperaturze do 1500°C w atmosferze tlenu - automatyczne oznaczenie węgla całkowitego oraz całkowitego węgla nieorganicznego przez aparat bez ingerencji użytkownika - wielkość naważki co najmniej do 3 g - oznaczenie na detektorze podczerwieni NDIR - elektroniczna kontrola przepływu gazu wraz z automatyczną korekcją zmian w przepływie - kalibracja - podajnik próbek min. 100-pozycyjny - automatyczny moduł do oznaczania TIC Oprogramowanie w j. polskim umożliwiające m. in.: - automatyczny przebieg procesu analitycznego, jego kontrolę oraz gromadzenie danych - wielopunktową kalibrację - wizualizację oznaczenia w formie graficznej Komputer sterujący (stacjonarny) Procesor: min.czterordzeniowy. Osiągający, co najmniej 3882 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, Zamawiający będzie weryfikował ten parametr na podstawie danych z drugiej kolumny tabeli z wynikami testów procesorów, które są załącznikiem do SIWZ. wielkość pamięci RAM: min. 4 GB dysk twardy: min 500 GB napęd optyczny: DVD+/-RW DL karta graficzna: dowolna z obsługą 2 monitorów komunikacja: LAN 1 Gbps interfejsy: min. 6 x USB w zestawie: mysz, klawiatura preinstalowany system operacyjny, klasy PC musi spełniać wymagania według poniższego załącznika (przypis 1) poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (np. Windows 10 lub równoważny wg opisu ). Monitor Przekątna ekranu: min. 22" Rodzaj matrycy: LED Rozdzielczość ekranu: min. 1920 x 1080 (FullHD) Format ekranu: 16:9 Jasność: min. 350 cd/m² Rodzaje wejść / wyjść min. VGA (D-sub) HDMI DVI-D . Głośniki Drukarka: Technologia druku: Laserowa, monochromatyczna Maksymalny format nośnika: A4 Interfejsy: LAN (Ethernet), USB, WiFi Dołączone akcesoria: Kabel USB, kabel zasilający, pachcord UTP min. 1,8 m Dodatkowe wymagania instrukcja w j. polskim i angielskim Przeszkolenie z obsługi min. 4 pracowników w czasie min. 10 godz. | Marka, model: Parametry Marka, model: Parametry Marka, model: Parametry Marka, model: Parametry |

Przypis 1.

Wymagania które musi spełniać system operacyjny

1    Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych

2    Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim

3    Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI.

4    Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe

5    Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego;

6    Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików.

7    Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim

8    Wbudowany system pomocy w języku polskim.

9    Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

10    Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.

11    Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.

12    Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

13    Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze.

14    Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".

15    Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

16    Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

17    Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

18    Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.

19    Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika.

20    Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)."

21    Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."

22    Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego.

23    Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.

24    Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

25    Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

26    Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi.

27    Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.

28    Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.

29    Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM

30    Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych.

31    Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

32    Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)

33    Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL.

34    Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

35    Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasło,

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

d. Certyfikat/Klucz i PIN

e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne

36    Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5

37    Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej.

38    Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach

39    Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń

40    Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń

……………………… dnia ………………	                            …………………………………….

(miejscowość)                                                                                                                             (podpis i pieczątka uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)