Załącznik nr 5.10. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

(po modyfikacji z dnia 15.10.2018 r.)

Część 10 – Zakup i dostawa sprzętu do pomiarów twardości, wytrzymałości itp.

| Lp. | Nazwa sprzętu / minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Opis techniczny oferowanego produktu (uwaga kolumnę wypełnia Wykonawca, który dokument ten przedkłada Zamawiającemu w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie SIWZ) Opis winien potwierdzać spełnienie wszystkich wymagań określonych w kol. 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Nazwa Maszyna wytrzymałościowa Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia : Rama wytrzymałościowa: obciążalność przynajmniej 10 kN konstrukcja ramy dwukolumnowa, stołowa, zawierająca dwie śrubowe kolumny napędowe oraz dwie jednorodne kolumny prowadzące. Osadzenie trawersy z wstępnym obciążeniem i kompensacją luzu zakres prędkości badawczych nie mniejszy niż: od 0,005 do 500 mm/min zakres przesuwu belki pomiarowej nie mniej niż 1100mm prześwit pomiędzy kolumnami nie większy niż 450mm zasilanie jednofazowe 230V AC, maksymalny pobór mocy 450VA Głowica pomiarowa siły o obciążalności 10kN: klasa dokładności głowicy pomiarowej siły 0,5 wg ISO 7500-1 w zakresie przynajmniej od 50N do 10kN głowica musi posiadać konstrukcję cylindryczną zabezpieczającą przed uszkodzeniem w wyniku działania sił bocznych Cyfrowa elektronika sterująco-pomiarowa: cyfrowe sterowanie napędem maszyny ze sprzężeniem zwrotnym od czujników siły i przemieszczenia cyfrowy pomiar wartości siły i przemieszczenia funkcja automatycznego rozpoznawania i kalibracji dostarczonych z maszyną przetworników pomiarowych transmisja danych do jednostki PC poprzez dedykowany interfejs typu Ethernet częstotliwość przesyłania grup pomiarowych na jednostkę komputera PC co najmniej 400Hz przy rozdzielczości 19 bitów, synchronicznie, we wszystkich kanałach systemu szybkość transmisji danych do jednostki PC co najmniej 750 kb/s gniazda umożliwiające podłączenie głowicy pomiarowej siły, kart rozszerzeń oraz kabla transmitującego dane do komputera PC zabudowane w podstawie maszyny Uchwyty mechaniczne klinowe do testów rozciągania: obciążalność co najmniej 10kN wkładki do uchwytów o powierzchni radełkowanej o wymiarach: szerokość 25mm, wysokość 55-57mm, pozwalające na zamocowanie próbek płaskich o maksymalnej grubości w zakresie co najmniej od 0 do 6mm Oprogramowanie do testów wytrzymałościowych w języku polskim obejmujące: testy rozciągania, ściskania, zginania, ścinania, odrywania, rozdzierania oraz badania współczynnika tarcia sterowanie przemieszczeniem trawersy maszyny wytrzymałościowej w funkcji obciążenia automatyczne generowanie raportu w pliku PDF z wieloma szablonami i łatwym w użyciu edytorem do wstawiania wykresów, tabel, nagłówków oraz stopek informacyjnych możliwość eksportu danych do popularnych arkuszy kalkulacyjnych moduł do wykonywania programowej kalibracji głowicy pomiarowej siły, mającej na celu sprawdzenie poprawności działania toru pomiarowego zabezpieczenie dostępu z hasłami użytkowników Dodatkowe wymagania Instrukcja obsługi w języku polskim, obejmująca zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi przez użytkownika Uruchomienie i przeszkolenie min. 2 osób w czasie min 3 godzin, w zakresie obsługi i eksploatacji oferowanej aparatury Po zainstalowaniu i uruchomieniu maszyny akredytowany serwis przeprowadzi kalibrację dostarczonej głowicy pomiarowej siły wraz z wystawieniem oficjalnego świadectwa wzorcowania Wykonawca dostarczy wraz z systemem dokumenty potwierdzające posiadanie serwisu producenta w Polsce posiadającego akredytację zgodnie z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 lub równowazną do dokonywania kalibracji maszyn wytrzymałościowych w zakresie pomiarów: siły, szybkości przemieszczenia belki pomiarowej i siłownika, wskazań przemieszczeń ekstensometrów: mechanicznych i optycznych. Dokumenty dotyczące serwisu winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza polski serwis producenta oraz kalibrację maszyn wytrzymałościowych przez zewnętrzną firmę posiadającą wymagane powyżej akredytacje. | Marka, model: Parametry |
| 2. | Nazwa Twardościomierz uniwersalny Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu/wyposażenia : Skale pomiarowe: HV HK Kolorowy min. 5,8 calowy ekran dotykowy Oświetlenie przestrzeni roboczej LED Obciążenie nastawiane automatycznie za pomocą dotykowego ekranu sterowania, z kontrolą cyfrową wybranego obciążenia Zakres obciążeń: 10g – 2kg Min. 9 zakresów pomiarowych: 0,01 – 0,025 – 0,05 – 0,1 – 0,2 – 0,3 – 0,5 – 1 – 2 kgf Możliwość konwersji zmierzonej twardości do innych skali pomiarowych min Rockwell, Brinell Automatyczny cykl pomiarowy Zmotoryzowany cykl pomiarowy z obciążeniem zadawanym przy pomocy skalibrowanych odważników Pionowa przestrzeń robocza min. 100 mm Odległość od osi pomiarowej do korpusu min.175 mm Głowica obrotowa z możliwością instalacji 1 wgłębnik i 3 obiektywy Powiększenie min. 100x, 500x Wyjście danych USB, RS232 Stolik XY z cyfrowymi śrubami mikrometrycznymi o wymiarach min.100 x 100 mm Zakres ruchu stolika min. 12,5x12,5 mm Pomiary zgodnie z normami ISO 6507, 9385, 45446; ASTM E384 & E92 Podświetlenie przestrzeni roboczej LED Możliwość sterowania z zewnętrznego komputera PC Możliwość transferu danych do arkusza kalkulacyjnego Okular z suwmiarką cyfrową Osłona przeciwkurczowa Dodatkowe wymagania Instrukcja obsługi w języku polskim, obejmująca zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi przez użytkownika Uruchomienie i przeszkolenie min. 2 osób w czasie min. 3 godzin, w zakresie obsługi i eksploatacji oferowanej aparatury | Marka, model: Parametry |

……………………… dnia ………………	                            …………………………………….

(miejscowość)                                                                                                                             (podpis i pieczątka uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)