Załącznik nr 5.3. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wersja ujednolicona po modyfikacji z dn. 23.05.2018 r.

Część 3 – Zakup i dostawa sprzętu hydrologicznego, meteorologicznego itp.

| Lp. | Nazwa Nazwa sprzętu, aparatury, urządzeń / minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Opis techniczny oferowanego produktu (uwaga kolumnę wypełnia Wykonawca, który dokument ten przedkłada Zamawiającemu w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie SIWZ) Opis winien potwierdzać spełnienie wszystkich wymagań określonych w kol. 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Stacja meteorologiczna Ilośc: 2 sztuki Parametry minimalne sprzętu: Mobilna stacja meteorologiczna Zakres pomiaru temperatury minimum: -40 ... +45°C dokładność 0,5°C Zakres pomiaru opadów minimum: 0 ... 2400 dokładność 5% Zakres pomiaru wilgotności minimum: 1 ... 100%, dokładność 4% Zakres pomiaru ciśnienia minimum: 540 ... 1100 hPa; dokładność 1hPa Zakres pomiaru prędkości wiatru minimum: 1 ... 70 m/s (1 ... 252 km/h); dokładność: wieksza z wartości 1 m/s lub 5% Zakres pomiaru kierunku wiatru: 16 kierunków róży wiatrów 0 ... 360°;0 dokładność 3° Inne parametry: konsola z adapterem sieciowym; czujnik z miernikiem opadów, czujnikami temperatury i wilgotności powietrza oraz prędkości wiatru; nadajnik, maszt trójnożny | Marka, model: Parametry |
| 2. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Miernik wieloparametrowy Ilośc: 1 sztuka Parametry minimalne sprzętu: Pomiar Do minimum: 0.00 - 20.0 mg/L Luminescent DO Pomiar mV minimum: -1500 do 1500 mV Pomiar oporności minimum: 2,5 Ωcm - 49 MΩcm Pomiar pH minimum: 0-14 pH Pomiar przewodności minimum: 0.01 µS/cm do 200 mS/cm Pomiar TDS minimum: 0.0 - 50.0 mg/L Pomiar temperatury minimum: -10 - 110 °C Pomiar zasolenia minimum: 0 - 42 g/kg Długość dostarczonych sond do pomiarów: min. 10m Dokładność mV: ± 0.1 mV Dokładność pH: ± 0,002 pH Dokładność przewodności: ± 0.5 % w zakresie (1 µS/cm - 200 µS/cm) Dokładność temperatury: ± 0.3 °C Interface: klawiatura Pamięć wewnętrzna: Min. 500 wartości | Marka, model: Parametry |
| 3. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Sonda samorejestrująca Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu: Zakres pomiaru ph minimum: -2,000÷16,000 pH Zakres pomiaru ph minimum: 0÷14,000 pH Zakres pomiaru mV minimum: ±1999.9 mV Zakres pomiaru przewodności minimum: 0÷1999.9 mS/cm 0÷200 g KCl 0÷250 g NaCl Zakres pomiaru O2 (mg/l) minimum: 0÷60 mg/l Zakres pomiaru O2 (mg/l) minimum: 0÷50 mg/l Zakres pomiaru temperatury minimum: -50,0÷199,9 ºC Zakres pomiaru temperatury minimum: -50,0÷50,0 ºC Inne parametry: 2 porty optyczne, port przewodności/temperatury, port pH lub pH/ORP Porty uniwersalne lub 2 porty optyczne, port przewodności/temperatury, port pH lub pH/ORP Sensory (czujniki): minimalnie dla: temperatury, przewodności, optyczny tlenu rozpuszczonego, zasolenia, pH, Czytnik danych, Sonda na kablu o długości min. 10 m, Akcesoria dodatkowe: roztwory i buffory pH, ORP, kabel zasilający, kabel do połączenia z PC, kabel kalibracyjny (calibration cable) | Marka, model: Parametry |
| 4. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Wielofunkcyjny kolorymetr laboratoryjny Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu: Źródło światła.: o długości minimalnie: 420 nm, 525 nm, 610 nm Dokładnośc min.: ±1 nm Typ kuwety: szklana Ilość metod: min. 15 Inne parametry: Kolorymetr z wyposażeniem do pomiaru min. 44 stężeń jonów, decydujących o jakości wody; Złącze USB do transferu danych na komputer. W zestawie odczynniki do oznaczania minimum: amoniaku (zakres średni i zakres niski), wapnia, twardości wapniowej, twardości magnezowej, azotanów, azotynów (zakres wysoki i zakres niski), fosforanów (zakres wysoki i zakres niski), siarczanów, chloru wolnego, chloru ogólnego – min. 100 testów dla każdego z wymienionych parametrów W zestawie: - kolorymetr laboratoryjny - kuwety szklane – min. 4 - chusteczki czyszczące do kuwet pomiarowych (min. 4) - roztwór czyszczący do kuwet pomiarowych (min. 200 ml) - zestaw do przygotowywania próbek - reagenty do pomiarów min. 44 stężeń jonów (min. 100 testów dla każdego) - kabel USB do podłączenia do komputera | Marka, model: Parametry |
| 5. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Jonometr mikrokomputerowy Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu Zakres pomiaru pH/mV minimum: -2,000+16,000 pH / ±1999 mV Zakres pomiaru Redox minimum: ±1999 mV Zakres pomiaru O2 minimum: 600.0% 60 mg/l Zakres Ion minimum: 0-1000 g/l Zakres pomiaru przewodności minimum: 0-1,99 S/cm 0-200 g KCl 0-250 g NaCl Zakres pomiaru temperatury: minimalny zakres: -20… +100°C Inne parametry: Zakres pomiarowy: pH/mV, Ion, Redox, O2, przewodność, ciśnienie atmosferyczne, temperatura. Możliwość przesyłania danych na komputer. | Marka, model: Parametry |
| 6. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Młynek hydrometryczny Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu: Zakres pomiaru minimum: od 0m/s do +5m/s Dokładność pomiaru: maksymalnie ±1% odczytu Minimalna głębokość pomiaru: 5 cm Inne parametry: Płaski sensor Kabel min. 2-m Żerdzie o łącznej długości min. 1,5 m (3 x 0,5 m) Całość w opakowaniu transportowym. | Marka, model: Parametry |
| 7. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Limnigraf Ilość: 10 sztuk Minimalne parametry sprzętu: Zasada pomiaru poziomu wody: pojemnościowa lub ciśnieniowa Dokładność pomiaru poziomu wody : ±0,05% = 1 cm dla 20 m zakresu pomiarowego Stabilność długoterminowa pomiaru poziomu wody: ±0,1% na rok Stabilność temperaturowa : ±0,01% Zakres pomiarowy temperatury minimum: od –5oC do +50oC ±0,1oC Dokładność pomiaru: ±0,3oC Inne parametry: Limnigraf do rejestracji zmian poziomu i temperatury wód gruntowych z bezpośrednią kompensacją barometryczną; logger i wyjście mikrokomputerowe. Oprogramowanie do obsługi rejestratora. | Marka, model: Parametry |
| 8. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Rejestrator przewodności wody Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu: Minimum dwa kalibrowane zakresy pomiaru przewodności: 0... 1.000 uS/cm 0…10.000 uS/cm Zakres pomiaru temperatury min.: -2oC….+36 oC Minimalna dokładność pomiaru: Przewodność - 1 uS/cm w niskim zakresie przewodności ±3% odczytu lub ±5 uS/cm; w pełnym zakresie przewodności ±3% odczytu lub ±20 μS/cm Temperatura - 0,1 oC Inne parametry: pomiar i rejestracja temperatury; interfejs USB oprogramowanie do obsługi rejestratora. | Marka, model: Parametry |
| 9. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Prądomierz profilujący Ilośc: 1 sztuka Ogólne parametry: Prądomierz profilujący do pomiarów przepływu wody z wykorzystaniem akustycznego zjawiska Dopplera. Minimum 5 - wiązkowa sonda pomiarowa; Minimum 4 przetworniki pomiaru prędkości, 1 wiązka pionowa pomiaru głębokości 1MHz; Wbudowany kompas ze zintegrowanym czujnikiem przechyłu; Telemetria radiowa 2,4 GHz, zasięg 400-500 m; moduł do komunikacji radiowej z komputerem użytkownika z anteną; moduł zasilający; adapter radiowy z anteną do podłączenia do komputera użytkownika poprzez port USB; kabel połączeniowy do przepływomierza | Marka, model: Parametry |
| 10. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Echosonda z wbudowanym odbiornikiem GPS Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu: Moc min.: 4000 (500 RMS) Częstotliwość min.: 77 /200 kHz Max głębokość: max. 600 m Inne parametry: Wbudowany odbiornik GPS min. 5 Hz Przekątna ekranu – min. 5 cali Rozdzielczość – min. 480x640 pixeli | Marka, model: Parametry |
| 11. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Zestaw do rejestracji zjawisk ekstremalnych Ilość: 1 zestaw Parametry sprzętu: W zestawie automatyczny sampler, przepływomierz, deszczomierz z modułem rejestrującym. Parametry samplera: Zestaw min. 24 butelek o poj 1 litra; akumulator 12V, min. 6,5 Ah + ładowarka 230 V; wąż ssawny o dług. 6-8 m; kosz ssawny Parametry przepływomierza przenośnego: Przetwornik pomiarowy; moduł bateryjny; sonda pomiaru prędkości z kablem o dług. min. 10 m; zestaw opasek montażowych (Ø 200, 250, 315, 400 mm) wraz ze stopką montażową; kabel połączeniowy i kabel komunikacyjny; oprogramowanie. Parametry deszczomierza z modułem rejestrującym: objętościowy; czułość 0,1 mm; pojemność 350-400 mm/h; dokładność min. 50 mm/h; standardowy zakres temp. pracy min. (0°C - +50°C) Sampler, przepływomierz i deszczomierz z modułem rejestrującym muszą być ze sobą kompatybilne | Marka, model: Parametry |
| 12. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Ponton Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu: Długość: 3,8-4,0 m Szerokość: 1,7-1,9 m Szerokość: 1,7-2,55 m Materiał: Tuby wykonane z grubego PCV Podłoga: Sztywna sklejkowa (lub listewki sklejkowe) Podłoga: aluminiowa lub drewniana (sklejki łączone lub sztywne) Pojemność: 5-6 osób Silnik: Możliwość zainstalowania silnika zaburtowego o mocy 3,5-4,5 kW Wyposażenie dodatkowe: drewniane ławeczki do siedzenia dla 5-6 osób; wiosła, pompka, zestaw naprawczy, komplet dokumentów (certyfikaty bezpieczeństwa) Ponton musi być przystosowany do zamontowania silnika z poz. 13. | Marka, model: Parametry |
| 13. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Silnik zaburtowy Ilość: 1 sztuka Parametry sprzętu: Pojemność: 125-140 cm3 Moc maksymalna: 3,5-4,5 kW Budowa: jednocylindrowa, górnozaworowa (OHV) Silnik: 4-suwowy; gaźnik Inne parametry: Powinien mieć możliwość podłączenia dodatkowego zbiornika paliwa. Silnik musi być przystosowany do zamontowania na pontonie z poz. 12. | Marka, model: Parametry |
| 14. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Zestaw mierników natężenia UV Ilość: 2 zestawy Parametry sprzętu/wyposażenia : Zestaw mierników UV umożliwiający pomiar 4 parametrów: Natężenie oświetlenia: min. 0,1 - 200 000 Lux Promieniowanie UV: min. 300 - 400 nM Natężenie promieniowania UV: min. 2 - 10 000 mW/M2 Promieniowanie cieplne (IR): min. 350nM - ~40μM Zakres promieniowania cieplnego: min. 0-1000 W/m² Interfejs: USB Częstotliwość zapisu: - minimum od 1s do 1h Częstotliwość zapisu: - minimum od 10s do 1h Temperatura pracy: co najmniej od 0 do 50°C Wilgotność względna: co najmniej od 0 do 99%RH bez kondensacji Zasilanie: akumulatorowe Żywotność baterii: nie mniej niż 20 godz pracy ciągłej lub 3,000 odczytów co 30 sek. Rejestracja danych – w pamięci wewnętrznej lub na karcie pamięci. Pojemność pamięci: nie mniej niż 50 000 zapisów | Marka, model: Parametry |

……………………… dnia ………………	                            …………………………………….

(miejscowość)                                                                                                                             (podpis i pieczątka uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)