**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L. p. | Asortyment | J m. | Ilość  | Uwagi |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 10 |
| 1. |  **Stolik 2 półkowy** Konstrukcja aluminiowa malowana proszkowo w kolorze białym.* Szerokość: 45 cm
* Wysokość: 82 cm
* Głębokość: 51 cm
* Waga: 8 kg
* Wymiar półki górnej (gł. x szer.): 45 x 45 cm
* Wymiar półki środkowej (gł. x szer.): 37 x 45 cm
 | Szt. | 3 |  |
| 2. | **Stolik 2 półkowy z szufladą**Konstrukcja aluminiowa malowana proszkowo w kolorze białym.* Szerokość: 45 cm
* Wysokość: 82 cm
* Głębokość: 51 cm
* Waga:14 kg
* Wymiar półki górnej (gł. x szer.): 45 x 45 cm
* Wymiar półki środkowej (gł. x szer.): 37 x 45 cm
 | Szt. | 1 |  |
| 3. | **Stół rehabilitacyjny**Regulacja wysokości elektryczna za pomocą siłownika elektrycznegoWyposażenie:• blat dwuczęściowy, podłokietniki• otwór z zatyczką w podgłówku oraz w leżu• podgłówek regulowany sprężyną gazową• uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża• tapicerka skóropodobna standard line (kolory 1-25)• biały kolor stelaża• 4 regulowane stopki• pilot ręczny do elektrycznej regulacji wysokości Dane techniczne* Długość: 200 cm
* Szerokość: 69 cm
* Wysokość: od 64 cm do 84 cm
* Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -60 ° do +45 °
* Waga: 64 kg
* Dopuszczalne obciążenie (regulacja elektryczna): 150 kg

. | Szt. | 1 |  |
| 4. | **Poduszka** pompowana do wanny z hydromasażem, kolor biały.  | Szt. | 4 |  |
| 5. | **Wałki pod stopy i kolana**, wykonane z materiału skóropodobnego lub winylowego i politerpenowej pianki | Szt. | 6 |  |
| 6. | **Aparat do terapii radialną wielowiązkową falą uderzeniową**1. Ciśnienie do 4 barów
2. Częstotliwość do 15 Hz
3. Wyświetlacz LED ułatwiający sterowanie aparatem lub sterowanie funkcjami aparatu za pomocą pokrętła nawigacyjnego
4. Waga max 7kg łącznie z wbudowanym kompresorem
5. Kompresor powietrzny wbudowany w aparat, bezolejowy – bezobsługowy
6. 7 protokołów zabiegowych wbudowanych
7. Możliwość definiowania własnych programów terapeutycznych
8. Ergonomiczny aplikator posiadający amortyzator sprężynowy ze skokiem sprężyny minimum 1 cm eliminujący transfer wstecznych wstrząsów w kierunku ręki terapeuty
9. Możliwość regulacji parametrów w trakcie terapii
10. Tryb pojedynczych i ciągłych uderzeń
11. Wymiary 320 x 190 x 280 mm
12. W zestawie następujące przekaźniki fali uderzeniowej: wielowiązkowy 15 mm, wielowiązkowy 9 mm, koncentrujący 15 mm
 | Szt. | 1 |  |
| 7. | **Aparat do ultradźwięków 1- kanałowy**Szczegółowy opis techniczny aparatu:Jeden kanał do terapii ultradźwiękowejKolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 4,3 cala ułatwiający sterowanie aparatemWieloczęstotliwościowa (1MHz i 3MHz) i wodoodporna głowica ultradźwiękowa 5cm2Podgrzewane głowice ultradźwiękoweMożliwość jednoczesnego podłączenia dwóch głowic do aparatuWizualna kontrola kontaktu głowicy ze skórą pacjentaPraca ciągła i impulsowa (10-150Hz)Możliwość ustawienia automatycznego przełączania częstotliwości przez aparat (1MHz i 3MHz)Współczynnik wypełnienia 5-95 %Natężenie od 0,1 do 3W/cm2 przy pracy impulsowej i do 2W/cm2 przy pracy ciągłejGłowica ultradźwiękowa 12cm2 bez obsługowa montowana na ciele pacjenta za pomocą pasów, umożliwiającymi prowadzenie terapii bez obecności terapeutyMożliwość podłączenia wieloczęstotliwościowej (1MHz i 3MHz) i wodoodpornej głowicy ultradźwiękowej 1cm2Płynna modyfikacja parametrów ultradźwiękuSekwencje zapisywane przez użytkownika minimum 150Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy)Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (minimum 500)Sygnały dźwiękoweWizualna identyfikacja aktywnych akcesoriów.Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskimKlasa bezpieczeństwa II ( wg IEC 536)Zasilanie 100-240 V, 50-60 HzWaga aparatu max 3 kg.Wymiary 380 x 190 x 260 mmGwarancja 24 miesiące | Szt. | 1 |  |
| 8. | **Aparat do terapii polem magnetycznym**Szczegółowy opis techniczny aparatuAparat 2 – kanałowy do niezależnej terapii dwóch pacjentówImpulsowe pole magnetyczne - impulsy: prostokątne, trójkątne, sinusoidalne, eksponencjalneMożliwość modulacji impulsów: częstotliwość losowa, seria impulsów, fala sinusoidalna, fala trapezoidalna, fale symetryczneKolorowy ekran dotykowy min. 4,3 calaMaksymalna indukcja impulsowa 128 mT Zakres częstotliwość: 0-166 Hz Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) Kolorowa encyklopedia terapeutyczna z rysunkami anatomicznymi Aplikatory z technologią FMF (skoncentrowane pole magnetyczne) Wyposażenie: stół z przesuwanym solenoidem fi 70 cm, solenoid fi 30 cm Gwarancja: 2 lataCertyfikat CE, Deklaracja zgodności | Szt. | 1 |  |
| 9. |  **Urządzenie do strefowego masażu membranowego**Parametry wymagane: Urządzenie do strefowego masażu membranowegosterowanie ekranem dotykowym Wymiary urządzenia [cm]: 212 x 103 x 500 Powierzchnia membrany [cm]: 195 x 81Waga pusty/wypełniony [kg]: 185 / 515 Kontrola dysz: oddzielna Liczba pomp:2 Ciśnienie [bar]: 2 x 6,3 (7,4) Zużycie energii [kWh]: 2,8 System chłodzenia: woda/powietrze Temperatura wody: programowalna Maksymalne obciążenie [kg]:210 Tryb manualny: Rodzaje masażu;-Masaż przeciwbieżny (przeciwne ruchy dyszy) -Masaż równoległy (równolegle ruchy dysz) -masaż okrężny (cyrkulacyjne ruchy dysz) -Wygładzenie  | Szt. | 1 |  |
| 10. | **Inhalatory ultradźwiękowe** Zasilanie 230V 50Hz Profesjonalny inhalator ultradźwiękowy do pracy ciągłej Zabezpieczenie przed pracą na „sucho” – obwód wyłączający wytwarzanie aerozolu Poziom głośności mniejszy niż 35dB Częstotliwość przetwornika 1,68 MHz (+/- 5%)Poziom głośności mniejszy niż 35dB Częstotliwość przetwornika 1,68 MHz (+/- 5%)Wydajność nebulizacji regulowana w zakresie 0-5 ml/min Zakres średnicy cząstek minimum 0,5-6,0 µmPrzepływ powietrza regulowany do 0-30 l/min lub więcej Możliwość ciągłego zasilania lekiem – dodatkowa butla o pojemności 650 mlPojemność naczynia na lek - 30 mlProgramowanie czasu inhalacji 5-120 minMożliwość podawania ciepłego aerozolu - max. 38°CWaga urządzenia - 4 kg Wymiary 260x300x100Wyposażenie standardowe:- statyw- rura grzejna aerozolu- maska dla dorosłych- maska dla dzieci- filtr bakteryjny- ustnik,- 3 naczynia na lek | Szt. | 2 |  |