ZP/06/2019 									Załącznik nr 1

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

- Dostawa systemu do przechowywania Koncentratu Krwinek Płytkowych (KKP) w ilości nie mniejszej niż 10 pojemników płytkowych o pojemności 1000 ml składający się z :

- inkubatora utrzymującego żądaną temperaturę podczas przechowywania preparatów płytkowych,

- wytrząsarki do mieszania pojemników z preparatami płytkowymi.

- Dostawa wytrząsarki do mieszania pojemników z preparatami płytkowymi  mieszczącej nie mniej niż 32 pojemniki płytkowe (KKP) o pojemności 1000ml.

- System do przechowywania płytek

System do przechowywania Koncentratu Krwinek Płytkowych (KKP) w ilości nie mniejszej niż 10 pojemników płytkowych o pojemności 1000 ml składający się z :

- inkubatora utrzymującego żądaną temperaturę podczas przechowywania preparatów płytkowych,

- wytrząsarki do mieszania pojemników z preparatami płytkowymi.

Wymagania dotyczące inkubatora:

1. Drzwi przeszklone z hartowaną szybą, umieszczone w świetle obudowy urządzenia, tak ażeby ich otwieranie nie zabierało przestrzeni przed urządzeniem, drzwi z uszczelką.

2. Otwarcie drzwi skutkuje zatrzymaniem wytrząsarki, a zamknięcie drzwi wznawia proces wytrząsania pojemników z preparatami.

3. Wyświetlacz LCD lub LED informujący o parametrach pracy urządzenia, w szczególności temperaturze komory, alarmach/ ostrzeżeniach powstałych w trakcie pracy urządzenia.

4. Wymagana temperatura pracy: +22 oC (±2 oC).

5. Drzwi zamykane na klucz.

6. Urządzenie współpracujące / kompatybilne z oferowaną wytrząsarką.

7. Materiały użyte do produkcji urządzenia odporne na przyleganie bakterii, umożliwiające łatwe czyszczenie i dezynfekcję.

8. Czujniki do pomiaru temperatury muszą być wykalibrowane (Wykonawca dostarczy świadectwa kalibracji przy dostawie).

9. Alarm wizualny i dźwiękowy działający równocześnie o odpowiedniej głośności dotyczący braku zasilania, przekroczenia temperatury (zbyt wysokiej i zbyt niskiej).

10. Możliwość podłączenia zewnętrznego systemu monitoringu poprzez zainstalowanie czujnika temperatury wewnątrz inkubatora. Wymaga się, aby Wykonawca w ramach przeprowadzenia kwalifikacji instalacyjnej przygotował wejście pod monitoring Zamawiającego.

Wymagania dotyczące wytrząsarki:

1. Wysuwane półki/szuflady mieszczące nie mniej niż 10 pojemników o pojemności 1000 ml

2. Półki/szuflady umożliwiające cyrkulację powietrza w inkubatorze.

3. Pojemniki rozmieszczone na półce/szufladzie w sposób zapewniający cyrkulację powietrza z zachowaniem 2-3 cm odstępów pomiędzy pojemnikami.

4. Ułożenie pojemników wyłącznie prostopadle do drzwi inkubatora.

5. Współpracująca / kompatybilna z zaoferowanym inkubatorem.

6. Materiał, z którego wykonane są półki/szuflady umożliwiający mycie i dezynfekcję.

- Wytrząsarka do mieszania pojemników płytkowych

Wytrząsarka do mieszania pojemników płytkowych mieszcząca nie mniej niż 32 pojemniki płytkowe (KKP) o pojemności 1000ml.

Wymagania:

1. Wysuwane półki/szuflady mieszczące nie mniej niż 32 pojemniki płytkowe (KKP) o pojemności 1000 ml.

2. Półki/szuflady umożliwiające cyrkulację powietrza.

3. Pojemniki rozmieszczone na półce/szufladzie w sposób zapewniający cyrkulację powietrza z zachowaniem 2-3 cm odstępów pomiędzy pojemnikami.

4. Ułożenie pojemników wyłącznie prostopadle do drzwi inkubatora.

5. Materiał, z którego wykonane są półki/szuflady umożliwiający mycie i dezynfekcję.

III.     Wymagania pozostałe dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Urządzenia fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 roku.

2. Gwarancja na wszystkie urządzenia minimum 24 miesiące od momentu podpisania protokołu odbioru.

3. Termin dostawy urządzeń do 5 tygodni od dnia podpisania umowy.

W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia, odpowiadają wymaganiom określonym  przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga  następujących dokumentów:

1) deklarację zgodności potwierdzającą oznakowanie wyrobów znakiem CE,

2) specyfikację techniczną producenta urządzenia w języku polskim potwierdzającą spełnienie określonych przez Zamawiającego wymagań.

Uwaga!

Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań spowoduje odrzucenie oferty.