ZP/15/2019									Załącznik nr 1

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

- Dostawa zestawów jednorazowego użytku do poboru ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) lub ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) w roztworze wzbogacającym z możliwością jednoczesnego pobrania osocza i/lub ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych (UKKCz)                      z możliwością zawieszania UKKCz w roztworze wzbogacającym wraz z niezbędnymi płynami, w okresie 12 miesięcy:

- Zestaw jednorazowy, jednoigłowy, do pobierania UKKP i osocza  - 150 zestawów,

- Zestaw jednorazowy, jednoigłowy, do pobierania UKKP w roztworze wzbogacającym i/lub osocza i/lub UKKCz w roztworze wzbogacającym – 6 zestawów,

- Roztwór ACDA o pojemności 750ml – 156 sztuk,

- Roztwór wzbogacający do przechowywania KKP o pojemności 500ml – 162 sztuki,

- Roztwór wzbogacający do przechowywania KKCz o pojemnosci 250ml – 30 sztuk.

- Dzierżawa jednego separatora komórkowego do poboru ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) lub ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) w roztworze wzbogacającym z możliwością jednoczesnego pobrania osocza i/lub ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych (UKKCz)                               z możliwością zawieszania UKKCz w roztworze wzbogacającym, w okresie 12 miesięcy.

- Wymagania dotyczące zestawów:

- Zestawy jednorazowe, jednoigłowe, 5-dniowe, z dwoma pojemnikami na UKKP.

- Pozaustrojowa objętość zestawu < 200 ml.

- Zestawy drenów zbudowane na zasadzie zintegrowanej kasety/tacy, zawierającej wszystkie elementy mocowane na pompach, zaworach i czujnikach, minimalizujące możliwość błędnego założenia zestawu na urządzeniu.

- Worek na próbkę krwi przy linii wejściowej, umożliwiający odseparowanie pierwszej porcji krwi zawierającej potencjalne zanieczyszczenie – z miejscem do próbkowania  na badania wykonywane przy donacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zestawy kompatybilne z zaoferowanym separatorem komórkowym.

- Termin ważności zestawów: minimum 12 miesięcy od momentu dostawy.

- Zestawy posiadające oznakowanie CE.

- Wymagania dotyczące separatora:

  - Zamawiający wymaga, aby urządzenie było dopuszczone i wprowadzone 
do obrotu/stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

  - Urządzenie nie starsze niż rok produkcji 2015.

  - Urządzenie umożliwiające przeprowadzanie procedur pobierania ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) lub ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) w roztworze wzbogacającym z możliwością jednoczesnego pobrania osocza i/lub  ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych (UKKCz) z możliwością zawieszenia UKKCz w roztworze wzbogacającym.

  - Separator wirówkowy, pracujący w trybie ciągłego przepływu krwi (równoległy napływ, separacja i zwrot krwi).

  - Dodatkowe wymagania dotyczące urządzenia: pełna automatyzacja wykonywanych procedur; intuicyjna komunikacja między operatorem, a urządzeniem; kolorowy, dotykowy ekran o wysokiej rozdzielczości z graficzną prezentacją poszczególnych etapów wybranej procedury, posiadający menu w języku polskim, pomagający we wprowadzaniu niezbędnych informacji dotyczących dawcy i procedury, zapewniający stałe informacje dotyczące postępu procedury, podający jasne komunikaty ostrzegawcze, wskazujący podpowiedzi rozwiązywania problemów.

  - Urządzenie dające możliwość otrzymania finalnego produktu/składnika krwi,           bez konieczności dodatkowych prac manualnych personelu.

  - Urządzenie automatycznie dozujące antykoagulant, dostosowane do możliwości dawcy (zabezpieczenie przed nadmierną podażą).

  - Urządzenie automatycznie dozujące roztwory wzbogacające do wytworzenia UKKP/UKKCz.

  - Urządzenie wyposażone w detektory: obecności antykoagulantu, obecności płynu/roztworu wzbogacającego, hemolizy.

  - Czytnik kodów kreskowych, umożliwiający wprowadzanie (co najmniej) następujących danych: numer donacji, numer identyfikacyjny operatora, numer serii pojemnika, numer serii płynów użytych do zabiegu.

  - Aparat jezdny, wolnostojący, wyposażony w kółka z blokadą, dający możliwość łatwego dostosowania/ustawienia względem foteli krwiodawców.

  - Urządzenie wyposażone w zintegrowaną zgrzewarkę do drenów, zasilane bezpośrednio z urządzenia.

  - Urządzenie posiadające certyfikaty CE.

  - Zapewnienie bezpłatnego serwisu gwarancyjnego przez okres trwania umowy (naprawy, przeglądy okresowe),  z maksymalnym czasem naprawy urządzenia w ciągu 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii.

  - Co najmniej jedna instrukcja obsługi urządzenia (w języku polskim) – dostarczona podczas instalacji.

III.     Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Termin dostawy urządzenia do 10 dni od dnia podpisania umowy.

- W celu potwierdzenia, że przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym  przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga  następujących dokumentów:

- Deklaracje zgodności potwierdzające oznakowanie wyrobów znakiem CE.

- Dokument potwierdzający dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu/stosowania urządzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

- Ulotki, katalogi, informacje, karty charakterystyki, instrukcje w języku polskim.

Uwaga!

Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań spowoduje odrzucenie oferty.