ZP/14/2020								Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa i instalacja separatora komórkowego do poboru ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) lub ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) w roztworze wzbogacającym z możliwością jednoczesnego pobrania osocza i/lub ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych (UKKCz) z możliwością zawieszania UKKCz w roztworze wzbogacającym.

- Wymagania dotyczące separatora:

  - Zamawiający wymaga, aby urządzenie było dopuszczone i wprowadzone 
do obrotu/stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

  - Urządzenie nie starsze niż rok produkcji 2020.

  - Urządzenie umożliwiające przeprowadzanie procedur pobierania ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) lub ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) w roztworze wzbogacającym z możliwością jednoczesnego pobrania osocza i/lub  ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych (UKKCz) z możliwością zawieszenia UKKCz w roztworze wzbogacającym.

  - Urządzenie umożliwiające sprawdzenie pobranych kodów kreskowych podczas procesu w czasie rzeczywistym pod kątem poprawności danych: weryfikowanie terminu ważności, ilości i poprawności flag probówek, blokada błędnie zaczytanego kodu i uniemożliwienie kontynuowania procedury.

  - Urządzenie umożliwiające przeprowadzanie procedur pobierania wyłącznie osocza o objętości od 1 do co najmniej 800 ml, z wykorzystaniem dedykowanego zestawu wyposażonego w co najmniej trzy pojemniki do przechowywania.

  - Separator wirówkowy, pracujący w trybie ciągłego przepływu krwi (równoległy napływ, separacja i zwrot krwi).

  - Dodatkowe wymagania dotyczące urządzenia: pełna automatyzacja wykonywanych procedur; intuicyjna komunikacja między operatorem, a urządzeniem; kolorowy, dotykowy ekran o wysokiej rozdzielczości z graficzną prezentacją poszczególnych etapów wybranej procedury, posiadający menu w języku polskim, pomagający we wprowadzaniu niezbędnych informacji dotyczących dawcy i procedury, zapewniający stałe informacje dotyczące postępu procedury, podający jasne komunikaty ostrzegawcze, wskazujący podpowiedzi rozwiązywania problemów.

  - Urządzenie dające możliwość otrzymania finalnego produktu/składnika krwi,           bez konieczności dodatkowych prac manualnych personelu.

  - Urządzenie automatycznie dozujące antykoagulant, dostosowane do możliwości dawcy (zabezpieczenie przed nadmierną podażą).

  - Urządzenie automatycznie dozujące roztwory wzbogacające do wytworzenia UKKP/UKKCz.

  - Urządzenie wyposażone w detektory: obecności antykoagulantu, obecności płynu/roztworu wzbogacającego, hemolizy.

  - Czytnik kodów kreskowych, umożliwiający wprowadzanie (co najmniej) następujących danych: numer donacji, opaska dawcy, numer identyfikacyjny operatora i operatora sprawdzającego, numer REF, LOT i data ważności zestawu drenów oraz wszystkich używanych roztworów, kody kreskowe probówek.

  - Aparat jezdny, wolnostojący, wyposażony w kółka z blokadą, dający możliwość łatwego dostosowania/ustawienia względem foteli krwiodawców.

  - Urządzenie wyposażone w zintegrowaną zgrzewarkę do drenów zasilaną bezpośrednio z urządzenia.

  - Urządzenie posiadające certyfikat CE.

II. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- W celu potwierdzenia, że przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym  przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga  następujących dokumentów:

1) deklaracja zgodności dla przedmiotu zamówienia potwierdzająca oznakowanie 	wyrobu znakiem CE,

2) prospekt / folder oferowanego urządzenia zawierający zdjęcie i opis techniczny           	oferowanego urządzenia,

3) instrukcja obsługi w języku polskim.

- Termin dostawy, instalacji i uruchomienia urządzenia nie może być dłuższy niż 21 dni  roboczych od dnia podpisania umowy.

- Bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

- Bezpłatna instalacja, uruchomienie urządzenia i szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonanie  kwalifikacji instalacyjnej i operacyjnej przez serwis.

- Okres gwarancji na urządzenie minimum 36 miesięcy od momentu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewni  bezpłatne przeglądy techniczne i kwalifikacje (co najmniej 1 w roku ) wraz z zapewnieniem bezpłatnych części zamiennych.

- W okresie pogwarancyjnym Wykonawca  zapewni  przeglądy techniczne wraz z wymaganą kwalifikacją.

- Czas usunięcia usterki od zgłoszenia nie dłuższy niż 5 dni roboczych.

- W przypadku trzech napraw w okresie pierwszego roku eksploatacji urządzenia Wykonawca wymieni dostarczony sprzęt na nowy.