ZP/21/2021 										Załącznik nr 4

SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Dostawa zamrażarki do szokowego mrożenia osocza dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu - 1 sztuka

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji nie starszy niż 2021, zarejestrowane jako wyrób medyczny i oznaczone znakiem CE |
| 2 | Urządzenie o wymiarach około 1460 x 910 x 1380 mm i wadze do 500 kg |
| 3 | Poziom hałasu do 65 dB(A) |
| 4 | Możliwość zamrożenia w jednym cyklu 20-30 pojemników z osoczem o objętości 200-300 ml ułożonych w jednej warstwie tak aby elementy chłodzące miały dwustronny kontakt z każdym pojemnikiem. |
| 5 | Metoda zamrażania kondukcyjna poprzez docisk płyt mrożących wykonanych z materiału łatwego w czyszczeniu i dezynfekcji |
| 6 | Szybkość mrożenia – czas zamrażania osocza do temperatury -30℃ (w rdzeniu osocza ) dla jednego pełnego wsadu nie może przekroczyć 60 minut |
| 7 | Czas doprowadzenia urządzenia do temperatury pracy ≤ 20 minut |
| 8 | Temperatura robocza nie wyższa niż -40℃ |
| 9 | Sygnalizowanie zakończenia procesu mrożenia |
| 10 | Możliwość automatycznego przestawienia urządzenia w tryb przechowywania po zakończonym cyklu mrożenia |
| 11 | Obudowa zewnętrzna, płyty mrożące wykonane ze stali nierdzewnej umożliwiające utrzymanie urządzenia w należytej czystości |
| 12 | Urządzenie z kompresorem chłodzonym wodą |
| 13 | Czynnik chłodzący wolny od HC, CFC i HCFC jako najbardziej ekologiczny. |
| 14 | Panel kontrolny z wyświetlaczem podającym aktualną temperaturą pracy urządzenia, menu w języku polskim |
| 15 | Urządzenie na kółkach z blokadą umożliwiających przesuwanie |
| 16 | Automatyczne podnoszenie pokrywy |
| 17 | Wykonawca dostarczy komputer z oprogramowaniem, czytnik kodów kreskowych pracujący w standardzie ISBT 128, okablowanie |
| 18 | Oprogramowanie obsługujące proces mrożenia musi rejestrować i archiwizować dane procesu mrożenia osocza, tworzyć dzienne raporty z uwzględnieniem daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia procesu mrożenia, całkowitego czasu trwania mrożenia, numeru urządzenia, kodu operatora oraz numery donacji mrożonych jednostek osocza wraz z możliwością wykonania wydruku |
| 19 | Wykonawca dostarczy urządzenie wraz z niezbędnym osprzętem i dokumentacją do wskazanego przez Zamawiającego miejsca, zobowiązuje się do wykonania kwalifikacji instalacyjnej, operacyjnej zgodnie z wymaganiami GMP i procesowej we współpracy z Zamawiającym i przeszkoli personel |
| 20 | Wykonawca zapewni transmisję następujących danych z urządzenia do systemu teleinformatycznego KRDK obowiązującego w RCKiK Wałbrzych: data zamrażania osocza numer donacji osocza godzina i minuta rozpoczęcia mrożenia godzina i minuta zakończenia mrożenia czas trwania mrożenia identyfikator operatora identyfikator zamrażarki temperatura załadunku i rozładunku osocza |
| 21 | Autoryzowany serwis zlokalizowany na terenie Polski |
| 22 | Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia liczonej od daty instalacji |
| 23 | W okresie gwarancji Wykonawca zapewni nieodpłatne przeglądy z kwalifikacją operacyjną ( nie rzadziej niż raz w roku i po każdej naprawie przez cały czas trwania gwarancji ), naprawy, wymiany elementów które uległy uszkodzeniu |
| 24 | Czas reakcji serwisowej max. 48 godzin ( od zgłoszenia do momentu przystąpienia serwisanta do usunięcia usterki ) . |
| 25 | Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi oraz konserwacji w języku polskim |