SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych wagomieszarek do pobierania krwi wraz ze zgrzewarkami i walizkami dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.”

| lp. |  | Spełnienie warunku TAK/NIE* (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa oraz instalacja urządzeń będzie realizowana do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, w tym: Siedziba główna w Wałbrzychu, Ekipa Wyjazdowa w Kłodzku, Ekipa Wyjazdowa w Jeleniej Górze, Ekipa Wyjazdowa w Bogatyni. |  |
| 2 | Każde urządzenie musi być oznaczone znakiem CE. |  |
| 3 | Rok produkcji urządzeń 2022r. lub 2023r. |  |
| 4 | Urządzenie musi być wyrobem medycznym. |  |
| 5 | Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i po podłączeniu gotowe do użytku oraz bezprzewodowego przesyłania danych bez dodatkowych zakupów czy inwestycji, dostosowane do istniejących instalacji i wyprowadzeń. |  |
| 6 | Urządzenia przystosowane do wszystkich dostępnych na polskim rynku pojemników do pobierania krwi (w tym z filtrem in-line). Szalka wyposażona w uchwyt filtra. |  |
| 7 | Urządzenie posiada przy uruchomieniu program kontroli prawidłowości ważenia przed rozpoczęciem pracy za pomocą odważnika o masie zgodnej z wymogami producenta. W przypadku wskazania wagi poza wymaganym zakresem (500 ± 5g) urządzenie nie pozwoli na pobór krwi. |  |
| 8 | Automatyczne tarowanie przed rozpoczęciem pobierania krwi. |  |
| 9 | Programowanie pobieranej objętości krwi w zakresie 100 - 650 ml. |  |
| 10 | Programowanie maksymalnego czasu trwania donacji. |  |
| 11 | Dokładność ważenia ±1%, wymagana co najmniej dla wagi odpowiadającej jednostce pobranej krwi pełnej ( 400-450 ml). |  |
| 12 | Funkcja mieszania pobieranej krwi, monitorowanie oraz wyświetlanie aktualnie pobranej objętości krwi i aktualnego czasu trwania donacji |  |
| 13 | Czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem (wyświetlacz główny), umieszczony z przodu urządzenia z podświetleniem pokazujący aktualną objętość pobranej krwi, aktualny czas trwania donacji i całkowity czas po jej zakończeniu oraz datę i godzinę. |  |
| 14 | Obsługa wagomieszarki przy użyciu przycisków membranowych. |  |
| 15 | Zasilanie akumulatorowe i sieciowe (wydajny system zasilania bateryjnego, 8 godzin pracy na jednym komplecie akumulatorów). Akumulator powinien być wymienny. W zestawie nowy oryginalny zasilacz 230V/50Hz. |  |
| 16 | Port USB znajdujący się z przodu urządzenia (umożliwia elektroniczny zapis danych na pendrive). |  |
| 17 | Alarm wizualny oraz akustyczny niewłaściwego przepływu krwi. |  |
| 18 | Akustyczna i wizualna sygnalizacja zakończenia pobierania. Sygnalizacja wizualna pozwalająca na identyfikacje urządzenia z większej odległości. |  |
| 19 | Automatyczne zakończenie pobierania przez zaciśnięcie drenu po pobraniu zaprogramowanej objętości krwi. |  |
| 20 | Automatyczne zakończenie pobierania przez zaciśniecie drenu po przekroczeniu zaprogramowanego czasu trwania donacji. |  |
| 21 | Alarm dźwiękowy sygnalizujący błędne zaczytanie probówek przypisanych dla danego typu donacji (np. donacja pierwszorazowa/ donacja wielokrotna). |  |
| 22 | Wagomieszarka wyposażona w automatyczny zawór zamykający dopływ krwi do pojemnika kolekcyjnego po pobraniu zadanej objętości krwi, o budowie uniemożliwiającej wyjście drenu kolekcyjnego z zaworu podczas donacji. Zawór musi być umieszczony centralnie, aby umożliwiać wykorzystanie wagomieszarki z obu stron. |  |
| 23 | Zintegrowana z wagomieszarką ręczna głowica zgrzewająca do drenów. Połączenie z wagomieszarką giętkie o długości min. 1 metra, możliwość zgrzewania drenów w rożnych typach pojemników do poboru krwi w dowolnym odcinku. System kontroli zgrzewania sygnalizacja świetlna i dźwiękowa błędu zgrzewu. Zgrzewy z perforacją umożliwiającą ręczne oddzielenie zgrzewów. Możliwość demontażu rocznej głowicy zgrzewającej w celu czyszczenia bez użycia narzędzi. Zgrzewarka umieszczona na uchwycie (brak konieczności jej odkładania poza obrysem wagomieszarki, tj. np. na blacie). |  |
| 24 | Oddzielny czytnik kodów kreskowych połączony z wagomieszarką przewodem o długości min. 1 metra pracujący w standardzie ISBT128. Czytnik umieszczony na uchwycie na wysokości co najmniej 0,5 m od podstawy urządzenia tak, aby umożliwiać odczytywanie kodów kreskowych próbek oraz pojemników bez konieczności wyjmowania czytnika z uchwytu. |  |
| 25 | Oddzielny panel sterujący umocowany na wysokości co najmniej 0,5 m od podstawy urządzenia umożliwiający obsługę urządzenia w pozycji pionowej bez konieczności pochylania się nad wagomieszarką oraz zawierający informacje dla dawcy dotyczące przebiegu donacji. Panel umieszczony z przodu wagomieszarki — maksymalnie w odległości 10 cm od wyświetlacza głównego. |  |
| 26 | Skanowanie probówek podczas poboru nie może zakłócać dawcy wizualnej kontroli przepływu krwi i konieczności pracy ręką. |  |
| 27 | Urządzenie wyposażone w sztywną walizkę transportową, stanowiącą jednocześnie podstawy pod wagomieszarkę - do każdego urządzenia osobna. |  |
| 28 | Walizka transportowa wyposażona w gniazdo zasilania pozwalające na ładowanie akumulatora wagomieszarki bez jej wyjmowania z walizki. |  |
| 29 | Maksymalna waga wagomieszarki wraz z akcesoriami (zasilacz, akumulator, zgrzewarka, czytnik, panel sterujący) i walizkę transportową: 8,6 kg |  |
| 30 | Oprogramowanie urządzenia w języku polskim, na wyświetlaczu pojawiają się polecenia i komunikaty w języku polskim. |  |
| 31 | Bezprzewodowa transmisja danych dotyczących donacji powinna być wykonywana automatycznie, bezpośrednio po zakończeniu donacji, za pośrednictwem łącza radiowego, niepodatnego na zakłócenia zewnętrzne. |  |
| 32 | Wykonawca na swój koszt zapewni obsługę transmisji danych z urządzeń do obecnego systemu komputerowego „KRDK – Pracownie RCKiK” oraz do wdrażanego systemu „e-Krew”. |  |
| 33 | Wykonawca, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, przeprowadzi instalację dostarczonego wraz z wagomieszarkami dedykowanego oprogramowania producenta do obsługi transmisji danych z wagomieszarek w najnowszej dostępnej wersji oprogramowania w języku polskim. Konfiguracja oprogramowania zostanie wykonana przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Oprogramowanie powinno być zgodne z systemem Windows 10/11. |  |
| 34 | Możliwość elektronicznego zapisu danych dotyczących minimum 100 donacji. Minimalny zakres zapisanych oraz wysyłanych danych z wagomieszarki: numer donacji, data i czas rozpoczęcia donacji, czas trwania donacji, numer identyfikacyjny (seryjny) wagomieszarki, informacje o wybranym programie, kod REF i LOT zestawu, identyfikator osoby pobierającej, tryb pracy wagomieszarki, zgłoszone alarmy i przerwy w zabiegu, średnia przepływność, zadane parametry tj. maksymalny czas trwania, minimalna przepływność, zadana objętość, dopuszczalny skok wagi. całkowita waga pojemnika z pobraną krwią, informacje o tym czy zabieg się zakończył poprawnie czy nie, informacja czy wszystkie kody kreskowe dla danego programu zostały poprawnie sczytane przez operatora, informacje o przebiegu zabiegu tj. skoki wagi, brak przepływu, zarejestrowanych błędach, rodzaj i numer serii pojemnika na krew, zadana i pobrana objętość, suma kontrolna. |  |
| 35 | Praca wagomieszarki w trybie automatycznym z łącznością z odbiornikiem oraz w trybie manualnym bez łączności z odbiornikiem. |  |
| 36 | Instrukcja użytkowania w języku polskim. |  |
| 37 | Autoryzowany serwis na terenie Polski. |  |
| 38 | Wagomieszarka przystosowana do pracy w temperaturze otoczenia 18 — 25 ° C. |  |
| 39 | Urządzenia muszą spełnianie wszystkie wymagania zasadnicze w zakresie BHP (Rozp. Ministra Gospodarki z dn. 21.10.2008 r. ) w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i urządzeń ( Dz. U. z 2008 , nr 199 poz.1228). Łatwe w utrzymaniu czystości. |  |
| 40 | Kalibracja wagi w urządzeniach na dwóch poziomach przy corocznej walidacji. |  |
| 41 | Pozostałe wymagania: Wykonawca po dostarczeniu urządzeń do miejsc wskazanych przed wykona pełną walidację obejmującą kwalifikację instalacyjną, operacyjną urządzenia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz aktualnie obowiązującymi wymaganiami GMP. Czas trwania gwarancji producenta: min. 24 m-ce od daty włączenia do eksploatacji. W czasie trwania gwarancji Wykonawca zapewni na swój koszt przeglądy techniczne, naprawy, walidacje (wymiana każdego z elementów, podzespołów lub zespołów dostarczonych urządzeń które uległy uszkodzeniu z przyczyn i wad konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych) oraz walidacje urządzeń po dokonaniu napraw. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w czasie trwania gwarancji przeglądu i walidacji urządzenia przynajmniej raz w roku oraz po każdej krytycznej awarii urządzenia na swój koszt. W przypadku pojawienia się wady niemożliwej do usunięcia awarii Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe i przeprowadzenie odpowiednich procedur umożliwiających pracę na tym urządzeniu. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis zlokalizowany na terenie Polski. Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny przez okres min. 10 lat. Wykonawca dołączy instrukcje obsługi urządzenia w języku polskim. Wykonawca dostarczy, zainstaluje, uruchomi transmisje danych do systemu KRDK oraz przeszkoli personel Zamawiającego w ramach instalacji i obsługi urządzenia (w tym kalibracje i konserwacje) oraz obsługi oprogramowania w terminie 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. |  |

*Wpisać TAK lub NIE. W przypadku niespełnienia wymagania Wykonawca wpisuje powód.