OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa odczynników hematologicznych z kontrolami i materiałami eksploatacyjnymi wraz z dzierżawą 2 analizatorów hematologicznych oraz podłączeniem do programu „Aplikacja Pracownie RCKiK - KRDK” w okresie 24 m-cy”.

- Zamówienie obejmuje dostawę odczynników w ilości niezbędnej do wykonania 45 000 badań hematologicznych.

Tabela nr 1

| Lp. | Specyfikacja |
| --- | --- |
| 1 | Analizator hematologiczny z możliwością wyboru pracy w trybie CBC, CBC + 5 DIFF z niezbędnymi urządzeniami dodatkowymi , oprogramowaniem i UPS (podtrzymującym napięcie przez min 20 min). |
| 2 | Wieloparamertowy analizator nie straszy niż rok produkcji 2018 z wykluczeniem egzemplarzy demonstracyjnych i testowych. |
| 3 | Oprogramowanie analizatora oraz instrukcja w języku polskim. |
| 4 | Objętość próbki w trybie CBC + DIFF nie większa niż 60 µl krwi. |
| 5 | Wydajność 60 (+/-) oznaczeń na godzinę. |
| 6 | Minimalna pamięć wewnętrzna na 10 000 wyników badań wraz z grafiką. |
| 7 | Zintegrowany z modułem analizatora komputer wewnętrzny. |
| 8 | Czytnik kodów kreskowych zgodny z ISBT 128. |
| 9 | Podłączenie do systemu informatycznego Zamawiającego Aplikacja Pracownie RCKiK – KRDK z dwu kierunkową komunikacją, z uwzględnieniem w ramach zawartej umowy kolejnego podłączenia w przypadku zmiany systemu. |
| 10 | Automatyczne procedury konserwacji – brak konieczności otwierania analizatora do rutynowego czyszczenia. |
| 11 | Laserowa drukarka zewnętrzna do drukowania wyników oraz bezpłatne materiały eksploatacyjne do drukarki w okresie trwania umowy. |
| 12 | Analizator różnicujący leukocyty na 5 populacji: neurocyty, eozynocyty, bazocyty, monocyty i limfocyty wyrażone w liczbach bezwzględnych i względnych. |
| 13 | Minimalny zakres liniowości pomiaru parametrów (z jednej analizy, bez wstępnego rozcieńczania): - WBC 0 – 120 x 103/µl - PLT 0 – 1500 x 103/µl - RBC 0 – 8 x 106/µl - HGB 0 – 24 g/dl |
| 14 | Możliwość wykonania badań z otwartego jak i zamkniętego systemu pobierania krwi w trybie pracy: - Manualnym - Automatycznym z wykorzystaniem podajnika. |
| 15 | Wewnętrzny czytnik kodów w podajniku automatycznym. |
| 16 | Odczynniki do wykonania 45 000 badań hematologicznych (uwzględniono codzienną kontrolę jakości oraz powtórki w okresie 24 m-cy). Badania wykonywane 7 dni w tygodniu. |
| 17 | Codzienna wewnętrzna kontrola jakości na trzech poziomach (niski, normalny, wysoki) |
| 18 | Termin ważności odczynników co najmniej 6 m-cy od daty dostawy, termin ważności krwi kontrolnej co najmniej 2 m-ce od daty dostawy. |
| 19 | Materiały kontrolne do wykonywania codziennej kontroli jakości badań przez 7 dni w tygodniu: poziom normalny, niski, wysoki. Parametry krwi kontrolnej wprowadzane do analizatora za pomocą nośnika elektronicznego. |
| 20 | Odczynniki i materiały kontrolne od jednego producenta, bezcyjankowe. Odczynniki automatycznie rozpoznawalne przez analizator, monitorowanie zużycia dziennego odczynników. |
| 21 | Wewnątrzlaboratoryjny program kontroli jakości badań z graficzną prezentacją i statystyczną oceną wyników. |
| 22 | Odczynniki hematologiczne w ekonomicznych opakowaniach – okres stabilności każdego odczynnika po otwarciu nie krótszy niż 1 miesiąc. |
| 23 | Analizator, odczynniki oraz krew kontrolna posiadają oznakowanie CE. |
| 24 | Zdefiniowane wartości referencyjne w zależności od płci. |
| 25 | Wydruki wyników zawierające wszystkie oznaczone parametry wraz z zakresem wartości referencyjnych. Wyniki patologiczne flagowane z komentarzem opisującym patologie. |
| 26 | Archiwizacja danych z możliwością przeglądania bazy wyników w oparciu o numer próbki (donacji). |
| 27 | Precyzyjna weryfikacja próbki pacjenta. |
| 28 | Szkolenie pracowników w laboratorium Zamawiającego z obsługi analizatora i interpretacji wyników. |
| 29 | Dostarczenie przy pierwszej dostawie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz instrukcji przechowywania odczynników i krwi kontrolnej. |
| 30 | Zapewnienie aktualizacji oprogramowania w czasie trwania umowy. |
| 31 | Zapewnienie bezpłatnego serwisu gwarancyjnego przez okres trwania umowy, z maksymalnym czasem naprawy lub zapewnieniem urządzenia zastępczego w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii. |
| 32 | Czas reakcji serwisowej nie dłuższy niż 24 godziny od zgłoszenia awarii. |
| 33 | Serwis techniczny w Polsce. |
| 34 | Bezpłatna kwalifikacja instalacyjna, kwalifikacja operacyjna (po naprawie, przeglądzie). |
| 35 | Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty ilość odczynników hematologicznych z kontrolami i materiałami eksploatacyjnymi niezbędnymi do uruchomienia analizatora. |
| 36 | Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wykaz niezbędnych odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych wraz z podaniem ich nazw, szacunkowej ilości, ilości odczynników w opakowaniu, terminów ważności zamkniętych opakowań, terminów ważności otwartych opakowań. |
| 37 | Program kontroli jakości z wartościami liczbowymi i prezentacją graficzną (wykresy Levey-Jenningsa). |
| 38 | Automatyczne procedury konserwacji – brak konieczności otwierania analizatora do rutynowego czyszczenia. |

Spełnienie wszystkich parametrów granicznych wymaganych w tabeli nr 1 jest warunkiem koniecznym. Jeżeli jakikolwiek z w/w parametrów nie będzie dostępny, oferta zostanie odrzucona.

W sprawach technicznych dot. transmisji danych  do „Aplikacji Pracownie RCKiK – KRDK ” należy kontaktować się z firmą amb Software Sp. z o.o. ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra,

tel.: +48 68 453 70 40  fax:+48684537044 www.ambsoft.pl  Edyta Czetowicz +48 509 297 114