##### Część III – Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest naprawa, wykonywanie okresowych przeglądów technicznych 
i konserwacji, obsługa serwisowa i wsparcie techniczne niżej wymienionych urządzeń firmy Medtronic pracujących na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.

- Aparat O-Arm,

- Zestaw do neuronawigacji Stealth Station S7 oraz S7 Planning Station;

- Napęd neurochirurgiczny Legand EHS

- Zamówienie należy realizować przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:

- Wykonywanie okresowych konserwacji i przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami Producenta oraz obowiązującymi przepisami na terenie RP;

- Nadzór techniczny nad powierzonym sprzętem zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie RP;

- Wystawianie raportu serwisowego i wpis do dokumentacji eksploatacji sprzętu (paszportu technicznego) wykonanych czynności;

- Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy;

- Aktualizacja oprogramowania aparatury medycznej;

- Napraw aparatury medycznej;

- Wykonanie testów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami Producenta oraz przepisami obowiązującymi na terenie RP;

- Wsparcia podczas wykonywania zabiegu;

- Jeśli ma to zastosowanie Zamawiający zapewni zdalny dostęp do Produktów objętych Umową za pośrednictwem Wirtualnej Prywatnej Sieci VPN (Virtual Private Network) lub poprzez inne media;

- Naprawa, wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji, obsługa serwisowa i wsparcie techniczne, będą świadczone zdalnie lub w siedzibie Zamawiającego 
od godz. 800 do 1700 w dni robocze – możliwość wykonywania napraw również po godzinie 17:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z użytkownikiem/kierownikiem bloku/oddziałową bloku;

- Warunki realizacji.

- Naprawy

- Czas reakcji na zgłoszenie max. następny dzień roboczy;

- Czas reakcji na zgłoszenie /obecność serwisanta w lokalizacji/ max.2 dni robocze;

- Maksymalny czas wykonywania naprawy 5 dni roboczych;

- Wpis do paszportu potwierdzający wykonanie naprawy oraz określający warunki dopuszczenia aparatu do dalszej eksploatacji;

- Po wykonaniu naprawy – raport serwisowy zaakceptowany przez upoważnionego przedstawiciela zamawiającego;

- Realizacja napraw w lokalizacji wyłącznie w obecności upoważnionego przedstawiciela zamawiającego;

- Realizacja napraw na podstawie zlecenia pisemnego podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela zamawiającego

- Potwierdzenie przyjęcia zlecenia oraz wskazanie terminu obecności serwisanta w lokalizacji w celu wykonania naprawy;

- Przeglądy-konserwacje

- Zakres zgodny z wymaganiami producenta i przepisami obowiązującymi na terenie RP;

- przedstawić dla poszczególnych urządzeń;

- Częstotliwość wykonywania przeglądów-konserwacji zgodna z wymaganiami producenta i przepisami obowiązującymi na terenie RP

- Lista części zamiennych do obowiązkowej wymiany w okresie obowiązywania umowy-przedstawić;

- Lista części zamiennych do obowiązkowej wymiany podczas wykonywania przeglądów i konserwacji - przedstawić dla poszczególnych urządzeń;

- Wpis do paszportu potwierdzający wykonanie przeglądu-konserwacji oraz określający warunki dopuszczenia aparatu do dalszej eksploatacji, datę następnego przeglądu-konserwacji

- Po wykonaniu przeglądu-konserwacji – raport serwisowy określający zakres wykonanych czynności, zużyte materiały, uwagi wykonawcy dotyczące dalszej eksploatacji aparatu, potwierdzenie sprawności technicznej i dopuszczenie do użytkowania- zaakceptowany przez upoważnionego przedstawiciela zamawiającego

- Realizacja wyłącznie w obecności upoważnionego przedstawiciela zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu terminu;

- Aktualizacje oprogramowania

- Bezpłatna aktualizacja oprogramowania systemu;

- Zgłoszenie konieczności wykonania aktualizacji (termin, zakres, opis wpływu na działanie urządzenia)

- Wpis do paszportu potwierdzający wykonanie aktualizacji oraz określający warunki dopuszczenia aparatu do dalszej eksploatacji;

- Po wykonaniu aktualizacji –raport serwisowy zaakceptowany przez upoważnionego przedstawiciela zamawiającego;

Koszt materiałów i części zamiennych oraz dojazd i pobyt serwisanta wliczony 
w cenę zamówienia.

Części zamienne mają być fabrycznie nowe / rok produkcji zgodny z rokiem wykonywania naprawy.

- Po wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany wykonawca przedstawi harmonogram z zakresem prac i czynności wykonywanych podczas przeprowadzania przeglądów wraz ze wskazaniem terminów ich wykonania. Harmonogram należy dostarczyć nie później niż 5 dni przed podpisaniem umowy celem zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- Minimalne czynności wykonywane podczas przeglądów okresowych.

## Aparat O-Arm

- Inspekcja systemowa

- Sprawdzenie połączeń systemowych, elektrycznych, sygnałowych i okablowania

- Kontrola systemów alarmowych,

- Kontrola systemu chłodzenia,

- Kontrola zdalnego sterowania,

- Inspekcja elektryczna

- Kontrola elektronicznych układów pomiarowych

- Pomiar napięcia baterii,

- Pomiar napięcia ładowarek

- Pomiar bezpieczeństwa elektrycznego

- Kontrola działania urządzenia UPS,

- Wymiana baterii Motion Batteries (wg zaleceń producenta)

- Wymiana baterii X-Ray Batteries (wg zaleceń producenta)

- Wymiana baterii CMOS komputerów (wg zaleceń producenta)

- Czyszczenie i oliwienie świec zapłonowych po stronie lampy rtg,

- Czyszczenie i oliwienie świec zapłonowych po Stornie generatora,

- Inspekcja mechaniczna

- Wymiana przednich kół jezdnych (wg zaleceń producenta)

- Kontrola układu jezdnego,

- Kontrola silników, pasków, łańcuchów i kontrolerów ruchu,

- Kalibracja położenia gantry,

- Czyszczenie i smarowanie układu mechanicznego,

- Uzupełnienie płynów w systemie hydraulicznym,

- Pomiary dawki promieniowania i jakości obrazu - wykonane zgodnie z zaleceniami producenta w cenie oferty,

- Pomiary dawki zgodnie ze standardami producenta,

- Kalibracja generatora (wg zaleceń producenta),

- Interfejs nawigacyjny

- Kontrola połączeń systemowych pomiędzy aparatem O-Arm i nawigacją,

- Kontrola dokładności nawigacji i ewentualna kalibracja,

- Oprogramowanie

- Update oprogramowania (wg zaleceń producenta)

- Sporządzenie kopii zapasowej podstawowych funkcji systemu.

## Aparat nawigacja Stealth Station S7 oraz S7 Planning Station

- Kontrola połączeń elektrycznych i sygnałowych wewnątrz systemu oraz gniazd znajdujących się w obudowie

- Kontrola bezpieczeństwa elektrycznego

- Kontrola zainstalowanych wersji oprogramowania i ich aktualizacja (wg zaleceń producenta)

- Kontrola ilości wolnego miejsca na dysku twardym,

- Weryfikacja poprawności geometrycznej wszystkich dostępnych instrumentów,

- Weryfikacji poprawności geometrycznej lokalizatora ramienia O,

- Weryfikacji poprawności geometrycznej lokalizatora mikroskopu,

Napęd neurochirurgiczny Legand EHS

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego,

- Kontrola połączeń elektrycznych i sygnałowych wewnątrz systemu oraz gniazd

Znajdujących się w obudowie

- Kontrola prawidłowości współdziałania z urządzeniami towarzyszącymi

- Kontrola sprawności technicznej wyposażenia

- Kontrola funkcji zastawu

Zamawiający wymaga użyczenia na czas trwania umowy 2 sztuk wielorazowych wierteł do trepanacji w rozmiarze 9mm, 12mm, 14mm (rozmiar do wyboru przez Zamawiającego) kompatybilnych z posiadanym napędem neurochirurgicznym.

- Wyłączenia:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje poniższych produktów:

- Wyłączniki nożne;

- Instrumenty;

- Kółka w produktach medycznych;

- Produkty jednorazowego użytku lub zużywalne;

- Detektory lub lampy RTG

Produkty te zostaną dostarczone, jeżeli będzie to konieczne, po cenach zbycia przez producenta. Cena zbycia powinna zostać potwierdzona przez producenta.