##### Część IV – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

## Producent: .............................................

Model / typ : ....................................

Kraj pochodzenia : ................................

Rok produkcji: .......................................

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana / graniczna | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat nie starszy niż 2011 r. | Tak |  |
|  | Pojemność aparatu do identyfikacji i lekowrażliwości co najmniej 50 stacji inkubacyjno-pomiarowych. | Tak |  |
|  | Automatyczny system do diagnostyki mikrobiologicznej wykonujący szybkie testy identyfikacyjne oraz oznaczający wrażliwość na antybiotyki drobnoustrojów Gram (-) oraz Gram (+) oraz identyfikację grzybów. | Tak |  |
|  | System wykonujący wszystkie niezbędne testy do uzyskania pełnej identyfikacji, brak konieczności wykonywania jakichkolwiek dodatkowych testów off-line. | Tak |  |
|  | Baza taksonomiczna aparatu umożliwiająca identyfikację minimum 160 drobnoustrojów Gram (-) oraz 145 Gram (+) oraz min. 60 gatunków grzybów i drożdżaków | Tak |  |
|  | Ciągłe kontrolowanie badanych próbek (automatyczna kalibracja i kontrola poprawności pracy wykonywana przez aparat) - co najmniej trzykrotny pomiar w ciągu 1h. | Tak |  |
|  | Testy służące do analiz mikrobiologicznych powinny być bezpieczne, szczelnie zamknięte w trakcie inkubacji i pomiarów. | Tak |  |
|  | Możliwość podawania wyniku testu lekowrażliwości w postaci szczegółowej wartości MIC (od 3 do 11 stężeń antybiotyku w zależności od antybiotyku) – dołączyć opisy testów do oznaczania lekowrażliwości. | Tak |  |
|  | Podwójne (geometrycznie wzrastające) rozcieńczenia dla poszczególnych antybiotyków na modułach testowych, bez omijania stężeń pośrednich dla danegu zakresu leku (pełne zakresy stężeń na modułach teestowych) - zgodnie z zaleceniami CLSI oraz EUCAST. | Tak |  |
|  | Odczyt testów lekowrażliwości oparty o system podwójnych wskaźników - min. 2 różne uzupełniające się metody detekcji (wzrost masy bakteryjnej – pomiar gęstości inokulum bakterii, intensywność metabolizmu bakterii). | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania testu identyfikacji i lekowrażliwości w trybie 0,25 i 0,5 McFarlanda oraz pomiaru gęstości inokulum za pomocą odpowiedniego densytometru mierzącego gęstość z dokładnością 0,01. | Tak |  |
|  | Możliwość wykrywania mechanizmów oporności z uwzględnieniem MRS (S.aureus, CN Staphylococcus), HLAR, ESBL ("Fenotypowy test potwierdzający" na każdym panelu G(-)), hiperprodukcja chromosomalnych β-laktamaz u Klebsiella oxytoca – Hyper K1 (OXY), oporność enterokokków na glikopeptydy - VRE (VanA, Van B), MLSb, BL, oporności gronkowców na glikopeptydy (VISA, VRSA), podjerzenie KPC oraz MBL | Tak |  |
|  | Możliwość wdrożenia procedury bezpośredniej inokulacji paneli testowych z pozytywnych podłoży płynnych przy pomocy probówki z żelem separującym. | Tak |  |
|  | Wbudowane oprogramowanie w formie graficznej wraz z systemem eksperckim weryfikującym i nadzorującym poprawność uzyskiwanych wyników badań (zgodność identyfikacji z lekowrażliwością, zgodność w obrębie grup leków, interpretacja wg. najnowszych zaleceń EUCAST min.6.0 | Tak |  |
|  | Niezależny, zwalidowany przez producenta program kontroli jakości aparatu (QC), pozwalający na sprawdzenie poprawności jego działania z użyciem modułów testowych oraz wszystkich niezbędnych odczynników zastosowanych do wykonania badania (w oparciu o szczepy wzorcowe z kolekcji ATCC), w tym możliwość kontroli detekcji mechanizmów oporności). | Tak |  |
|  | Współpraca całego systemu z laboratoryjnym systemem informatycznym, poprzez zintegrowany interfejs oraz wprowadzanie danych o próbkach przy pomocy czytnika kodów kreskowych (oszczędność czasu oraz eliminacja możliwości pomyłki). - podłączenie aparatu do sieci LIS | Tak |  |
|  | Data ważności wszystkich zużywalnych odczynników - minimum 6 miesięcy od daty dostawy | Tak |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny producenta w okresie obowiązywania umowy dzierżawy (min. 2 bezpłatne przeglądy serwisowe w ciagu roku). | Tak |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oporgramowania aparatu oraz systemu eksperckiego w okresie obowiązywania umowy. | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Urządzenie UPS pozwalające na podtrzymanie pracy analizatora w przypadku awarii sieci energetycznej. | Tak |  |
|  | Stół pod aparat | Tak |  |

………………………………………………………………..

Podpis uprawnionego przedstawiciela