CZĘŚĆ NR 1

Część III – Opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dnia 20.11.2017

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i instalacją skanera płyt obrazowych wraz z oprogramowaniem o parametrach przedstawionych w poniższej tabeli wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia.

- Zamówienie należy zrealizować w terminie do 28 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Wszelkie czynności i prace związane z montażem, rozmieszczeniem i instalacją, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy, niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.

- Wymagania dotyczące dostawy, montażu i uruchomienia towaru stawiane dostawcom:

- Dostawca ma obowiązek dostarczyć przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Janusza Korczaka w Słupsku 
Sp. z o.o. Pracownia Diagnostyki Obrazowej, ul Hubalczyków 1- każdego dnia roboczego (pn. – pt.) w godzinach od 800 - 1500. Rozładunek musi się zakończyć do godziny 1500. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę godzin rozładunku.

- Dostawca zobowiązany jest zabezpieczyć rozładunek do wskazanych przez odbiorcę pomieszczeń.

- Dostawca odpowiada za utylizację zbędnych opakowań po dostarczonym przez siebie sprzęcie.

- Dostawca sprzętu zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem podłóg, ścian i innych istniejących elementów wyposażenia.

- Szkolenie personelu:

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń w siedzibie Odbiorcy, jak również materiały eksploatacyjne (tzw. Pakiet rozruchowy – jeśli jest wymagany). Zamawiający ze swojej strony zapewni wyłącznie miejsce do przeprowadzenia szkoleń.

- Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia poza siedzibą Zamawiającego. W takim przypadku wszelkie koszty związane ze szkoleniem ponosi Wykonawca. Zamawiający przyjmuje, że koszty szkolenia Wykonawca uwzględnił w składanej ofercie.

- Uwaga

- Parametry określone jako „tak” i „podać” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub < ) są minimalnymi warunkami granicznymi

- Zaoferowane wymagane poniżej parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych.

- Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do Wykonawców, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności.

- Oferty, które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Stwierdzenie niezgodności deklarowanych parametrów z faktycznymi parametrami spowoduje odrzucenie oferty.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Wartość oferowana (podać/opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych – 1 szt. |
|  | Producent | Podać |  | bez punktacji |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  | bez punktacji |
|  | Głębia szarości obrazu generowanego i wysyłanego do stacji roboczej oraz do kamery cyfrowej min. 14 bitów | Tak, podać głębia szarości obrazu generowanego i wysyłanego do stacji roboczej oraz do kamery cyfrowej |  | Punktacja Głębia obrazu wysyłanego do stacji technika: 15 bitów i powyżej - 5 pkt poniżej 15 bitów- 0 pkt |
|  | Skanowanie wszystkich obsługiwanych formatów płyt z rozdzielczością najmniej 10 pikseli/mm | Tak |  | bez punktacji |
|  | Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset z płytami obrazowymi, co najmniej kasety do badań ogólnodiagnostycznych formatu 24 x 30 cm i 35x43 cm | Tak, podać wszystkie rodzaje i formaty |  | bez punktacji |
|  | Przepustowość dla kaset 35x43 cm przy rozdzielczości skanowania min. 10 pikseli/mm min. 30 płyt/godz. | Tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Zdalny nadzór i serwisowanie urządzenia | Tak |  | bez punktacji |
|  | Masa max. 30 kg | Tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Kasety z płytami obrazowymi, skanowanie z rozdzielczością 10 pikseli/mm 24 x 30 – 2 szt 35 x 43 – 1 szt | Tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Moc pobierana max. 250 W | Tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Skaner (czytnik) zarejestrowany/zgłoszony w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadający w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć dokumenty |  | bez punktacji |

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Wartość oferowana (podać/opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konsola sterowania skanerem CR z oprogramowaniem do obróbki zdjęć ogólnodiagnostycznych – 1 kpl. |
| 1 | Producent | Podać |  | bez punktacji |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia/oprogramowania | Podać |  | bez punktacji |
| 3 | Komputer, minimalne wymagania: procesor dwurdzeniowy 3 GHz, 4 GB pamięci RAM, dysk twardy 2 x 500 GB RAID-1, DVD RW, karta sieciowa 100/1000 Mbps, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny | Tak, podać nazwę, typ i parametry |  | bez punktacji |
| 4 | Zgodnie z wytycznymi RMZ z dnia 18.02.2011 r: Monitor z możliwością przełączenia w tryb DICOM; minimalna rozdzielczość 1megapiksel; minimalna, robocza przekątna ekranu 47,5cm; minimalna luminancja 200cd/m²; minimalny kontrast 100/1; minimalna częstotliwość odchylania pionowego: dla monitorów CRT- 70Hz; jako odpowiednik tej wartości dla innych monitorów wymagany jest cyfrow złącze przesyłania obrazów | Tak, podać nazwę, typ i parametry |  | bez punktacji |
| 5 | Konsola umożliwiająca podgląd obrazu po wykonaniu zdjęcia | Tak |  | bez punktacji |
| 6 | Obsługa stanowiska co najmniej poprzez klawiaturę i mysz | Tak |  | bez punktacji |
| 7 | Interfejs oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) | Tak |  | bez punktacji |
| 8 | Oprogramowanie dedykowane do wykonywania badań ogólnodiagnostycznych | Tak |  | bez punktacji |
| 9 | Możliwość współpracy z usługą Active Directory (usługą katalogową systemu Windows polegającą na jednomiejscowej lokalizacji uprawnień użytkowników, obiektów w sieci i ich udostępniania) | Tak |  | bez punktacji |
| 10 | Możliwość ręcznego wprowadzenia SID (odległości ogniska lampy od detektora) oraz OID (odległosc detektora od pacjenta) dla skalkulowania ERMF ( Estimated Radiographic Magnification Factor-współczynnik powiekszenia) i w efekcie-możliwość pomiarów na obrazie w jednostkach rzeczywistych bez dodatkowych kalibracji | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez punktacji |
| 11 | Oprogramowanie umożliwia bezpośrednie diagnozowanie i monitorowanie procesów życiowych, np. badania urograficzne | Tak, załączyć certyfikat wyrobu medycznego |  | bez punktacji |
| 12 | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez punktacji |
| 13 | Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania, rodzaj badania | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez punktacji |
| 14 | Multisesyjność – możliwość otwarcia co najmniej 15 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez punktacji |
| 15 | Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji, | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez punktacji |
| 16 | Możliwość przeniesienia obrazu jednego pacjenta do badania innego pacjenta | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez punktacji |
| 17 | Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na zmianę zaczernienia i kontrastu, inwersję, kolimację prostokątną, kolimację wielokątną, obracanie obrazu, automatyczne przesyłanie obrazu w formacie DICOM do min 3 systemów/adresów Pacs, kompozycja wydruków | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez punktacji |
| 18 | Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu skanowania projekcji z możliwością akceptacji lub odrzucenia | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez punktacji |
| 19 | Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji jednym kliknięciem | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez punktacji |
| 20 | Automatycznie dodawany do obrazu marker umożliwiający ustalenie pozycji oryginalnego obrazu (np. po obrocie lub inwersji na stacji technika) | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez punktacji |
| 21 | Oprogramowanie wyświetlające wskaźniki statusu obrazów i badań, min.: - kaseta/obraz zidentyfikowany - obraz wydrukowany - obraz zarchiwizowany - badanie otwarte / wydrukowane / zarchiwizowane | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez punktacji |
| 22 | Płynne powiększanie obrazu, powiększanie wybranego fragmentu obrazu, lupa | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez punktacji |
| 23 | Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym duplikatorze na płytę CD i DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez punktacji |
| 24 | Wydruk kilku obrazów na jednej błonie, co najmniej 1/2/3/4/5 obrazów na jednej błonie | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez punktacji |
| 25 | Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez punktacji |
| 26 | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez punktacji |
| 27 | Wyświetlanie instrukcji pozycjonowania pacjenta dla wybranej ekspozycji z drzewa badan | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania / pakietu programowego |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 28 | Możliwość wprowadzenia min 1800 rodzajów różnych ekspozycji | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez punktacji |
| 29 | Dla celów kontroli jakości w radiografii cyfrowej: (zgodnie ze standardem NEMA XR30 ) -możliwość Dicom Export For Processing w formacie liniowym - Eksport parametrów obróbki obrazów zastosowanych do poszczególnych rodzajów ekspozycji z drzewa badań | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez punktacji |
| 30 | Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące algorytm wstępnej automatycznej obróbki obrazu | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez punktacji |
| 31 | Funkcjonalność automatycznego dopasowywania parametrów obróbki obrazu niezależnie od badanej części ciała i rodzaju projekcji | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez punktacji |
| 32 | Import danych pacjenta systemu RIS poprzez DICOM Worklist. Obsługa standardu kodowania min. Latin 2 lub UTF-8 umożliwiająca wyświetlanie polskich znaków diakrytycznych (ą, ć, ź, ę, itd.) | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez punktacji |
| 33 | Automatyczne blendowanie nienaświetlonych fragmentów obrazu | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez punktacji |
| 34 | Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki stałej | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez punktacji |
| 35 | Możliwość naniesienia znacznika czasu | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez punktacji |
| 36 | Generowanie histogramu dla obrazu i jego wyświetlenie | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez punktacji |
| 37 | Kalibracja liniowa i kołowa pozwalająca na wykonywanie pomiarów w wielkościach rzeczywistych | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez punktacji |
| 38 | Wykonywanie pomiarów – pomiar odległości, pomiar kąta, automatyczny pomiar różnicy długości nóg, pomiary skoliozy, automatyczne wyznaczanie połowy oznaczonej długości | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez punktacji |
| 39 | Nanoszenia adnotacji – min. predefiniowane teksty, linie, strzałki, kształty podstawowe (okrąg, prostokąt, wielobok), wybór koloru adnotacji z palety kolorów | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez punktacji |
| 40 | Oprogramowanie spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Consistent Time, Portable Data for Imaging | Tak, podać listę spełnianych profili IHE, deklaracja producenta potwierdzona dostępem do deklaracji producenta poprzez stronę http://product-registry.ihe.net wraz z dostawą przedmiotu zamówienia |  | bez punktacji |
| 41 | Oprogramowanie zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, dokumenty wraz z dostawą przedmiotu zamówienia |  | bez punktacji |
| 42 | Dedykowane oprogramowanie pediatryczne optymalizujące algorytm obróbki obrazu dla: do wyboru użytkownika różnych grup wiekowych lub grup wagowych (do wyboru podział na co najmniej 5 grup w zakresie wieku 0-17+ lat oraz na co najmniej 4 grupy wagowe w zakresie 0-44+ kg | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | bez punktacji |
| Warunki gwarancji i serwisu |
| 1 | Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag. | min. 12 miesięcy, podać |  | bez punktacji |
| 2 | W okresie gwarancji min. 1 przegląd gwarancyjny rocznie (w cenie oferty wraz z kosztami dojazdu i częściami) | Tak, podać ilość przeglądów |  | bez punktacji |
| 3 | W okresie gwarancji wykonanie 1 x w roku testu specjalistycznego monitora stanowiska przeglądowego, zgodnie z RMZ z dnia 12.11.2015r. | TAK |  | bez punktacji |
| 4 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski | TAK podać |  | bez punktacji |
| 5 | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym | Podać co najmniej nr fax i adres email |  | bez punktacji |
| 6 | Godziny przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym, min. w dni robocze poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy min. w godz. 8.00-15.00 | Tak, podać |  | bez punktacji |
| 7 | Usługi gwarancyjne świadczone min. w dni robocze, tj. poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy min. w godzinach 8.00-16.00 | Tak, podać |  | bez punktacji |
| 8 | Czas reakcji / naprawy liczony min. w dni robocze tj. poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przez całą dobę | Tak, podać |  | bez punktacji |
| 9 | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) | ≤ 8 godz., podać |  | bez punktacji |
| 10 | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) | ≤ 48 godz., podać |  | bez punktacji |
| 11 | Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) | ≤ 96 godz., podać |  | bez punktacji |
| 12 | Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich urządzeń w formie papierowej i elektronicznej na CD – przy dostawie | Tak |  | bez punktacji |

………………………………………………………………..

Podpis uprawnionego przedstawiciela