## Część nr 1
Pieczęć firmy | [6 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - po modyfikacji z dnia 18.05.2018
Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Wartość netto za sztukę | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Mikrocewnik przystosowany do podawania substancji klejowych: | 4
- rozmiar: 1.2F; 1.5F; 1,8F
- długość: od 155mm do 180mm
- mikrocewniki o zmiennej miękkości
- z dostępną końcówką w kształcie oliwki i z platynowym markerem na końcu
- powlekane substancją hydrofilną
2 | Sprężyna platynowa odczepiana mechanicznie: | 25
- średnica zwoju sprężyny: od 2mm do 20mm
- długość sprężyny: od 2,5cm do 55cm
- duży wybór w zakresie kształtów (minimum 3) oraz skrętu, typ „helicalny”, „double” oraz „kosze3D”
2a | Sprężyna odczepiana termicznie do zaopatrywania tętniaków umieszczonych w dystalnych naczyniach mózgowych oraz tętniaków pękniętych: | 20
- kształty sprężyn „complex”(koszyk) i „helical.
- dostępne sztywności : stadard, soft i supersoft
- dostępne średnice coili supersoft: 1mm; 1,5mm; 2mm; 2,5mm – 5mm
- dostępne długości dla coili18: 20- 65 cm, wymagane skrajne rozmiary
- czas odczepiania coili poniżej 1 sekundy
- bardzo miękka końcówka dystalna popychacza, powodująca znikomą ruchliwość mikrocewnika, przy wprowadzaniu coili do worka tętniaka.
3 | Mikroprowadnik hybrydowy: | 22
- średnice: .007”; .008”
- część dystalna widoczna w promieniach RTG na długości 80mm
- długość: 210cm
4 | Mikroprowadnik hybrydowy: | 15
- średnice: .012”; .014”
- część dystalna widoczna w promieniach RTG na długości 80mm
- długość: 200cm
5 | Mikroprowadnik hybrydowy: | 2
- średnice: .012”
- część dystalna widoczna w promieniach RTG na długości 80mm
- długość: 300cm
6 | Mikrocewnik prowadzący specjalny do wprowadzania balonów do remodelingu i stentów typu "flow diverter": | 34
- rozmiar: 5F/100cm i 6F/100cm
7 | Mikrocewnik prowadzący: | 20
- rozmiar: 5F/100cm i 6F/100cm
8 | Mikrocewnik o świetle do wprowadzania sprężyn do tętniaka: | 27
- średnica: 1.9/2.1 i 2.1/2.8
- długość: 155cm
- dwa markery umieszczone dystalnie w odległości 3cm
- pokrycie hydrofilne
9 | Mikrocewnik przepływozależny zbrojony z odłączaną końcówką: | 5
- rozmiar: części dystalnej – 1,2F, części proksymalnej – 2,7F
- długość mikrocewnika: 165cm
- długość odłączanej końcówki: 15mm
- dostarczany z kompatybilnym mikroprowadnikiem
10 | Stent samorozprężalny wewnątrzczaszkowy: | 25
- średnice: od 2,5mm do 7,5mm
- długość: od 12mm do 95mm
- wykonany z drutu nitynolowego
- dwa nieprzenikalne dla promieni RTG druty na całej długości stentu
- dostępny w zestawie z cewnikiem prowadzącym, wypychaczem, rurką wprowadzającą, adapterem do zastawki Y i „torquerem”
11 | Mikrocewnik z balonem do remodelingu przy zabiegach embolizacji tętniaków mózgowych: | 2
- rozmiar balona: 4,5x15mm i 5,0x10mm
- pokrycie hydrofilne
- obecność 2-ch platynowych markerów
- długość mikrocewnika: 160cm
12 | Y-konektor rotacyjny z automatyczną zastawką | 45
13 | Cewniki diagnostyczne zbrojone - różne krzywizny min. Headhunter i Vertebral | 45
14 | Introduktory naczyniowe udowe | 45
15 | Introduktory naczyniowe promieniowe | 10
16 | Prowadniki diagnostyczne pokrywane teflonem: | 8
- długość: 150 i 260 cm
17 | Klej do leczenia wewnątrznaczyniowego malformacji | 4
Ogółem |  |  |  |  | X |  | X | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację
Wymagania
| Wykonawca zobowiązuje się stworzyć bank w pełnym rozmiarze |  |  |  | Podpisy osoby/osób umocowanych do zaciągania zobowiązań
……………………………..