##### Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych (rok produkcji III-IV kwartał 2020 lub 2021) aparatów do hemodializy 
o parametrach przedstawionych w poniższych tabelach wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu Zamawiającego 
w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia.

- Zamówienie należy zrealizować do 35 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

- Wszelkie czynności i prace związane z montażem, rozmieszczeniem i instalacją, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy, niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.

- Wymagania dotyczące dostawy, montażu i uruchomienia towaru stawiane dostawcom:

- Dostawca ma obowiązek dostarczyć przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Janusza Korczaka 
w Słupsku Sp. z o. o. przy ul. Hubalczyków 1 w Słupsku – Oddział Nefrologiczny/Stacja Dializ każdego dnia roboczego (pn. – pt.) 
w godzinach od 800 - 1500. Rozładunek musi się zakończyć do godziny 1500. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę godzin rozładunku.

- Dostawca zobowiązany jest zabezpieczyć rozładunek do wskazanych przez odbiorcę pomieszczeń.

- Dostawca odpowiada za utylizację zbędnych opakowań po dostarczonym przez siebie sprzęcie.

- Dostawca sprzętu zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem podłóg, ścian i innych istniejących elementów wyposażenia.

- Szkolenie personelu:

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń w siedzibie Odbiorcy, jak również materiały eksploatacyjne (tzw. Pakiet rozruchowy – jeśli jest wymagany). Zamawiający ze swojej strony zapewni wyłącznie miejsce do przeprowadzenia szkoleń.

- Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia poza siedzibą Zamawiającego. W takim przypadku wszelkie koszty związane ze szkoleniem ponosi Wykonawca. Zamawiający przyjmuje, że koszty szkolenia Wykonawca uwzględnił w składanej ofercie.

- Uwaga

- Parametry określone jako „tak” i „podać” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub < ) są minimalnymi warunkami granicznymi

- Zaoferowane wymagane poniżej parametry muszą być potwierdzone w kartach katalogowych/folderach..

- Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do Wykonawców, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności.

- Oferty, które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Stwierdzenie niezgodności deklarowanych parametrów z faktycznymi parametrami spowoduje odrzucenie oferty.

Część nr 1 – aparat do hemodializy – 19 sztuk

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| - Lp. | - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Punktacja | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać | bez punktacji |  |
|  | Urządzenie typ/model | podać | bez punktacji |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy | Rok produkcji III-IV kwartał 2020, lub 2021 podać | bez punktacji |  |
|  | ## Możliwość wykonywania zabiegów w następujących trybach: ISO HF, HD, HF, HDF Online | Tak | bez punktacji |  |
|  | ## Funkcja automatycznie zredukowanego przepływu dializatu do 100-150ml/min podczas przygotowania aparatu do pracy i oczekiwania na pacjenta | Tak | bez punktacji |  |
|  | ## Funkcja automatycznego doboru płynu dializacyjnego do przepływu krwi pacjenta | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość ustawienia przepływu dializatu w zakresie 100-1000ml/min | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość ustawienia temperatury dializatu w zakresie 34-39oC | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość wyboru metody wypełniania/płukania drenów i dializatora podczas przygotowywania do każdego z wymienionych w pkt. 1 typów zabiegów | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość wprowadzania typu dializatora do pamięci systemu urządzenia | Tak | bez punktacji |  |
|  | Automatyczny, nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi za pomocą zintegrowanego z aparatem mankietu | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość wprowadzania typu systemu strzykawki heparynowej do pamięci systemu urządzenia | Tak | bez punktacji |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim poprzez ekran dotykowy | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość ustawiania ekranu w różnych położeniach | Tak | bez punktacji |  |
|  | Menu użytkownika z systemem kontekstowych podpowiedzi | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość użycia elektronicznej/mikrochipowej karty pamięci do archiwizowania danych minimum trzech ostatnich zabiegów | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość podłączenia urządzania do sieci LAN za pośrednictwem złącza RJ-45 | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość przeglądania historii przebiegu minimum trzech ostatnich zabiegów na urządzaniu | Tak | bez punktacji |  |
|  | Elektroniczny system pomiaru poziomu krwi w „jeziorku żylnym” | Tak | bez punktacji |  |
|  | Czujnik wykrywania mikropęcherzyków powietrza za „jeziorkiem żylnym” | Tak | bez punktacji |  |
|  | Strzykawkowa pompa heparyny – podaż do linii tętniczej przed pompą krwi | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość zaprogramowania nieprzerwanego prowadzenia zabiegu w każdym typie filtracji przez minimum 10 godzin | Tak | bez punktacji |  |
|  | Ostrzeganie użytkownika o możliwości wystąpienia wykrzepiania podczas terapii HF lub HDF | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość podłączenia na stałe do aparatu dwóch typów środków dezynfekcyjnych: kwaśnego i zasadowego | Tak | bez punktacji |  |
|  | Objętościowy system pomiaru ultrafiltracji | Tak | bez punktacji |  |
|  | Centralny system blokowania kół aparatu | Tak | bez punktacji |  |
|  | Współpraca z monitorem masy ciała, komunikacja za pomocą karty mikrochipowej | Tak | bez punktacji |  |
|  | Sygnalizacja stanów pracy aparaty za pomocą dobrze widocznych sygnałów świetlnych emitowanych przez kolorowy sygnalizator zamontowany na aparacie | Tak | bez punktacji |  |
| GWARANCJA I SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |  |
|  | Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag. | Min 24 m-ce | Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 24 do 36 miesięcy. 24 m-ce - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski | TAK podać | bez punktacji |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych dla oferowanego aparatu min. 5 lat | TAK podać liczbę lat | bez punktacji |  |
|  | Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy w okresie gwarancji – zawarte w cenie oferty (wraz z dojazdem i częściami) | Podać | bez punktacji |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę | tak, podać nr tel. i nr faks | bez punktacji |  |
|  | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] | Max 48 godzin | bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] | Max. 5 dni od chwili zgłoszenia | bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] wymagający importu części z zagranicy | Max 7 dni od chwili zgłoszenia | bez punktacji |  |
|  | Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy | Tak | bez punktacji |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy | 3 naprawy | bez punktacji |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim zgodna z wymogami ustawy o wyrobach medycznych (dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia) | Tak | bez punktacji |  |