## Formularz a_c
Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo_cenowy
Lp. | Asortyment | Jm | Wielkość opakowania (podać) | Ilość sztuk na 24 miesiące | Wartość netto za jm | Wartość netto razem | VAT [%] | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | nr katalogowy
1. | Probówka do biochemii 2 ml z aktywatorem wykrzepiana, śr. 13-14 mm | szt. |  | 20000
2. | Probówka d biochemii 4 ml z aktywatorem wykrzepiana, śr. 13-14 mm | szt. |  | 270000
3. | Probówka do biochemii 3,5 ml z żelem, śr. 13-14 mm | szt. |  | 3000
4. | Probówka z trombiną 3,5 ml z żelem | szt. |  | 1000
5. | Probóka do morfologii z EDTAK3, o pojemnośći 1 ml, śr. 13-14 mm | szt. |  | 220000
6. | Probóka do morfologii z EDTAK3, o pojemnośći 4 ml, śr. 13-14 mm | szt. |  | 1000
7. | Probówka do serologii z EDTAK3, o pojemności 5-6 ml, śr. 13-14 mm | szt. |  | 80000
8. | Probówka do koagulologii o pojemności 3,5 ml, śr. 13-14 mm | szt. |  | 1000
9. | Probówka do koagulologii o pojemności 2 ml, śr. 13-14 mm | szt. |  | 100000
10. | Probówka z fluorkiem o objętości 1-2 ml | szt. |  | 2000
11. | Probówka z heparyną litową o pojemności 2 ml | szt. |  | 2000
12. | Probówka 1,5 -2 ml, do automatycznego odczytu OB. kompatybilna z oferowanym analizatorem | szt. |  | 18000
13. | Igła systemowa 0,9 mm, 0,8 mm, 0,7 mm, o długości ostrza 38 mm | szt. |  | 200000
14. | Igła motylkowa na posiew do butelek typu BACTEC | szt. |  | 7000
15. | Mikrometoda do morfologii 200-250 ul z kapilarą sterylną | szt. |  | 1000
16. | Mikrometoda do koagulologii 1 ml | szt. |  | 5000
17. | Luer adater | szt. |  | 80000
18. | Bezpieczna igła (0,9 mm, 0,7 mm, 0,8 mm o długości ostrza 38 mm) lub uchwt (jeśli niezbędny do prawidłowego działania systemu | szt. |  | 1000
19. | Uchwyt jednorazowy systemowy (jeśli niezbędny do prawidłowego diałania systemu) | szt. |  | 220000
20. | kontrola zewnątrz laboratoryjna | szt. | X | 8
21. | Dzierżawa analizatora OB. | miesiące | X | 24
WYMAGANIA dotyczące Systemu zamkniętego do pobierania krwi żylnej metodą próżniową
L.P. | OPIS | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (WYPEŁNIA WYKONAWCA)
1 | Wszystkie elementu systemu zamknietego maja pochodzić od 1 producenta. | TAK
2 | System próżniowy zapewniający bezpieczeństwo i komfort pobrania krwi | TAK
3 | Probówki zapewniające pobranie wystandaryzowanej objętości materiału do badań i optymalne rozcieńczenie zawartych dodatków | TAK
4 | Probówki wykonane z przejrzystego plastiku. | TAK
5 | Pojemność probówek +/- 10% | TAK
6 | Etykiety na probówkach muszą zawierać informacje: numer serii i termin ważności (w formacie dd-mm-yyyy), objętość pobieranego materiału wraz ze znacznikiem pobrania, informacje o odczynniku w probówce, oznaczenie sterylności | TAK
7 | W przypadku probówek zawierających cytrynian (OB. , koagulologia) znacznik wskazujący zakres napełnienia. | TAK
8 | Probówka do koagulologii z pogrubioną ścianą. | TAK
9 | System wykonany zgodnie ze standardem ISO 6710, | TAK
10 | Igła systemowa dwuostrzowa | TAK
11 | Możliwość współpracy z systemem Luer –cewniki naczyniowe, | TAK
12 | Czas wykrzepiania (surowica ) 8-30 minut – załączyć dokument producenta, | TAK
13 | Oferent zapewni szkolenia po podpisaniu umowy zgodnie z harmonogramem zamawiającego | TAK
14 | Okres trwałości probówek minimum 6 miesięcy od dnia dostarczenia do Zamawiającego | TAK
15 | Przeprowadzenie szkoleń w szpitalu z eliminacji błędów przedanalitycznych | TAK
16 | Probówki do mikrometody sterylne. | TAK
PARAMETRY GRANICZNE AUTOMATYCZNEGO CZYTNIKA OB WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
L.P. | OPIS | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (WYPEŁNIA WYKONAWCA)
1 | Automatyczny czytnik OB, nie starszy niż 2017 rok, z czytnikiem kodów kreskowych | TAK
2 | Minimalna wydajność komory – 50 probówek na godzinę | TAK
3 | Odczyt indywidualny dla każdej próbki niezależnie od czasu załadowania na pokład | TAK
4 | Możliwość dostawiania probówek w czasie pracy | TAK
5 | Błąd odczytu mniej niż 10 % - potwierdzone dokumentacją kliniczną | TAK
6 | Czas odczytu do 24 min – wynik dla jednej godziny | TAK
7 | Wewnętrzna kontrola aparatu -kalibratory korekcji odczytu | TAK
8 | Wykonawca zapewni kontrolę zewnątrzlaboratoryjną cztery razy w roku | TAK
9 | Okres gwarancji 24 miesiące z pełną bezpłatną obsługą serwisową | TAK
10 | w przypadku braku możliwości naprawy na miejscu, wymiana czytnika OB do 24h w terminie zgodnie z pkt 11-13 wzoru umowy dzierżawy | TAK
11 | Specyfikacja techniczna (załączyć) | TAK
12 | Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim (załączyć) | TAK
13 | Przegląd minimum jeden raz w roku | TAK
14 | Szkolenie personelu pobierającego materiał do badania na oddziałach szpitalnych, jak również szkolenie personelu z zakresu obsługi czytnika OB w laboratorium Zamawiającego. | TAK
15 | Podpięcie czytnika do sytemu komputerowego w Szpitalu na koszt Wykonawcy | TAK