## Część nr 8
PIECZĘĆ FIRMY | [8 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 8 MODYFIKACJA Z DNIA 19.07.2021
Lp. | Przedmiot Zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Wartość netto za j.m. | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Układ oddechowy uniwersalny, jednorazowego użytku do większości modeli respiratorów, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej i pułapkę wodną na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur, odróżniającymi wdech i wydech; w kpl. dren proksymalny; część Y obrotowa z możliwością odłączenia co pozwala na zastosowanie funkcji CPAP w respiratorze oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu; posiadający kpl. adapterów umożliwiających stosowanie układu do różnych typów respiratorów. Przekrój lini wdechowej i wydechowej 10 mm. Przepływ gazów > 4L/min.Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temp. stosowanego również do modelu nawilżacza MR850 firmy Fisher&Paykel. Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego oraz dren do nakłucia butelki z wodą z odpowietrznikiem. Układ wraz z komorą musi tworzyć kpl. tj. znajdować się w jednym opakowaniu. Produkt do użytku przez 7 dni, co zapewnia optymalne odprowadzanie nadmiaru wilgoci oraz optymalną elastyczność. | szt. | 40
2. | Mocowanie-uchwyt- noska: 50 mm, 70 mm, 100 mm kompatybilne z układem. Do wyboru zamawiającego | szt. | 50
3. | Maseczka: S, M, L, XL. Do wyboru zamawiającego. | szt. | 50
4. | Nosek - o przekroju wylotu gazu z kaniuli od 3,0 mm do 6,5mm i rozstawie kaniuli od 2,0mm do 7mm | szt. | 40
5. | Czapeczka - cztery rozmiary- obwód głowy 17-22 cm; 22-25 cm ; 25-29 cm; 29-36 cm ; | szt. | 40
6. | Układ oddechowy jednorazowego użytku do terapii HFNC, o długości 175 cm. posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej; w kpl. ciśnieniowa zastawka nadmiarowa. Przepływ gazów w zakresie 0,5 – 25 L/min. Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie, tak aby umożliwiło podłączenie czujnika temperatury, stosowanego również do modelu nawilżaczy serii MR 800 firmy Fisher&Paykel, Wyprofilowana końcówka układu oddechowego w jego wewnętrznej części, zapewniająca pewne i bezpieczne połączenie kaniul donosowych serii OPT firmy Fisher&Paykel, charakteryzujące się wyraźnym „kliknięciem” podczas montażu. Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć komplet tj. znajdować się w jednym opakowaniu. Maksymalny przepływ gazu 8L/min, waga kaniuli 9g. wiek dziecka < 32 tyg., waga dziecka < 2kg. | szt. | 20
7. | Kaniula nosowa z przylepcem i rzepem do repozycji, do terapii HFNC, przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi z poz. 6. Rzep, przylepiec oraz kaniula stanowią komplet, kaniula i rzep są zespolone i nierozerwalne. Przylepiec będący w komplecie stanowi część wymienną i jest bezpieczny dermatologicznie. Kaniula wyposażona w dwa odrębne dreny wzmocnione sprężynką, aby zminimalizować ryzyko zagniecenia. Dreny wykonane z oddychającego materiału odparowującego nadmiar wilgoci. Dreny złączone kaniulą z rzepem, rozdzielone przegrodą zapewniającą odrębne przepływy oraz zabezpieczające przed wystąpieniem turbulencji mieszanki gazów medycznych wewnątrz kaniuli. Możliwość rozłączenia kaniuli i wentylowania pacjenta jednym nozdrzem. Przyłącze kaniuli zapewniające pewne i bezpieczne mocowanie wewnątrz układu oddechowego, charakteryzujące się „kliknięciem” przy prawidłowym podłączeniu. Maksymalny przepływ gazu 8L/min, waga kaniuli 9g. wiek dziecka < 32 tyg., waga dziecka < 2kg. | szt. | 20
8. | Kaniula nosowa z przylepcem i rzepem do repozycji, do terapii HFNC, przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi z poz.6 Rzep, przylepiec oraz kaniula stanowią komplet, kaniula i rzep są zespolone i nierozerwalne. Przylepiec będący w komplecie stanowi część wymienną i jest bezpieczny dermatologicznie. Kaniula wyposażona w dwa odrębne dreny wzmocnione sprężynką, aby zminimalizować ryzyko zagniecenia. Dreny wykonane z oddychającego materiału odparowującego nadmiar wilgoci. Dreny złączone kaniulą z rzepem, rozdzielone przegrodą zapewniającą odrębne przepływy oraz zabezpieczające przed wystąpieniem turbulencji mieszanki gazów medycznych wewnątrz kaniuli. Możliwość rozłączenia kaniuli i wentylowania pacjenta jednym nozdrzem. Przyłącze kaniuli zapewniające pewne i bezpieczne mocowanie wewnątrz układu oddechowego, charakteryzujące się „kliknięciem” przy prawidłowym podłączeniu. Maksymalny przepływ gazu 8L/min, waga kaniuli 9g. wiek dziecka 27 tyg. – 6 m-cy, waga dziecka 1 – 8 kg. | szt. | 20
9. | Zapasowe przylepce z rzepem do repozycji do kaniuli nosowej | szt. | 20
Ogółem | [5 empty] | X |  | X
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.