Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa aparatu RTG z ramieniem O oraz neuronawigacji” – sprawa nr 88/PN/2021

Na podstawie art. 135 ust. 6  ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 39:

Czy Zamawiający publikując sprostowanie do udzielonych w dnia 17.09.2021 roku wyjaśnień dotyczących stacji poglądowej opisanej w pytaniu nr 30, zrezygnował z pierwotnych wymagań OPZ, opisanych w pkt 40, „Processing i akwizycja” tj. „Monitor LCD min. 30 ["] HD o rozdzielczości min. 2560 x 1600 [pikseli]”, w który urządzenie RTG powinno być wyposażone w celu podglądu badań radiologicznych uzyskanych za jego pomocą?

Monitor LCD wymagany w pkt. 40 OPZ, „Processing i akwizycja”, o którym mowa w pytaniu 30 tj. „stacja poglądowa (w opublikowanym sprostowaniu jest mowa o stacji podłogowej) jest terminem ustawowym, definiowanym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, w rozdziale dotyczącym minimalnych wymagań monitorów przeznaczonych do przeglądania i interpretowania badań radiologicznych rejestrowanych w postaci cyfrowej.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający doprecyzowuje odpowiedź-sprostowanie, której udzielił w dniu 24.09.2021 r. na pytanie nr 38: Tak, przy czym Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, o którym mowa w pytaniu nr 38 pod warunkiem zachowania jakości monitora LCD min. 30 [“] HD o rozdzielczości min. 2560 x 1600 [pikseli].

Dalsza część odpowiedzi na pytanie nr 39: W pytaniu nr 38 Wykonawca odwołał się do pytania nr 30, w którym mowa jest o stacji poglądowej. Z kontekstu zadanego pytania nr 38 wynika, że Wykonawca w miejsce stacji poglądowej omyłkowo wpisał stację podłogową. Zamawiający nie oczekuje, że system będzie wyposażony w stację podłogową wyposażoną w mobilny ekran LCD.

Pytanie nr 40:

Czy Zamawiający wymaga aby nowoczesne rozwiązanie opisane w pytania 38 sprostowania z dnia 24.09.2021 r., tj. tablet służący do sterowania urządzeniem i wyświetlania obrazów rtg dostarczony wraz z urządzeniem rtg, spełniał wymogi opisane w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. 2001 Nr 3 poz. 18) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. 2017 poz. 884) dotyczące wymagań monitorów użytkownych do celów medycznych tj. posiadał odpowiednie minimalne parametry:

• Luminancji monitora,

• Kontrastu monitora,

• Krzywej skali szarości monitora (DICOM Grayscale Standard Display Function),

• Częstotliwość odświeżania monitora,

• Przekątnej monitora,

• Matrycy monitora,

opisanych i wymaganych w odpowiednich rozporządzeniach i ustawie?

Monitory poglądowe, na których wyświetlane są obrazy cyfrowe pochodzące z urządzeń RTG, (urządzeń jonizujących) nie spełniające wymagań opisanych w ustawie i rozporządzeniu nie mogą być użytkowane do celów medycznych a cyfrowe obrazy rtg wyświetlane na monitorach nie spełniających minimalnych parametrów, nie mogą służyć do interpretowania obrazowania rtg i podejmowana decyzji terapeutycznych dotyczących sposobu leczenia pacjenta.

Odp. Zamawiającego:

Aparat musi być wyposażony w monitor co najmniej przeglądowy zgodnie z wymienionymi przepisami, z możliwością wyświetlenia obrazów testowych (oprogramowaniem wyposażonym w obrazy testowe bądź umożliwiającym zaimportowanie, wgranie tych obrazów), jeżeli będzie dodatkowo wyposażony w tablet - tablet ten nie musi spełniać tych wymogów, gdyż nie na nim będą podejmowane decyzje diagnostyczno-terapeutyczne, a służył on będzie jedynie do celów poglądowych.

Pytanie nr 41:

Czy Zamawiający udzielając wyjaśnień do pytania 35 sprostowania z dnia 24.09.2021 r, uzależnił możliwość wydruku badań radiologicznych na „video printerze” znajdującym się poza salą operacyjną, na którym wydruk możliwy jest jedynie poprzez wykorzystanie sieci szpitalnej (sieć PACS) w związku z koniecznością przesłania obrazu pomiędzy urządzeniem rtg a video printerem z zachowaniem odpowiednich parametrów (aby wydruk spełniał wymogi dokumentacji medycznej dla obrazów radiologicznych), tym samym wprowadził nowy wymóg OPZ podłączenia urządzenia rtg do szpitalnej sieci PACS dla urządzeń, które nie mają wbudowanych video printera?

Vide printer jest urządzeniem „wypalającym” obraz na papierze światłoczułym – taki sposób utrwalania obrazu zachowuje odpowiednie parametry skali szarości „drukowanych” obrazów radiologicznych, które spełnia wymogi definicji dokumentacji medycznej. Podobnie jak druk obrazów z urządzeń USG/ultrasonograficznych nie może być wykonywany na zwykłych drukarkach, które nie są urządzeniami medycznymi, tak obraz rtg, który stanowić ma wiarygodną dokumentację medyczną również nie może być drukowany na dowolnej drukarce, która podłączona jest do sieci szpitalnej/PACS.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wprowadził nowego wymogu w OPZ podłączenia urządzenia rtg do szpitalnej sieci PACS dla urządzeń, które nie mają wbudowanego video printera.

Aparat ma być wyposażony w video printer - wbudowany bądź zewnętrzy, podłączany do urządzenia.

Pytanie nr 42:

Czy Zamawiający gwarantuje nieskrępowany i bezpłatny dostęp do integracji z siecią szpitalną PACS bez potrzeba zakupu dodatkowych licencji od firmy administrującej systemem?

W przypadku jeśli konieczność wykupu licencji umożliwiającej podłączenia urządzeń do szpitalnego systemu przesyłania obrazów/PACS spoczywa na Wykonawcy, koszt wykupu licencji może wynosić ponad 100 000 zł netto (+ VAT 23%).

Odp. Zamawiającego:

Nie

Pytanie nr 43:

Czy Zamawiający posiada umowę z administratorem systemy przesyłania obrazów/ sieć szpitalna PACS, na podstawie której umożliwi bezpłatne podłączenie urządzeń do systemu?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający posiada takową umowę, ale nie gwarantuje ona bezpłatnego podłączenia do systemu.

Pytanie nr 44:

Prosimy o wskazanie danych kontaktowymi administratora systemy przesyłania obrazów (RIS/ PACS/ etc.) w celu wystąpienia o ofertę i oszacowania kosztów podłączenia urządzeń do systemu (zakup certyfikatów i licencji) dla wykonawców nie posiadających wbudowanych video prinetrów w zaoferowanym urządzeniu rtg.

Odp. Zamawiającego:

PACS firmy Agfa

Pytanie nr 45:

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na urządzenie, który umożliwia samodzielne wykonywanie zdjęć/skanów RTG przez lekarzy/ operatorów wykonujących zabieg bez udziału lekarza radiologa/technika radiologii?

Niektóre urządzenia śródoperacyjnego rtg z możliwością wykonywania obrazowania trójwymiarowego 3D są zarejestrowane jako urządzenia mogące być obsługiwane jedynie przez lekarza radiologa/technika radiologii i w jego obecności.

Odp. Zamawiającego:

Tak, Zamawiający oczekuje złożenia oferty na urządzenie, które umożliwia samodzielne wykonywanie zdjęć/skanów RTG przez przez lekarzy/operatorów wykonujących zabieg bez udziału lekarza radiologa/technika radiologii.

Pytanie nr 46:

Prosimy o doprecyzowanie wymogu dostosowania stołu operacyjnego o którym mowa w pytania 1 wyjaśnień opublikowanych w dniu 17.09.2021 r., Prosimy o podanie modelu i producenta stołu operacyjnego, który Posiada Zamawiający a który miałby być dostosowany, a także określenia parametrów/ komponentów/ podzespołów stołu, o które stół ten miałby być rozbudowany w celu spełnienia wymogu opisanego w udzielonych wyjaśnieniach.

Czy w przypadku braku możliwości dostosowania stołu do obrazowania kręgosłupa na całej jego długości Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem, którego średnica gantry wynosi 102cm nowego stołu operacyjnego spełniającego wymagania stawiane w udzielonych wyjaśnieniach.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje odpowiedź, której udzielił na pytanie nr 1 w dniu 17.09.2021 r.

Stół operacyjny musi być funkcjonalnie użyteczny w obrazowaniu śródoperacyjnym (możliwość śródoperacyjnego ustawienia urządzenia w razie potrzeby).

Pytanie nr 47:

Czy Zamawiający udzielając wyjaśnień do pytania 12, zrezygnował w wymogu dostarczenia myszki i klawiatury?

Precyzyjna obsługa zaawansowanych programów zainstalowanych na nawigacji bez myszki i klawiatury, jedynie za pomocą ekranów dotykowych (za pośrednictwem wirtualnej klawiatury o której mowa w pytaniu 12) staję się praktycznie niemożliwa (ręce uniesione do góry w trakcie pracy), podobnie jak utrudnione jest pisanie i edytowanie dokumentów na tablecie/telefonie (bez myszki i klawiatury).

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie zrezygnował z wymogu dostarczenia myszki i klawiatury - pkt 61 OPZ. Zamawiający dopuścił również rozwiązanie, o którym mowa w pytaniu nr 12 – monitor dotykowy.

Pytanie nr 48:

Czy Zamawiający wymaga, zgodnie z odpowiednim ustawodawstwem w zakresie stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, aby wszystkie dostarczone komponenty aparatu rtg podlegały testom: specjalistycznym, akceptacyjnym, eksploatacyjnym, wykonanych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi tj.

• Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 576)

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18-02-2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 884)

• Norma PN- EN ISO/IEC 17025: 2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących

i spełniały wymogi stawiane w tych aktach prawnych?

Odp. Zamawiającego:

Tak, z wyłączeniem urządzenia – monitora/tableta służącego jedynie do celów poglądowych.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
w dniu 27.09.2021 r.