## Część nr 1
PIECZĘĆ FIRMY | [7 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Wartość netto za sztukę | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy
Zestawy do stabilizacji dynamicznej i artroplastyki kręgosłupa
1) | Sztuczny dysk szyjny | 2
1. | dysk dostarczany sterylnie, wstępnie złożony, z przeziernym dla promieni RTG podajnikiem,
2. | materiał płytek krańcowych- stop tytanu,
3. | materiał wkładki- polietylen,
4. | wkładka z wbudowaną ruchomością w celu zachowania prawidłowej kinematyki stawu oraz z wbudowaną absorpcją wstrząsów (możliwość odkształceń sprężystych wkładki),
5. | dysk dostarczany w 3 wysokościach 5,6,7 mm oraz w 3 wielkościach podstaw
6. | anatomiczne ukształtowanie podstaw (obły kształt górnej części w płaszczyźnie strzałkowej oraz trapezoidalny profil w płaszczyźnie poprzecznej w celu dopasowania do anatomii przestrzeni międzytrzonowej),
7. | brak elementów wystających poza obrys trzonu,
8. | powierzchnie płytek krańcowych pokryte porowatym tytanem, na powierzchniach płytek krańcowych płetwy zapewniające łatwe i stabilne osadzenie i eliminujące konieczność nacinania lub rozwiercania trzonu.
2) | Sztuczny dysk lędźwiowy | 2
1. | dysk dostarczany sterylnie,
2. | materiał płytek krańcowych- stop tytanu,
3. | materiał wkładki- polietylen,
4. | możliwość zbudowania dysku z wkładką ruchomą lub nieruchomą w zależności od warunków kinematycznych operowanego poziomu,
5. | wbudowana absorpcja wstrząsów poprzez możliwość odkształceń sprężystych wkładki,
6. | dysk dostarczany w trzech wysokościach (8, 10, 12 mm) oraz 3 wielkościach podstaw,
7. | anatomiczne ukształtowanie podstaw w płaszczyźnie poprzecznej w celu dopasowania do anatomii przestrzeni międzykręgowej,
8. | brak elementów wystających poza obrys trzonów,
9. | powierzchnie płytek krańcowych pokryte porowatym tytanem, na powierzchniach blaszek krańcowych płetwy zapewniające łatwe i stabilne osadzenia i eliminujące konieczność nacinania bądź rozwiercania trzonów.
Ogółem |  |  |  |  | X |  | X | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację
1. | Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć implanty wraz z instrumentarium na dany zabieg
2. | Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić personel medyczny w zakresie użytkowania przedmiotu zamówienia
3. | W przypadku, gdy zestaw składa się z elementów, zamawiajacy wymaga wyceny poszczególnych składowych zestawu.

## Część nr 2
PIECZĘĆ FIRMY | [8 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY- CZĘŚĆ NR 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Wartość netto za j.m. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
Implanty kręgosłupowe lędźwiowe do stabilizacji międzytrzonowej
1 | Implanty umożliwiające odtworzenie prawidłowej wysokości przestrzeni międzytrzonowej. | kpl. | 7
OGÓŁEM: | [5 empty] | X |  | X | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację
1. | Wykonawca zobowiązuje się użyczyć instrumentarium i serwisować przez okres trwania umowy oraz stworzyć bank implantów w ilości 4 szt.z każdego rozmiaru
2. | Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić personel medyczny w zakresie użytkowania przedmiotu zamówienia
3. | Zamawiajacy wymaga wyceny poszczególnych elementów kompletu.
Implanty kręgosłupowe lędźwiowe do stabilizacji międzytrzonowej
Wymagania:
1. | Implanty umożliwiające odtworzenie prawidłowej wysokości przestrzeni międzytrzonowej.
2. | Implanty o ostro ząbkowanych powierzchniach wykonane ze stopu tytanu w technologii naśladującej budowę kości ludzkiej o porowatości w całym przekroju implantu wynoszącym 55-65%.
3. | Implanty mające zdolność do zatrzymywania płynów w swojej strukturze w celu dystrybucji składników odżywczych w całym implancie co skutkuje przerostem kości w całej jego objętości.
4. | Całkowity zakres wielkości porów w zakresie 100-700μm, średnia wielkość porów znajduje się w zakresie 400-500μm.
5. | Implant posiadający w swojej strukturze trzy rodzaje porów Mikro, Mezo i Makropory.
6. | Moduł sprężystości implantu chroniący przed zapadaniem się implantu wynosi 6.2 GPa.
7. | Chropowatość na powierzchni tytanu warunkująca prawidłową kolonizację komórek kostnych wynosząca 8 μm.
8. | Co najmniej 5 wysokości implantu.

## Część nr 3
PIECZĘĆ FIRMY | [8 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY- CZĘŚĆ NR 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Wartość netto za j.m. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Dren Jednodniowy /całodobowy montowany na pompę bez przejściówek Zaopatrzony w podwójne wkłucie do worków z solą fizjologiczną . Nie zawierający silikonu jak również DEHP | szt. | 72
2. | Dren irygacyjny z zaworem antybakteryjnym. Nie zawierający silikonu jak również DEHP | szt. | 72
OGÓŁEM: | [5 empty] | X |  | X | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację
*Wykonawca zobowiązany jest użyczyć 2 rękojeści FMS kompatybilnych z pompą FMS DUO będącą na wyposażeniu Bloku Operacyjnego
*Wykonawca zobowiązany jest serwisować i wykonać przegląd techniczny 1 raz w roku.

## Część nr 4
PIECZĘĆ FIRMY | [7 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 4
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Wartość netto za szt. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
Cementowana, pierwotna, trój-kłykciowa endoproteza stawu kolanowego składająca się z: komponentu udowego, komponentu piszczelowego przystosowanego do mocowania na stałe wkładki i polietylenowej wkładki. System musi zawierać dostępne w razie konieczności implanty rzepki, przedłużki piszczelowe, implanty w wersjach bezcementowej oraz z ruchomą wkładką (mobile bearing). Instrumentarium umożliwiajace technikę operacyjną z referencją przednią i tylną do wyboru śródoperacyjnego. Instrumentarium zawierające narzędzia do badania napięcia więzadeł po każdym cięciu kostnym a w szczególności instrument umożłiwiający zmniejszenie grubości dystalnego cięcia udowego na podstawie pomiaru napięcia więzadeł w wyproście.
1. | Komponent udowy anatomiczny (lewy, prawy) w 10 rozmiarach dla każdej strony. Dostęne rozmiary wąskie przeznaczone dla kobiet. Komponent udowy z umieszczoną centralnie dodatkową powierzchnią artykulującą (3ci kłykieć) umożliwiającą tylną stabilizację na wkładce piszczelowej bez centralnego bolca. | 75
2. | Komponent piszczelowy w 8 rozmiarach. Mocowanie wkładki zatrzaskowe na obwodzie z dodatkową centralną stabilizacją na tacy piszczelowej. | 75
3. | Wkładka polietylenowa w 6 grubościach z najmniejszą grubością 9 mm i największą powyżej 20 mm. Komponent rzepki z polietylenu z 3 wypustkami mocującymi dostępny w 4 rozmiarach. | 75
4. | Przedłużki piszczelowe w 2 średnicach | 75
Ogółem |  |  |  |  | X |  | X | X
* Zamawiający wymaga wyceny poszczególnych elementów implantu
*Stworzenie banku implantów w ilości na 1 zabieg.Użyczenie i serwisowanie instrumentarium na czas trwania umowy
*Przeszkolenie personelu medycznego w zakresie technik operacyjnych

## Część nr 5
PIECZĘĆ FIRMY | [8 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 5
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m | Ilość j.m | Wartość netto za j.m | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
Klatki międzytrzonowe szyjne z systemem kotwiczącym, pozwalające na płynne odtwarzanie lordozy szyjnej po zaimplantowaniu.
1. | Materiał;PEEK + tytanowe markery Rtg i mechanizm dystrakcyjny; | szt. | 72
2. | Anatomiczny kształt implantu z wypukłością górnej powierzchni;
3. | Dwa różne rozmiary podstaw i kilka wysokości klatek
4. | Wszczep dostarczony w sposób sterylny
5. | Obecność elementów nieprzeziernych dla promieni Rtg w celu pooperacyjnej oceny jego położenia.
6. | Obecność dodatkowego systemu kotwiczącego klatkę w przestrzeni międzykręgowej w postaci implantów.
7. | Wszczepy zawierają tytanowy mechanizm dystrakcyjny
8. | Aplikator klatek zawiera ogranicznik głębokości implantowania.
9. | W zestawie narzędzi powinien znajdować się dystraktor typu Caspar.
Substytut kostny w postaci gotowej do natychmiastowego użycia pasty zbudowanej z uwodnionego hydroksyapatytu, dostarczanej w sterylnej strzykawce.
1. | Substytut kostny o objętości 1cc | szt. | 35
2. | Substytut kostny o objętości 3cc | szt. | 35
3. | Substytut kostny o objętości 5cc | szt. | 35
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację
1. | Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sterylne zestawy na dany zabieg
2. | Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić personel medyczny w zakresie użytkowania przedmiotu zamówienia

## Część nr 6
PIECZĘĆ FIRMY | [7 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 6
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Wartość netto za j.m. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Płytki tytanowe blokowane rekonstrukcyjne zakończone prosto i półokragło oraz proste kompresyjne pod wkręty 3,5 mm. | szt. | 25
2. | Płytki tytanowe blokowane kształtowe z rozdzielnymi otworami blokowanymi i kompresyjnymi, pod wkrety 3,5 mm, do bliższej nasady piszczeli typu L, bliższej nasady kości ramiennej, dalszej nasady kości ramiennej boczne i przyśrodkowe, dalszej nasady kości promieniowej, obojczykowe trzonowe i boczne, do dalszej nasady kości piszczelowej do kostki przyśrodkowej i modelowane w kształcie krzyża, do kostki bocznej z otworem na wiezozrost, do dalszej nasady piszczeli przednio-boczne, do kości piętowej płaskiej i z kolcami, do bliższej nasady kosci łokciowej. | szt. | 78
3. | Płytki tytanowe rekonstrukcyjne proste i w kształcie łuku, różne typy pod wkręty 2, 2,7, 3,5 i 4,5 mm | szt. | 8
4. | Płytki stalowe wąskie cienkie | szt. | 26
5. | Płytki tytanowe blokowane z rodzielnymi otworami kompresyjnymi i blokowanymi pod wkręty 5 mm do dalszej nasady kości udowej, do bliższej nasady kości udowej i bliższej nasady kości piszczelowej. | szt. | 13
6. | Płytki blokowane tytanowe do złamań w obrębie miednicy | szt. | 3
7. | Wkręty kostne korowe i gąbczaste tytanowe średnice od 2 do 6,5 mm z łbem imbusowym | szt. | 250
8. | Wkręty kostne stalowe korowe, gabczaste i kostkowe z łbem imbusowym | szt. | 30
9. | Wkręty do płyt blokowanych tytanowe z łbem imbusowym i typu torx korowe, gąbczaste, zaślepiające, dociskowe, i do cerklarzu, średnice od 2,4 do 5,4 mm | szt. | 30
10. | Wkręty do płyt blokowanych tytanowe z łbem imbusowym i typu torx gabczaste średnice 6,5 i 7,3 mm | szt. | 630
11. | Wkręty kostne kaniulowane, kompresyjne z mocowaniem typu torx tytanowe | szt. | 3
12. | Wkręty kostne kaniulowane tytanowe i stalowe, średnice od 2,7 do 8 mm | szt. | 145
13. | Płytki dynamiczne do złamań w obrebie szyjki kości udowej z 3 śrubami teleskopowymi | szt. | 4
14. | Gwóźdź Kirschnera (trójgraniec) stalowy średnica od 0,8 do 3,0 mm długość 150 i 310 mm | szt. | 800
15. | Gwoździe Steinmana | szt. | 3
16. | Gwóździe Hacketala stalowe | szt. | 10
17. | Gwoździe Rusha | szt. | 3
18. | Druty kostny do cerklarzu rolka 10m, grubość od 0,6 do 2,0 mm | szt. | 5
19. | Podkładki tytanowe i stalowe pod wkręty, różne rozmiary | szt. | 40
20. | Wiertła do rozwiercania wkrętów blokowanych | szt. | 3
21. | Wkrętak imbusowy lity | szt. | 3
22. | Wkrętak imbusowy kaniulowany | szt. | 3
23. | Wiertło kostne | szt. | 3
24. | Wiertło kostne kaniulowane | szt. | 5
25. | Groty do wkrętaków, różne rodzaje | szt. | 3
26. | Rozwiertaki śródszpikowe elestyczne czołowe z mocowaniem typu DIN | szt. | 8
27. | Drut prowadzący z oliwką do rozwiertaków | szt. | 3
OGÓŁEM | [5 empty] | X |  | X | X
Wymagania
1. | Użyczenie instrumentarium na czas trwania umowy, serwisowanie użyczonego sprzętu
2. | Szkolenie personelu w zakresie akualnych koncepcji wszczepiania implantów
3. | Stworzenie banku płytek i wkrętów w pełnym rozmiarze
4. | Zamawiający wymaga oferowania płyt blokowanych wraz z wkrętami blokującymi w wersji sterylnej

## Część nr 7
Pieczęć firmy | [6 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 7
Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Wartość netto za sztukę | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Mikrocewnik przystosowany do podawania substancji klejowych: | 4
- rozmiar: 1.2F; 1.5F; 1,8F
- długość: od 155mm do 180mm
- mikrocewniki o zmiennej miękkości
- z dostępną końcówką w kształcie oliwki i z platynowym markerem na końcu
- powlekane substancją hydrofilną
- do każdego cewnika dołączony klej
2 | Mikroprowadnik hybrydowy: | 50
- średnice: .007”; .008”
- część dystalna widoczna w promieniach RTG na długości 80mm
- długość: 210cm
3 | Mikroprowadnik hybrydowy: | 50
- średnice: .012”; .014”
- część dystalna widoczna w promieniach RTG na długości 80mm
- długość: 200cm
4 | Mikroprowadnik hybrydowy: | 3
- średnice: .012”
- część dystalna widoczna w promieniach RTG na długości 80mm
- długość: 300cm
5 | Mikrocewnik prowadzący specjalny do wprowadzania balonów do remodelingu i stentów typu "flow diverter": | 50
- rozmiar: 5F/100cm i 6F/100cm
6 | Mikrocewnik prowadzący: | 70
- rozmiar: 5F/100cm i 6F/100cm
7 | Mikrocewnik o świetle do wprowadzania sprężyn do tętniaka: | 100
- średnica: 1.9/2.1 i 2.1/2.8
- długość: 155cm
- dwa markery umieszczone dystalnie w odległości 3cm
- pokrycie hydrofilne
8 | Mikrocewnik przepływozależny zbrojony z odłączaną końcówką: | 15
- rozmiar: części dystalnej – 1,2F, części proksymalnej – 2,7F
- długość mikrocewnika: 165cm
- długość odłączanej końcówki: 15mm
- dostarczany z kompatybilnym mikroprowadnikiem
9 | Stent samorozprężalny wewnątrzczaszkowy: | 30
­ średnice : 3,5; 4,5; 5,5
- długość dla średnicy 3,5: 12, 18, 25, 30, 35, 50
- wykonany z drutu nitynolowego
- dwa nieprzenikalne dla promieni RTG druty na całej długości stentu
- dostępny w zestawie z cewnikiem prowadzącym, wypychaczem, rurką wprowadzającą, adapterem do zastawki Y i „torquerem”
10 | Stent samorozprężalny wewnątrzczaszkowy do małych naczyń: | 35
­ średnice : 2,0; 2,5; 3,0
- długości dla średnicy2,5: 12,18,25,30,35
- możliwość wprowadzenia stentu przez mikrocewnik I.D.017"
11 | Mikrocewnik z balonem do remodelingu przy zabiegach embolizacji tętniaków mózgowych: | 6
rozmiary balonu: 6x7, 6x9, 6x15,6x20;
pokrycie hydrofilne
dwa zawory na szczycie balonu umożliwiające łatwe opowietrzenie balonu
dwa oddzielne światła wewnątrz cewnika, jedno do napełniania balonu, drugie o średnicy 017". Dla balonu 6x20 wersja ze światłam 0.24"
12 | Spirala platynowa odczepiana termicznie | 100
kształty "complex" i helical"
sztywności: standard, soft i supersoft
średnice coili supersoft: 1mm; 1,5mm; 2mm; 2,5mm - 5mm;
długości dla coili 18: 20-65cm; wymagane skrajne rozmiary
czas odczepiania coili ponizej 1s
bardzo miękka końcówka dystalna popychacza, pozwalająca na znikomą ruchliwość mikrocewnika przy wprowadzaniu coili do worka tętniaka.
13 | Urządzenie do odczepiania coili metodą termiczną. Sygnalizacja wizualna i dźwiękowa poprawnego umocowania popychacza i odczepiania spirali | 50
14 | Klej do leczenia wewnątrznaczyniowego malformacji | 10
15 | Kateter z pętlą do uchwycenia elementów przemieszczających się w trakcie zabiegu wewnątrznaczyniowego | 2
16 | Y-konektor rotacyjny z automatyczną zastawką | 130
17 | Cewniki diagnostyczne zbrojone - różne krzywizny min. Headhunter i Vertebral | 150
18 | Introduktory naczyniowe udowe | 60
19 | Introduktory naczyniowe promieniowe | 15
20 | Prowadniki diagnostyczne pokrywane teflonem: | 8
- długość: 150 i 260 cm
21 | Kraniki trójdrożne | 75
22 | Przedłużacze uniwersalne | 250
Ogółem |  |  |  |  | X |  | X | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację
* Wykonawca zobowiązuje się stworzyć bank w pełnym rozmiarze dla poz. od 1 do 15

## Część nr 8
PIECZĘĆ FIRMY | [8 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 8
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m | Ilość j.m | Wartość netto za j.m. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Spirale embolizacyjne do tętniaków, odczepiane elektrolitycznie Spirale platynowe trwale połączone, lecz odizolowane galwanicznie od popychacza o, średnicy pierwotnego zwoju: 0.0095”; 0.010”; 0.011”; 0.012” oraz 0.014”, kompatybilne z mikrocewnikiem o średnicy ≥ 0.0165”, dostępne różne kształty i stopnie sztywności także o kształcie przestrzennym rotujące wewnątrz tętniaka i kształcie koszyka, z możliwością repozycjonowania, wyjmowania i ponownego wkładania do worka tętniaka. Średnice od 1mm do 24mm, długości od 1cm do 50cm do wyboru zamawiającego | szt | 200
2. | Aparat do wielokrotnego odczepiania spiral – gwarantujący wizualną oraz dźwiękową sygnalizację wyczepienia spirali - od 3 do 5 sekund | szt | 50
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację
* Wykonawca zobowiązuje się stworzyć bank w pełnym rozmiarze