Słupsk, dnia 20.10.2022 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa kardiowerterów i stymulatorów - nr postępowania 
83/PN/ 2022

Na podstawie art. 135 ust. 6 – przetarg nieograniczony ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Dot.: Pakiet 3 pkt. 40

Czy zamawiający dopuści stymulator z funkcją stałej weryfikacji progu stymulacji z automatycznym dostosowaniem energii (beat to beat) tylko w kanale komorowym?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

Dot: Pakiet 4 pkt 2

Czy zamawiający dopuści pętlowy rejestrator arytmii o żywotności do 24 miesięcy?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Dot.: Pakiet 14 pkt 23 i 69

Czy zamawiający dopuści kardiowertery-defibrylatory z terapią ATP typu burst, scan i ramp?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4:

Dot.: Pakiet 14 pkt 26

Czy zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator dostarczający 5 terapii w strefie VT i 6 terapii w strefie VF?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5:

Dot.: Pakiet 14 pkt 80

Czy zamawiający dopuści kardiowertery-defibrylatory resynchronizujące z automatycznym algorytmem oceny skuteczności, adaptacją amplitudy stymulacji kanałów RV i LV ale impulsem ratunkowym 5,0V dostarczanym podczas automatycznego testu?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6:

Dot.: Pakiet 14 pkt 2 – Elektrody endokawitarne

Czy zamawiający dopuści elektrody komorowe i przedsionkowe o aktywnej i pasywnej fiksacji tylko dwubiegunowe?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7:

Dot.: Pakiet 14 pkt 23 – Stymulatory resynchronizujące

Czy zamawiający dopuści stymulatory resynchronizujące z automatycznym algorytmem oceny skuteczności, adaptacją amplitudy stymulacji kanałów RV i LV ale impulsem ratunkowym 5,0V dostarczanym podczas automatycznego testu?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8:

Pytanie 1 do pakietu 5

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie introducerów peel away o długości 13,5 cm. Pozostałe warunki SIWZ spełnione.

W ramach zadania oferujemy 5 % introducerów peel away o długości 23 cm , pozostałe warunki SIWZ spełnione.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9:

Pytanie 2 do pakietu 8

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod 10 polowych sterowalnych o następujących parametrach:

- jeden mechanizm sterowania za pomocą pokrętła – poniżej zdjęcie

- elektrody jednokierunkowe

- dostępne odległości między pierścieniami : 2-5-2 mm, 2 mm, 5 mm,

2-8-2 mm dla standardowych elektrod , dla krzywizny 3 D Sinus Flex  odległość między pierścieniami 2-5-2 mm

- dostępne 4 krzywizny, w tym unikatowa krzywizna 3 D Sinus Flex

WSZYSTKIE POZOSTAŁE WARUNKI SIWZ SPEŁNIONE.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10:

Jednocześnie zwracam się do Zamawiającego o usunięcie punktacji z pozycji 5 i 6 co pozwoli na dopuszczenie w/w wariantów i możliwość zaoferowania produktów konkurencyjnych cenowo.

Poniżej zdjęcie unikatowej krzywizny 3 D :

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 11:

Część nr 3

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie urządzenia z dodatkowym sensorem, który automatycznie dostosowuje częstość rytmu stymulacji do aktywności dobowej pacjenta?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12:

Część nr 13

Czy Zamawiający zgodzi się na terapie ATP Burst i Ramp?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13:

Część nr 13

Czy Zamawiający zgodzi się na 100% urządzeń z możliwością magazynowanej energii 40J, a dostarczonej 37J?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14:

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ zgodnie z § 6 ust. 5 wzoru umowy.

Pytanie nr 16:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości zamówionej  a niedostarczonej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień (§ 3 ust 1 pkt 1) lub godzinę (§ 3 ust 1 pkt 2) zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej a niedostarczonej partii towaru.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości wadliwej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej partii towaru.

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości wadliwej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej partii towaru.

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 50 zł netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w utworzeniu banku, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego towaru.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 17:

Dotyczy pozycji 2 załącznika cenowego dla pakietu 7

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie elektrody dedykowanej do trzepotania przedsionków o jednym rodzaju krzywizny. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 18:

Dotyczy pozycji 5 załącznika cenowego dla pakietu 7

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie elektrody 10-polowej z płaskimi pierścieniami, bez opcji pierścieni wypukłych.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 19:

Dotyczy pozycji 7 załącznika cenowego dla pakietu 7

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie elektrody 4-polowej z co najmniej dwoma wzorami odległości między biegunami, z wyjątkiem krzywizny multipurpose i Josephson. Dla krzywizny multipuropse oraz Jospephson: 1 wzór krzywizny. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 20:

(dotyczy umowy dzierżawy dla części nr 6, 11, 16 par. 2 )

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu par. 2 umowy użyczenia:

z: „Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem niżej wymienionych urządzeń: (…)”

na: „Wydzierżawiający oświadcza, że przysługuje mu pełne prawo rozporządzania niżej wymienionymi urządzeniami, w tym prawo do zawarcia niniejszej umowy: (…)

Urządzenia, które będą podlegały dzierżawie są własnością jednej ze spółek z grupy kapitałowej Wykonawcy, a Wykonawca ma pełne prawo do dysponowania nimi.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Wzór umowy dzierżawy po zmianie stanowi załącznik do odpowiedzi.

Pytanie nr 21:

(dotyczy umowy depozytu)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy depozytu zapisów dotyczących zapewnienia warunków przechowywania i transportu, o których mowa w art. 14 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych:

„Zamawiający zapewni, aby wyroby medyczne objęte zakresem przedmiotowej umowy były przechowywane i transportowane wewnętrznie w ramach ośrodka zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 22:

(dotyczy części 16 parametru nr 1 w sekcji ‘dzierżawa generatora’)

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia, które do tej pory było dzierżawione przez Zamawiającego i nie jest fabrycznie nowe, ale w pełni sprawne techniczne, co zostanie potwierdzone badaniem technicznym?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 23:

(dotyczy części 3, punkt 23)

Czy Zamawiający dopuści stymulatory o wartościach czułości w kanale komorowym  w zakresie 1 -11,2 mV?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 24:

(dotyczy części 3, punkt. 24)

Czy Zamawiający dopuści stymulatory o wartościach czułości w kanale przedsionkowym w zakresie 0,18 – 4 mV?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25:

(dotyczy części części 3, punkt 37)

Czy Zamawiający dopuści stymulatory z pamięcią epizodów arytmii 48 sekund?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26:

(dotyczy części 3, punkt 40)

Czy Zamawiający dopuści stymulatory zawierające funkcję automatycznego pomiaru progu stymulacji i automatycznie dostosowującą amplitudę impulsu stymulacji do zmierzonego progu? Funkcja ta umożliwia zaprogramowanie częstości pomiaru progu w komorze w zakresie co 15, 30 min, 1, 2, 4, 8, 12 godz, 1 dzień, 7 dni a w przedsionku co 1,2,4,8,12,godzin, 1 dzień, 7 dni. Funkcja ta umozliwia zaprogramowanie konkretnej godziny o której test ma zostać wykonany.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27:

(dotyczy części 15, punkt 1 załącznika cenowego) Czy Zamawiający dopuści kardiowertery ICD VR oraz ICD DR?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28:

(dotyczy części 15, punkt 18)

Czy Zamawiający dopuści kardiowertery z trybami stymulacji VVI, VVIR, VOO, OVO, DDDR, DDD, AAIR-DDDR, AAI-DDD, DDIR, DDI, AAIR, AAI, DOO, AOO, ODO?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29:

(dotyczy części 15, punkt 35)

Czy Zamawiający dopuści kardiowertery ICD VR oraz ICD DR bez funkcji pomiaru impedancji klatki piersiowej?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30:

(dotyczy części 15, punkt 40)

Czy Zamawiający dopuści elektrody defibrylujące o średnicy mniejszej lub równej 8,6 Fr?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31:

(dotyczy części 15, punkt 63)

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z polarnością LV bipolar i quadripolar?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32:

(dotyczy części  15, punkt 20 , 60  oraz 21 dot. CRTP)

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające funkcję Cardiac Compass – diagnostykę dotyczącą niewydolności serca w postaci trendów obejmujących okres 14 miesięcy?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33:

(dotyczy części 15, punkt 56)

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o następujących trybach pracy: DDD, DDDR, DDI, DDIR, VVI, VVIR, AAI, AAIR, ODO, VOO, AOO, DOO?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34:

(dotyczy części Część 15, punkt 16)

Czy Zamawiający dopuści urządzenia z manualnym pomiarem progu stymulacji?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35:

(dotyczy części 15, punkt 70)

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością zmiany konfiguracji impulsu dwufazowego poprzez zmianę wektora przesyłu terapii wysokoenergetycznej?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36:

(dotyczy części  część 15, pukt 80)

Czy Zamawiający dopuści elektrody czteropolowe o trzech krzywiznach i odległościami pomiędzy pierścieniami 1 do 2 – 21 mm, 2 do 3 – 1,3 mm, 3 do 4 – 21 mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37:

(dotyczy części  15, punkt 85)

Czy Zamawiający dopuści elektrodę dedykowaną do stymulacji pęczka pęczka Hisa o średnicy 4,1 Fr?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38:

(dotyczy części  15, punkt 87)

Czy Zamawiający dopuści prowadnik o średnicy 0,035 cala?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39:

(dotyczy części 15, punkt 11 dot. CRTP)

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające następujące tryby stymulacji: DDDR, DDD, AAIR-DDDR, AAI-DDD, DDIR, DDI, AAIR, AAI, VVIR, VVI, DOO, VOO, AOO, ODO?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40:

(dotyczy części 15, punkt 18, dot. CRTP)

Czy Zamawiający dopuści stymulatory posiadające możliwość zaprogramowania trybów 50Hz, Burst, Fixed Burst, PES, Ramp, Ramp +, Burst +?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41:

(dotyczy części 15, punkt 2 dot. elektrod)

Czy Zamawiający dopuści elektrody przedsionkowe i komorowe aktywne i pasywne dwubiegunoe?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42:

(dotyczy części 15, punkt 4 dot. elektrod)

Czy Zamawiający dopuści elektrody przedsionkowe (kształt J) w zakresie długości 45 – 53 cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Załącznik Wzór umowy dzierżawy

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 20.10.2022 r.