Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Myjnia – dezynfektor przeznaczona do mycia automatycznego naczyń szpitalnych i obuwia

- urządzenie ładowane od frontu
- minimalna pojemność komory myjącej to 6 par butów
- przynajmniej 3 programy myjące
- panel sterujący od frontu z wyświetlaczem LCD
- obudowa oraz zbiornik na wodę i komora myjni wykonane ze stali nierdzewnej
- drzwi uchylne od przedniej ściany urządzenia
- dezynfekcja termiczna wskaźnik A0 na poziomie 600
- system ramion obrotowych i dysz myjących efektywny niezależnie od zmian ciśnienia w instalacji zasilającej
- sterowanie pracą urządzenia z możliwością rejestracji wyników
- wymiary zewnętrze maksymalnie 600x860x600mm (szer. x wys. x gł)
- zasilanie 3N PE 400V 50Hz
- min wysokość drzwi wsadowych 420 mm
- wyposażona w kosz do mycia i dezynfekcji obuwia szpitalnego