Piekary Śląskie, dnia 25 wrzesień 2023 roku

Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
ul. Bytomska 62
41-940 Piekary Śląskie
Sekcja ds. Zaopatrzenia
Znak sprawy: Dzp/31/V/2023.

Do wszystkich wykonawców

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO cz. II

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba
  w Piekarach Śląskich informuje, że wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem
  o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

Dotyczy : systemu monitoringu i rejestracji temperatury oraz wilgotności w pomieszczeniach apteki
Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuszcza rejestratory wielokanałowe współpracujące np. z czterema lub dwoma sondami (głowicami/ czujnikami) do pomiaru temperatury i wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach? Np. 4 szt. rejestratorów wielokanałowych z czterema głowicami do pomiaru temperatury i wilgotności, jeden rejestrator wielokanałowy w dwoma głowicami do pomiaru temperatury i wilgotności oraz jeden rejestrator temperatury z dwoma sondami pomiarowymi. Razem 6 rejestratorów i 20 czujników/ sond pomiarowych/ głowic pomiarowych.

Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 2
Jakie odległości będą między czujnikami pomiarowymi względem siebie i rejestratorem bezprzewodowym?

Odpowiedź:
Odległość między skrajnymi pomieszczeniami to 27,5 mb.
Pytanie 3
Czy system do monitoringu i rejestracji Zamawiający planuje rozmieścić w jednym pomieszczeniu, czy też będzie ten system rozłożony między sąsiadującymi pomieszczeniami? Jeśli będą to sąsiednie pomieszczenia, jakiej konstrukcji są ścianki działowe między pomieszczeniami, czy ściany są zbrojone (kwestia tłumienia sygnału sieciowego)?

Odpowiedź:
System rozmieszczony w wielu pomieszczeniach, przedzielonych ścianami wykonanymi z porotermu.
Pytanie 4
Czy Zamawiający może odstąpić od wymagania dotyczącego oszacowania wzorcowania raz na rok przez okres 4 lat? Ceny m.in. w urzędach wzorcujących zmieniają się i podanie ceny za wzorcowanie w przeciągu 4 lat jest niemożliwe do podania w ofercie. Możemy wpisać cenę za wzorcowani tylko na ten rok.

Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie odstąpi od tego zapisu, proszę skalkulować cenę na okres trwania umowy.
Pytanie 5
Zamawiający wymaga 10 dni roboczych na realizację ewentualnego zamówienia. Ze względu na czas wzorcowania w Urzędzie Miar wynoszący najczęściej ok. 30 dni, czy Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu na realizację umowy do ok. 40 dni?
Odpowiedź:
Nie, jednak Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania do 30 dni roboczych.
Pytanie 6
”Pytanie: Oferowane przez nas Czujniki, wspierające realizację Celu Biznesowego postawionego w obszarze monitorowania temperatury oraz wilgotności, rejestrują mierzone dane i przesyłają je drogą bluetooth do „Centralki” (urządzenie elektroniczne instalowane u Klienta), za pośrednictwem której dane te za pośrednictwem GSM zasilają Aplikację dostępną dla Użytkowników z poziomu Cloud. Wszystkie te elementy są przedmiotem dostaw i kompleksowego uruchomienia wdrażanego systemu. Różnica względem Państwa wymogu polega na tym, że rejestrowane dane rejestrowane (temperatura/wilgotność) nie są prezentowane na wyświetlaczu Czytnika czy Centralki, tylko w Aplikacji. Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.
Pytanie 7
Pytanie: Uprzejmie zauważamy, że po otrzymaniu czujników od producenta, przekazujemy je do wzorcowania i tym samym nie ma możliwości zachowania nienaruszonych opakowań. W związku z powyższym, prosimy o usunięcie przedmiotowego punktu z umowy.
Odpowiedź:
Tak , punkt dotyczący nienaruszonych opakowań został usunięty z zapisów umowy.

W związku z dużą ilością pytań dotyczącą w/w zapytania, składanie ofert zostaje przedłużone do dnia 27.09.2023r godzina bez zmian.