      Piekary Śląskie, dnia 10 październik 2023 roku

Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
ul. Bytomska 62
41-940 Piekary Śląskie
Sekcja ds. Zaopatrzenia
Znak sprawy: Dzp/31/V/2023.

Do wszystkich wykonawców

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba
  w Piekarach Śląskich informuje, że wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem
  o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

Dotyczy : systemu monitoringu i rejestracji temperatury oraz wilgotności w pomiwszczeniach apteki
Pytanie 1
Ponieważ rozwiązanie technologiczne, które oferujemy nie wymaga instalowania „jednostki centralnej rejestrującej wszystkie pomiary”, ponieważ każdy z rejestratorów systemu działa autonomicznie, a dane przechowywane są w chmurze, do której dostęp jest możliwy w przeglądarce internetowej z dowolnego komputera podłączonego do internetu, to czy brak takiego urządzenia będzie nas dyskfalifikował?

Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania rejestrującego pomiary na zewnątrz.

Pytanie 2
W kwestii pozycji „Czujnik temperatury z wyświetlaczem, zakres pomiarowy: -20°C do +60°C, dokładność 0,5°C, element pomiarowy na przewodzie” - czy odnosi się ona do czujnika na przewodzie, dołączanego do jednego z 18 rejestratorów, czy może jest to osobny układ rejestratora temperatury i wilgotności z dodatkowym czujnikiem temperatury?

Odpowiedź:
Tak, odnosi się do czujnika na przewodzie.

Pytanie 3
Jaką długość powinny mieć przewody w obu wymienionych czujnikach?

Odpowiedź:
Czujnik ma być montowany w lodówce i wystarczy długość do 3 metrów.

Pytanie 4
Jakie punkty wzorcowania są wymagane dla świadectw wzorcowania tych czujników?

Odpowiedź:
Wzorcowanie zgodne z aktualnymi wymaganiami dotyczącymi czujników montowanych w pomieszczeniach aptek

Pytanie 5
Czy w miejscu instalacji sprzętu dostępne jest połączenie WiFi w pasmie 2.4GHz z dostępem do internetu?

Odpowiedź:
Tak, jednak że sieć WiFi sfinansowana została z dotacji unijnej na potrzeby pacjentów ma ograniczony dostęp do internetu i nie może być udostępniona .

Pytanie 6
Czy w miejscu instalacji sprzętu dostępne jest połączenie LAN z dostępem do internetu?
Odpowiedź:
Tak, w miejscu instalacji istnieje sieć wewnętrzna bez możliwości dostępu przez podmioty zewnętrzne.

Pytanie 7
Czy urządzenia powinny mieć opcję zasilania z sieci 230V (na przykład przez specjalny zasilacz), czy zasilanie bateryjne będzie wystarczające?
Odpowiedź:
Wystarczy zasilanie bateryjne.

Pytanie 8
Czy co roku sprzęt zostanie przesłany do nas do wzorcowania przez aptekę, czy też powinniśmy zakładać konieczność osobistego demontażu i odebrania go od Państwa? Sam demontaż jest banalnie prosty, ale musimy mieć w tej kwestii jasność, bo wpływa to na koszty.
Odpowiedź:
Tak, sprzęt może być przesyłany przez szpital