Załącznik nr 1

do SIWZ

............................................................................................................

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

............................................................................................................

(telefon/ fax wykonawcy/ e-mail)

NIP......................................................, REGON................................

FORMULARZ OFERTOWY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego, nr sprawy: 21/ZP/18:

Ja (imię i nazwisko) ............................................................................................................... reprezentując

Wykonawcę (nazwa i adres) .........................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………

w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że Wykonawca:

- Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za cenę *(niepotrzebne pozycje skreślić, w zależności, na którą część Wykonawca składa ofertę):

Część nr 1 - System do mikroendoskopowych operacji zatok przynosowych w obrazie trójwymiarowym 3D – 1 kpl.

Wartość netto: ...............................................................................................................................................

(słownie: ......................................................................................................................................................)

Stawka podatku VAT %: ……………………

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie: ......................................................................................................................................................)

Udziela ……. miesięcznej gwarancji (min. 24 miesiące, max. 48 miesięcy) od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

Oferuje termin realizacji zamówienia do ……………  (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 30.11.2018 r.).

Część nr 2 - Zestaw diagnostyczny kamery siatkówkowej z optyką adaptatywną – 1 kpl.

Wartość netto: ...............................................................................................................................................

(słownie: ......................................................................................................................................................)

Stawka podatku VAT %: ……………………

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie: ......................................................................................................................................................)

Udziela ……. miesięcznej gwarancji (min. 24 miesiące, max. 48 miesięcy) od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

Oferuje termin realizacji zamówienia do ……………  (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 30.11.2018r.).

Część nr 3 – Dostawa hipoksymetru z oksymetrem mózgowym  – 1 kpl.

Wartość netto: ...............................................................................................................................................

(słownie: ......................................................................................................................................................)

Stawka podatku VAT %: ……………………

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie: ......................................................................................................................................................)

Udziela ……. miesięcznej gwarancji (min. 24 miesiące, max. 48 miesięcy) od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

Oferuje termin realizacji zamówienia do ……………  (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 30.11.2018r.).

- Hasło dostępowe do zaszyfrowanego pliku JEDZ: …...……………………………………………….

- Oferuje przedmiot zamówienia spełniający wszystkie wymogi opisane przez Zamawiającego w SIWZ.

- Zapoznał się z warunkami postępowania oraz wzorem umowy i akceptuje warunki postępowania oraz warunki opisane we wzorze umowy.

- Oświadcza, że w przypadku wyboru oferty zobowiązuje się do podpisania umowy bez wnoszenia zastrzeżeń, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Informuje, że wybór oferty:

  - nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*;

  - będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie następujących towarów i usług* (niepotrzebne skreślić, a wymagane pola uzupełnić jeśli dotyczy):

| L.p. | Nazwa towaru | Wartość towaru netto (bez podatku VAT) |
| --- | --- | --- |

- Uważa się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Oświadcza, że zamówienie wykona w całości samodzielnie/ następujące części zamówienia powierzy podwykonawcom *(niepotrzebne skreślić, a wymagane pola uzupełnić jeśli dotyczy):

| Część przedmiotu zamówienia powierzana do wykonania podwykonawcy | Nazwa podwykonawcy | Określenie części zamówienia powierzanej do wykonania podwykonawcom (% lub w zł) |
| --- | --- | --- |

- Zgodnie z Rozdz. IX ust. 11 SIWZ wskazuje dostępność poniżej wskazanych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych 
i bezpłatnych baz danych:

| Nazwa oświadczenia lub dokumentu (lub odpowiednie odesłanie do dokumentu wymaganego w SIWZ np. Rozdz. IX ust. 6 SIWZ): | Adres strony internetowej ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych |
| --- | --- |

- Informacje dotyczące Wykonawcy:

| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy Wykonawca jest małym przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Czy Wykonawca jest średnim przedsiębiorstwem ? | [] Tak [] Nie |

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Informacja o banku i nr konta, na które Zamawiający zwróci wadium:

Nazwa Wykonawcy: ...........................................................................................................................

Nazwa banku: ......................................................................................................................................

Nr konta: ..............................................................................................................................................

- W przypadku wyboru naszej oferty, osobami uprawnionymi do reprezentowania Wykonawcy przy podpisaniu umowy będą:

  - (imię i nazwisko) ......................................................... (zajmowane stanowisko)...........................

  - (imię i nazwisko)........................................................... (zajmowane stanowisko)...........................

- Oświadcza, że informacje i dokumenty wymienione w ……………………………….………, zawarte na stronach od …… do …… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2003r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzega, że nie mogą być udostępnione.**

** Jeżeli Wykonawca zastrzeże informacje w Ofercie jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Ofertę niniejszą składa na ………. kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

(…)

___________________, dnia _______________

___________________________________________

podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2

do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Cześć nr 1 System do mikroendoskopowych operacji zatok przynosowych w obrazie trójwymiarowym 3D

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do mikroendoskopowych operacji zatok przynosowych w obrazie trójwymiarowym 3D | 1 kpl |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model, rok produkcji |  |
| --- | --- |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |

| Lp. | PARAMETRY URZĄDZENIA | WARTOŚĆ WYMAGANA | PARAMETR WYMAGANY | POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA PARAMETRU WYMAGANEGO w zakresie przedmiotu zamówienia oferowanego przez Wykonawcę (należy wskazać TAK/NIE) wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oferowany aparat fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, niepowystawowy | Tak | Wymagane |  |
| Głowica kamery endoskopowej 3 CCD FULL HD |
|  | Głowica kamery endoskopowej o rozdzielczości FULL HD | Tak | Wymagane |  |
|  | Przetworniki 3 CCD | Tak | Wymagane |  |
|  | Zoom optyczny 2 x | Tak | Wymagane |  |
|  | Czułość kamery ≤1,2 lux | Tak | Wymagane |  |
|  | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery, realizacja poprzez krótkie i długie wciśniecie przycisku | Tak | Wymagane |  |
|  | Możliwość sterowania natężeniem źródła światła poprzez przyciski na głowicy kamery | Tak | Wymagane |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w 1 przycisk dostępu do menu operacyjnego oraz 2 programowalne przyciski umożliwiające zaprogramowanie po dwie funkcje dla każdego przyciski | Tak | Wymagane |  |
|  | Funkcja zoom'u cyfrowego min. 5 poziomów, regulowana poprzez przyciski na głowicy kamery | Tak | Wymagane |  |
|  | Waga głowicy max. 270g | Tak | Wymagane |  |
| Endoskopowy, multispecjalistyczny system wizyjny umożliwiający podłączanie urządzeń wizyjnych poprzez dedykowane moduły połączone z jednostką sterującą – 1 komplet |
|  | Funkcja zapisu zdjęć i sekwencji wideo w rozdzielczości Full HD (1920x1080) na nośniku USB | Tak | Wymagane |  |
|  | Wyjścia cyfrowe wideo wysokiej rozdzielczości do podłączenia monitora operacyjnego min.: 2 x DVI-D (Full HD 1920 x 1080p), 1 x 3G-SDI | Tak | Wymagane |  |
|  | Minimum 4 gniazda USB do podłączenia np. zewnętrznej klawiatury, pamięci typu Pen Drive lub myszki | Tak | Wymagane |  |
|  | System umożliwiający po rozbudowie jednoczesne podłączenie np. dwóch głowic kamer endoskopowych w celu jednoczesnego wyświetlenia obrazu na ekranie jednego monitora operacyjnego | Tak | Wymagane |  |
|  | Menu kamery wyświetlane na monitorze operacyjnym w postaci inteligentnych tekstowo, graficznych ikon informujących o aktualnym statusie przypisanej do ikony funkcji | Tak | Wymagane |  |
|  | Minimum 2 gniazda umożliwiające bezpośrednie połączenie np. z dedykowanym źródłem światła w celu sterowania jego parametrami poprzez przyciski na głowicy kamery oraz wyświetlanie parametrów pracy źródła światła na ekranie monitora operacyjnego. Funkcjonalność niewymagająca zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej | Tak | Wymagane |  |
|  | Wyświetlanie siatki na ekranie do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego na ekranie monitora operacyjnego | Tak | Wymagane |  |
|  | Wyświetlanie wskaźnika na ekranie do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego na ekranie monitora operacyjnego | Tak | Wymagane |  |
|  | 4 tryby cyfrowe wzmacniające różnicowanie struktur tkankowych | Tak | Wymagane |  |
|  | Funkcja PIP (obraz w obrazie) umożliwiająca jednoczesne wyświetlanie obrazu z kamery endoskopowej i drugiej kamery endoskopowej na ekranie jednego monitora operacyjnego | Tak | Wymagane |  |
|  | Funkcja umożliwiająca jednoczesne wyświetlanie standardowego obrazu z kamery endoskopowej i obrazu z włączonym filtrem/trybem obrazowania na ekranie jednego monitora operacyjnego. | Tak | Wymagane |  |
|  | Funkcja obrazowania postaci filtra cyfrowego eliminującego widmo czerwone światła widzialnego w celu lepszego różnicowania struktur tkankowych. | Tak | Wymagane |  |
|  | Funkcja obrazowania w trybie cyfrowej redukcji różnic w jasności obrazu w celu wyświetlania jednolicie oświetlonego obrazu. | Tak | Wymagane |  |
|  | Funkcja obrazowania w trybie cyfrowego wzmacniania kontrastu kolorów w celu uwydatnienia struktury powierzchniowej tkanki. | Tak | Wymagane |  |
|  | Powyższe funkcje obrazowania uruchamiane w dowolnym momencie przez operatora za pomocą programowalnych przycisków w głowicy kamery. | Tak | Wymagane |  |
|  | Funkcja zoom'u cyfrowego, min. 5 poziomów. | Tak | Wymagane |  |
|  | Funkcja zapamiętania indywidualnych ustawień dla minimum 20 profili użytkowników. | Tak | Wymagane |  |
|  | Funkcja wprowadzania opisu pacjenta w celu wyświetlania ich na ekranie monitora operacyjnego. | Tak | Wymagane |  |
|  | Moduł do podłączenia wideoendoskopów 3D oraz egzoskopów 3D | Tak | Wymagane |  |
|  | Moduł do podłączenia kamery endoskopowej 2D | Tak | Wymagane |  |
| Monitor medyczny |
|  | Monitor płaski min. 32” Full HD 3D, medyczny, wiszący, 16:9, rozdz. max.1920x1080, PIP. | Tak | Wymagane |  |
|  | W zestawie okulary 3D – 5 szt. oraz nakładki na okulary korekcyjne 3D – 2 szt. | Tak | Wymagane |  |
| Źródło światła |
|  | Źródło światła w technologii hybrydowej LED | Tak | Wymagane |  |
|  | Temperatura barwowa światła ok. 6 0000 K | Tak | Wymagane |  |
|  | Sterowanie parametrami światła za pomocą wyświetlacza dotykowego umieszczonego na panelu przednim | Tak | Wymagane |  |
|  | Moc światła odpowiada mocy źródła światła ksenonowego o mocy 300 W | Tak | Wymagane |  |
|  | Żywotność diody LED min. 30 000 godzin | Tak | Wymagane |  |
|  | Moduł umożliwiający komunikację z endoskopowym systemem wizyjnym | Tak | Wymagane |  |
|  | Manualna regulacja natężenia źródła światła | Tak | Wymagane |  |
|  | Możliwość automatycznej regulacji natężenia źródła światła w połączeniu do kamery endoskopowej | Tak | Wymagane |  |
|  | Menu sterowania w języku polskim | Tak | Wymagane |  |
|  | Funkcja „Stand-by” (automatyczne ustawienie natężenia światła na ok. 5%) | Tak | Wymagane |  |
| Wózek endoskopowy, aparaturowy |
|  | Wózek wyposażony w 4 antystatyczne, podwójne koła, 2 z nich z hamulcami, centralnie umieszczony na tylnej ścianie panel elektryczny z możliwością podłączenia min. 6 urządzeń. | Tak | Wymagane |  |
|  | Półka | Tak | Wymagane |  |
|  | Półka z zamykaną na klucz szufladą. | Tak | Wymagane |  |
|  | Uchwyt na kamerę endoskopową | Tak | Wymagane |  |
|  | Wysięgnik na płyny infuzyjne, z regulacją wysokości, z 2 haczykami | Tak | Wymagane |  |
|  | Ramię mocowane bocznie z uchwytem typu VESA 75/100, zasięg ramienia 760 mm, maksymalne obciążenie ramienia 15 kg, możliwość regulacji góra dół. | Tak | Wymagane |  |
| Cyfrowy egzoskop operacyjny 3D |
|  | Egzoskop operacyjny służący do obrazowania pola operacyjnego w cyfrowym powiększeniu i technologii 3D | Tak | Wymagane |  |
|  | Egzoskop podłączany do sterownika dedykowanej kamery endoskopowej obsługującej wideoendoskopy 3D | Tak | Wymagane |  |
|  | Odległość robocza między polem operacyjnym, a głowicą egzoskopu w zakresie od 20 do 50 cm | Tak | Wymagane |  |
|  | Powiększenie cyfrowe przy dystansie roboczym 30 cm w zakresie 8 - 30x | Tak | Wymagane |  |
|  | Możliwość podłączenia egzoskopu do endoskopowego źródła światła poprzez dedykowany światłowód | Tak | Wymagane |  |
|  | Możliwość regulacji obrotu obrazu za pomocą pokrętła na egzoskopie | Tak | Wymagane |  |
|  | Egzoskop wyposażony w sensor 4K | Tak | Wymagane |  |
|  | Egzoskop zamocowany na podstawie jezdnej wyposażonej w 4 koła antystatyczne, z możliwością regulacji pozycji egzoskopu nad polem operacyjnym. | Tak | Wymagane |  |
|  | Sterowanie funkcjami egzoskopu za pomocą pilota wyposażonego w 4 programowalne przyciski oraz pokrętło 3D, podłączane do sterownika kamery endoskopowej przez port USB | Tak | Wymagane |  |
|  | Pilot sterujący mocowany do stołu operacyjnego poprzez ramię przegubowe | Tak | Wymagane |  |
|  | Możliwe sterowanie w polu jałowym poprzez użycie dedykowanych jednorazowych osłon sterylnych | Tak | Wymagane |  |
|  | Jednorazowe osłony sterylne do pilota sterującego – 20 szt. | Tak | Wymagane |  |
|  | Dedykowane jednorazowe sterylne osłony do egzoskopu – 20 szt. | Tak | Wymagane |  |
|  | Światłowód o średnicy 4,8 mm i długości min. 500 cm do podłączenia egzoskopu z endoskopowym źródłem światła | Tak | Wymagane |  |
| Wideoendoskop 3D do zabiegów operacyjnych FESS – 2 zestawy |
|  | Wideoendoskop 3D wyposażony w dwa przetworniki wysokiej rozdzielczości Full HD | Tak | Wymagane |  |
|  | Długość robocza wideoendoskopu 18 cm, średnica 4 mm, kąt patrzenia 30⁰ | Tak | Wymagane |  |
|  | Przyciski na głowicy z możliwością programowania | Tak | Wymagane |  |
|  | Możliwość podłączenia do dedykowanego sterownika obsługującego obrazowanie 3D | Tak | Wymagane |  |
|  | Głowica endoskopu autoklawowalna | Tak | Wymagane |  |
|  | Kosz druciany do mycia i sterylizacji endoskopu wraz z światłowodem | Tak | Wymagane |  |
|  | Światłowód, w nieprzezroczystej osłonie, średnica 4,8 mm i długości min. 230 cm | Tak | Wymagane |  |
| Medyczny system do archiwizacji zabiegów |
|  | System sygnału PAL, HDTV | Tak | Wymagane |  |
|  | Urządzenie umożliwia podgląd aktualnego widoku z rejestrowanej kamery w czasie rzeczywistym na ekranie sterującym Przeglądanie zarejestrowanych obrazów na ekranie monitora dotykowego niezależnie od monitora operacyjnego | Tak | Wymagane |  |
|  | Możliwość zapisu danych min.: - do pamięci wbudowanej (min. 2TB, z kolejkowaniem FIFO), - do pamięci USB poprzez interfejs USB 2.0 oraz 3.0, - do lokalizacji sieciowych (SMB/CIFS) - do lokalizacji FTP, - bezpośrednio do systemu szpitalnego za pośrednictwem DICOM lub HL7 (komunikaty ORU/MDM) | Tak | Wymagane |  |
|  | Zapis sekwencji wideo w formacie: .mpeg2, .mpeg4 oraz .mov w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli z możliwością wyboru niższych rozdzielczości. Możliwość wyboru jakości zapisu (nim. Wysoka i standard) dla rozdzielczości do FullHD. Zapis zdjęć w formacie: .bmp, .jpg oraz .jpg2000 Funkcja zapisu obrazu z dźwiękiem. | Tak | Wymagane |  |
|  | Możliwość eksportowania zdjęć z nagranych plików wideo. Możliwość zapisu zdjęć w trakcie nagrywania sekwencji wideo. | Tak | Wymagane |  |
|  | Możliwość ustawienia max. rozmiaru nagrywanych sekwencji wideo. | Tak | Wymagane |  |
|  | Zapis pojedynczych klatek (zdjęć) w formatach: .jpeg, .bmp, w tym także w rozdzielczości 1920x1080 pikseli dla źródeł HDTV 1080 | Tak | Wymagane |  |
|  | Funkcja edycji - zmiany jasności i kontrastu zapisanych zdjęć. Funkcja kasowania wybranych zapisanych zdjęć i wideo przed końcowym zamknięciem procedury. Funkcja wprowadzania informacji o pacjencie min. takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, numer identyfikacyjny pacjenta, nazwisko chirurga, komentarz w odpowiednich przeznaczonych do tego polach przy pomocy klawiatury ekranowej i klawiatury zewnętrznej. | Tak | Wymagane |  |
|  | Możliwość wprowadzania informacji przy pomocy zewnętrznej klawiatury i myszki (zarówno USB jak również PS2 w sytuacji konieczności wykorzystania złącz USB do celów archiwizacji na nośnikach zewnętrznych). Wprowadzanie informacji alfanumerycznej przy pomocy rysika lub palca poprzez wybór odpowiednich liter/cyfr/znaków na ekranie sterującego monitora dotykowego. | Tak | Wymagane |  |
|  | Możliwość wizualnego i akustycznego (za pomocą opcjonalnego zewnętrznego głośnika, do przyszłej rozbudowy) powiadomienia o momencie wykonywania zdjęć oraz rozpoczęcia nagrywania wideo. | Tak | Wymagane |  |
|  | Wejścia wideo: min. DP, HDMI | Tak | Wymagane |  |
|  | Urządzenie wyposażone w min. 6 gniazd USB w tym min. 4 gniazda USB 3.0 | Tak | Wymagane |  |
|  | Możliwość wydruku standardowych, automatycznie generowanych raportów z zabiegów z danymi obrazowymi, w formacie XML i HTML. Funkcja tworzenia raportów w formacie .pdf z wprowadzanymi danymi tekstowymi i zdjęciami. Możliwość definiowania własnych nagłówków przez użytkownika (min. dwie linie). Możliwość skalowania rozmiaru obrazu i wydruku. Możliwość wydruku raportu w każdym momencie tworzenia. Możliwość automatycznego wydruku raportu w liczbie kopii określonej przez użytkownika. | Tak | Wymagane |  |
|  | Funkcja równoczesnego zapisu sygnału wideo z dwóch źródeł (zapis dwukanałowy) w trybie: - zsynchronizowanym czasowo (jednoczesne uruchomienie i zatrzymanie zapisu dla obydwu źródeł wideo) - asynchronicznym (niezależne uruchamianie z zatrzymywanie zapisu w obydwu źródłach wideo). | Tak | Wymagane |  |
|  | Możliwość podłączenia i zapisu wideo ze źródła sygnału 3D. | Tak | Wymagane |  |
|  | Możliwość zapisywania oraz odtwarzania obrazów i filmów 2D, 3D oraz 4K. | Tak | Wymagane |  |
|  | Funkcja nakładania znaku wodnego na obraz w postaci tekstu i znaku logu z możliwością regulacji przeźroczystości. | Tak | Wymagane |  |
|  | Możliwość sterowania zapisem obrazu: bezpośrednio z głowicy kamery endoskopowej, przełącznika nożnego ekranu dotykowego | Tak | Wymagane |  |
|  | Zintegrowana okołooperacyjna karta kontrolna, w pełni konfigurowalna, zgodna z zaleceniami WHO. | Tak | Wymagane |  |
|  | Funkcja zapisywania procedur w wybranych lokalizacjach w tle umożliwiająca otwarcie nowej procedury, wprowadzenie nowego pacjenta i zapis nowych zdjęć i wideo bez konieczności oczekiwania na zakończenie zapisu poprzednich procedur. | Tak | Wymagane |  |
|  | System operacyjny urządzenia uruchamiany z wewnętrznego dysku twardego w technologii SSD | Tak | Wymagane |  |
|  | Zaimplementowane oprogramowanie zabezpieczające przed malware, niezależne od łatek bezpieczeństwa systemu operacyjnego, pozwalające na uruchomienie wyłącznie aplikacji zdefiniowanych na liście “white list”. | Tak | Wymagane |  |
|  | Możliwość zarządzania kontami użytkowników poprzez usługę Active Directory oraz tworzenie różnych profili ustawień dla różnych kont użytkowników. | Tak | Wymagane |  |
|  | Możliwość podłączenia skanera kodów kreskowych do automatycznego pobierania danych pacjentów z systemu szpitalnego (jeżeli system zintegrowany jest z systemem HIS) | Tak | Wymagane |  |
|  | Możliwość podłączenia opcjonalnego zewnętrznego wskaźnika sygnalizującego trwającą rejestrację obrazu (lampka „On Air”) | Tak | Wymagane |  |
|  | Możliwość ustawienia automatycznej synchronizacji czasu systemu z serwera NTP | Tak | Wymagane |  |
|  | Całkowita pojemność wewnętrznych przestrzeni dyskowych min. 2 TB | Tak | Wymagane |  |
|  | Urządzenie wyposażone w min. 1 gniazdo 1 GB Ethernet (RJ-45) oraz wbudowaną antenę do bezprzewodowego łączenia poprzez Wi-Fi. | Tak | Wymagane |  |
|  | Niewielka masa urządzenia – poniżej 7kg | Tak | Wymagane |  |
| Pompa płucząca do czyszczenia czoła optyki |
|  | Pompa rolkowa przeznaczona do przemywania obiektywu optyki podczas operacji endoskopowych zatok przynosowych | Tak | Wymagane |  |
|  | Funkcjonalność pompy umożliwiająca przemywanie obiektywu optyki bez potrzeby wyjmowania optyki z jamy nosowej | Tak | Wymagane |  |
|  | Automatyczne odsysanie płynu płuczącego z regulacją | Tak | Wymagane |  |
|  | Regulowany czas płukania i odsysania, min. 2 tryby pracy | Tak | Wymagane |  |
|  | Przepływ min. 40ml/min, | Tak | Wymagane |  |
|  | Sterowanie trybami pracy pompy przy pomocy przełącznika nożnego dwustopniowego | Tak | Wymagane |  |
|  | Jednorazowe dreny płuczące 10szt. | Tak | Wymagane |  |
|  | Test urządzenia przy włączaniu, zabezpieczenie przed przegrzaniem | Tak | Wymagane |  |
|  | Płaszcze ssąco – płuczące dedykowane do oferowanych optyk, wideoendoskopów 3D oraz opisanej pompy do przemywania optyk, każdy płaszcz dedykowany do konkretnej optyki lub wideoendoskopu (po jednej sztuce na każdą optykę lub wideoendoskop) 5 szt. | Tak | Wymagane |  |
| Zestaw narzędzi do operacji endoskopowych zatok 2D/3D |
|  | Optyka autoklawowalna o kącie patrzenia 0°, średnica 4 mm, długość 18 cm. System soczewek wałeczkowych typu HOPKINS II, potwierdzony odpowiednim certyfikatem producenta. Autoklawowalna, w pełni zanurzalna w dezynfektantach, parametry potwierdzone certyfikatami producenta. Słowna informacja na korpusie optyki potwierdzającą autoklawowalność. Nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym minimum numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. Oznaczenie kolorem odpowiednim dla kąta patrzenia optyki. | Tak | Wymagane |  |
|  | Optyka autoklawowalna o kącie patrzenia 30°, średnica 4 mm, długość 18 cm. System soczewek wałeczkowych typu HOPKINS II, potwierdzony odpowiednim certyfikatem producenta. Autoklawowalna, w pełni zanurzalna w dezynfektantach, parametry potwierdzone certyfikatami producenta. Słowna informacja na korpusie optyki potwierdzającą autoklawowalność. Nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym minimum numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. Oznaczenie kolorem odpowiednim dla kąta patrzenia optyki. | Tak | Wymagane |  |
|  | Optyka autoklawowalna o kącie patrzenia 45°, średnica 4 mm, długość 18 cm. System soczewek wałeczkowych typu HOPKINS II, potwierdzony odpowiednim certyfikatem producenta. Autoklawowalna, w pełni zanurzalna w dezynfektantach, parametry potwierdzone certyfikatami producenta. Słowna informacja na korpusie optyki potwierdzającą autoklawowalność. Nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym minimum numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. Oznaczenie kolorem odpowiednim dla kąta patrzenia optyki. | Tak | Wymagane |  |
|  | Kosz do sterylizacji i mycia dwóch optyk, druciany, z możliwością zapakowania światłowodów. Możliwość zapakowania do dwóch optyk o średnicy do 5 mm i długości do 20 cm 3 szt. | Tak | Wymagane |  |
|  | Światłowód o średnicy 3,5 mm i długości min. 2,3 m, autoklawowalny -3 szt. | Tak | Wymagane |  |
|  | Adapter łączący optykę z głowicą kamery, do zmiany optyki w sterylnych warunkach, autoklawowalny- 1 szt. | Tak | Wymagane |  |
|  | Kaniula zatokowa typu v.EICKEN, z złączem LUER-Lock, krótko zakrzywiona, średnica zewnętrzna 3 mm, długość 12,5 cm - 2 szt. | Tak | Wymagane |  |
|  | Kaniula zatokowa typu v.EICKEN, z złączem LUER-Lock, długo zakrzywiona, średnica zewnętrzna 3 mm, długość 12,5 cm- 1 szt. | Tak | Wymagane |  |
|  | Kaniula zatokowa typu v.EICKEN, z złączem LUER-Lock, długo zakrzywiona, giętka, średnica zewnętrzna 3 mm, długość 12,5 cm- 1 szt. | Tak | Wymagane |  |
|  | Kaniula zatokowa typu v.EICKEN, z złączem LUER-Lock, długo zakrzywiona, średnica zewnętrzna 3 mm, długość 15 cm- 1 szt. | Tak | Wymagane |  |
|  | Łyżeczka typu KUHN-BOLGER, do zatok czołowych, zakrzywiona 90°, długość 19 cm -2 szt. | Tak | Wymagane |  |
|  | Kleszcze nosowe typu GRUNWALD-HENKE RHINOFORCE II, tnące, proste, rozmiar 1, szerokość 3,5 mm, długość robocza 13 cm, z adapterem do mycia - 2 szt. | Tak | Wymagane |  |
|  | Kleszcze nosowe typu GRUNWALD-HENKE RHINOFORCE II, tnące, zagięte 45° w górę, rozmiar 1, szerokość 3,5 mm, długość robocza 13 cm, z adapterem do mycia -2 szt. | Tak | Wymagane |  |
|  | Kleszcze nosowe typu MACKAY-GRUNWALD RHINOFORCE II, tnące, zakrzywione 45° w górę, 8 x 3 mm, rozmiar 1, długość robocza 13 cm, z adapterem do mycia- 1 szt. | Tak | Wymagane |  |
|  | Kleszcze nosowe typu CASTELNUOVO RHINOFORCE II, tnące, płaszcz zakrzywiony 25° do góry, bransze proste, szerokość 3 mm, długość robocza 13 cm, z adapterem do mycia- 1 szt. | Tak | Wymagane |  |
|  | Kleszcze nosowe tnące, proste, smukłe, bransze 3 x 4 mm, długość robocza 12,5 cm - 2 szt. | Tak | Wymagane |  |
|  | Kleszcze nosowe, tnące, bransze 45° do góry, 3 x 4 mm, długość robocza 12,5 cm - 2 szt. | Tak | Wymagane |  |
|  | Kleszcze zatokowe typu STAMMBERGER RHINOFORCE II, prawe, tnące do tyłu, długość robocza 10 cm, z adapterem do mycia- 1 szt. | Tak | Wymagane |  |
|  | Kleszcze zatokowe typu STAMMBERGER RHINOFORCE II, lewe, tnące do tyłu, długość robocza 10 cm, z adapterem do mycia- 1 szt. | Tak | Wymagane |  |
|  | Kleszcze zatokowe typu STAMMBERGER, tnące do tyłu, obrotowe 360°, długość robocza 10 cm, rozbieralne, wraz z oddzielnym adapterem do mycia -2 szt. | Tak | Wymagane |  |
|  | Kleszcze zatokowe typu HEUWIESER, zakrzywione do góry 90°, rozwarcie branszy do 120°, długość robocza 10 cm, z adapterem do mycia- 1 szt. | Tak | Wymagane |  |
|  | Kleszcze zatokowe typu HEUWIESER, zakrzywione w prawo 90°, rozwarcie branszy do 120°, długość robocza 10 cm, z adapterem do mycia- 1 szt. | Tak | Wymagane |  |
|  | Kleszcze zatokowe typu HEUWIESER, zakrzywione do dołu 115°, rozwarcie branszy do 140°, długość robocza 10 cm, z adapterem do mycia- 1 szt. | Tak | Wymagane |  |
|  | Odgryzacz do zatoki czołowej, zagięty 70° do góry, bransze 2,5 x 2 mm, długość robocza 13 cm, łańcuchowy- 1 szt. | Tak | Wymagane |  |
|  | Kleszcze zatokowe tnące typu KUHN RHINOFORCE II, szerokość 1,5 mm, zakrzywione 90°, otwierane do tyłu, długość robocza 12 cm, z adapterem do mycia- 1 szt. | Tak | Wymagane |  |
|  | Kleszcze zatokowe tnące typu KUHN RHINOFORCE II, szerokość 1,5 mm, zakrzywione 90°, otwierane w lewo, długość robocza 12 cm, z adapterem do mycia- 1 szt. | Tak | Wymagane |  |
|  | Kleszcze zatokowe tnące typu KUHN RHINOFORCE II, szerokość 1,5 mm, zakrzywione 90°, otwierane w prawo, długość robocza 12cm, z adapterem do mycia- 1 szt. | Tak | Wymagane |  |
|  | Instrument pozycjonujący, zakończony dwustronnie, prosty/zakrzywiony 60°, długość 22 cm- 1 szt. | Tak | Wymagane |  |
|  | Sonda typu CASTELNUOVO, do zatoki czołowej, dwustronna, zakrzywiona, długość 22 cm- 1 szt. | Tak | Wymagane |  |
|  | Kontener do sterylizacji i przechowywania instrumentów wraz z systemem mocowania instrumentów, dwupoziomowy- 1 szt. | Tak | Wymagane |  |
| Lampa czołowa LED |
|  | Lampa czołowa LED emitująca światło o barwie żółtej wykorzystująca technologię płynnej soczewki | Tak | Wymagane |  |
|  | Zasilanie poprzez 2 wyjmowane akumulatory rozmieszczone symetrycznie w kontenerach po bokach opaski czołowej lampy | Tak | Wymagane |  |
|  | Waga wraz z 2 akumulatorami nie większa niż 350 g | Tak | Wymagane |  |
|  | Żywotność diody LED ok. 50 000 godzin | Tak | Wymagane |  |
|  | Natężenie światła regulowane w min. 3 poziomach | Tak | Wymagane |  |
|  | Sygnalizacja niskiego poziomu naładowania akumulatora na 10 min. przed całkowitym rozładowaniem poprzez mignięcia lampy w odstępach czasu | Tak | Wymagane |  |
|  | Lampa wyposażona we wskaźnik poziom naładowania akumulatora | Tak | Wymagane |  |
|  | Regulowane pole oświetlenia w technologii płynnej soczewki poprzez zmianę krzywizny soczewki bez zastosowania przesłon mechanicznych | Tak | Wymagane |  |
|  | Maks. czas pracy z wykorzystaniem dwóch akumulatorów min. 17 godzin | Tak | Wymagane |  |
|  | Opaska czołowa z regulacją pionową i poziomą w zależności od kształtu oraz wielkości głowy | Tak | Wymagane |  |
|  | Wymienna poduszka bezpośrednio stykająca się z czołem użytkownika | Tak | Wymagane |  |
|  | zasilacz | Tak | Wymagane |  |
| Rhinolaryngofiberoskop diagnostyczny |
|  | Długość robocza 30 cm | Tak | Wymagane |  |
|  | Średnica zewnętrzna 3,5 mm | Tak | Wymagane |  |
|  | Możliwość sterylizacji | Tak | Wymagane |  |
|  | Zakres kątowy widzenia: min. 70° | Tak | Wymagane |  |
|  | Zakres ruchu końcówki dystalnej: góra/dół 180°/90°-100° | Tak | Wymagane |  |
|  | Na wyposażeniu tester szczelności, dedykowana walizka, pojemnik do sterylizacji i przechowywania fiberoskopu | Tak | Wymagane |  |
|  | Pokrętło ostrości przy okularze | Tak | Wymagane |  |
|  | Możliwość podłączenia światłowodu lub bateryjnego źródła światła | Tak | Wymagane |  |
| Shaver do operacji zatok w 2D/3D z funkcja wiercenia |
|  | Wielofunkcyjna konsola sterująca napędami otorynolaryngologicznymi, takimi jak: - shaver do zatok przynosowych, - wiertarka | Tak | Wymagane |  |
|  | Konsola wyposażona w 2 wyjścia do jednoczesnego podłączenia dwóch napędów np. shavera do zatok przynosowych oraz wiertarki | Tak | Wymagane |  |
|  | Konsola wyposażona w zintegrowaną perystaltyczną pompę płuczącą/chłodzącą z możliwością regulacji przepływu (min. 9 ustawień wydajności pompy) | Tak | Wymagane |  |
|  | Obsługa konsoli poprzez przyciski na panelu przednim konsoli oraz poprzez przełącznik nożny | Tak | Wymagane |  |
|  | Odrębne programy pracy dla poszczególnych napędów z automatycznym przypisaniem zakresu prędkości | Tak | Wymagane |  |
|  | Konsola wyposażona w numeryczny wyświetlacz maksymalnej prędkości napędu w wybranym programie | Tak | Wymagane |  |
|  | Konsola wyposażona w numeryczny wyświetlacz aktualnej prędkości napędu podczas pracy | Tak | Wymagane |  |
|  | Konsola wyposażona w słupkowy wyświetlacz aktualnej prędkości napędu podczas pracy | Tak | Wymagane |  |
|  | Funkcja ustawiania ograniczenia prędkości napędu, tj. możliwość ustawienia górnej prędkości napędu mniejszej niż prędkość maksymalna | Tak | Wymagane |  |
|  | Konsola wyposażona w wyświetlacz ustawionego ograniczenia prędkości napędu | Tak | Wymagane |  |
|  | Konsola wyposażona w uchwyt do zamocowania wysięgnika do zawieszenia pojemnika z płynem irygacyjnym | Tak | Wymagane |  |
|  | W zestawie przełącznik nożny wyposażony w 3 pedały lub przyciski dedykowane do: - aktywacji napędu i sterowania prędkością z funkcją proporcjonalności, - aktywacji samej pompy z możliwością regulacji poziomu wydajności pompy, - przełączania się pomiędzy napędami oraz zmiany kierunku obrotów wiertarki | Tak | Wymagane |  |
|  | Uchwyt shavera do zatok przynosowych kompatybilny z konsolą sterującą, z demontowalną rękojeścią pozwalającą na uzyskanie kształtu uchwytu shavera w postaci pistoletowej lub długopisowej | Tak | Wymagane |  |
|  | Maksymalna prędkość oscylacji dla ostrzy min. 10 000 osc / min | Tak | Wymagane |  |
|  | Maksymalna prędkość obrotowa dla frezów min. 12 000 obr. / min | Tak | Wymagane |  |
|  | Wyposażony w liniowy (niezakrzywiony) kanał ssący | Tak | Wymagane |  |
|  | Wyposażony w kanał płuczący do podawania płynu do ostrza tnącego w celu ułatwienia odsysania wyciętych tkanek | Tak | Wymagane |  |
|  | Współpraca uchwytu shavera z ostrzami prostymi i zakrzywionymi | Tak | Wymagane |  |
|  | Mocowanie prostego ostrza tnącego w uchwycie shavera pozwalające na swobodne obracanie ostrza o 360° w celu ustawienia okna tnącego w odpowiedniej pozycji | Tak | Wymagane |  |
|  | Uchwyt shavera nadający się do czyszczenia maszynowego oraz sterylizacji parowej (134ºC) | Tak | Wymagane |  |
|  | Uchwyt współpracujący z ostrzami do cięcia miękkich tkanek oraz frezami do ścierania kości | Tak | Wymagane |  |
|  | Taca druciana do mycia, sterylizacji i przechowywania uchwytu shavera wraz z min. 7 ostrzami, wyposażona w mocowania zapobiegające przemieszczaniu się wsadu - 1 szt. | Tak | Wymagane |  |
|  | Ostrze shavera proste, obie krawędzie z ząbkami, średnica 4 mm, długość 12 cm, sterylizowalne – 2 szt. | Tak | Wymagane |  |
|  | Ostrze shavera zagięte 40°, obie krawędzie z ząbkami, okno tnące przednie, średnica 4 mm, długość 12 cm, sterylizowalne | Tak | Wymagane |  |
|  | Ostrze shavera zagięte 40°, obie krawędzie z ząbkami, okno tnące tylne, średnica 4 mm, długość 12 cm, sterylizowalne | Tak | Wymagane |  |
|  | Ostrze shavera zagięte 65°, obie krawędzie z ząbkami, okno tnące przednie, średnica 4 mm, długość 12 cm, sterylizowalne | Tak | Wymagane |  |
|  | Ostrze shavera zagięte 65°, obie krawędzie z ząbkami, okno tnące tylne, średnica 4 mm, długość 12 cm, sterylizowalne | Tak | Wymagane |  |
|  | Dreny płuczące, jednorazowe sterylne, dedykowane do oferowanej konsoli – 20 szt. | Tak | Wymagane |  |
|  | Mikrosilnik do zastosowania wraz z oferowaną konsolą sterującą, z możliwością odłączenia przewodu łączącego, mikrosilnik wraz z przewodem łączącym | Tak | Wymagane |  |
|  | Uchwyt wiertarki, zagięty, długość 15 cm, przekładnia 1:2 (80 000 orb/min) | Tak | Wymagane |  |
|  | Standardowe wiertła z prostym trzonkiem, nierdzewne, długość 9,5 cm, rozmiary 014-070, zestaw 11 sztuk | Tak | Wymagane |  |
|  | Diamentowe wiertła z prostym trzonkiem, nierdzewne, długość 9,5 cm, rozmiary 014-070, zestaw 11 sztuk | Tak | Wymagane |  |
|  | Diamentowe wiertła z prostym trzonkiem, nierdzewne, długość 9,5 cm, rozmiary 023-070, zestaw 9 sztuk | Tak | Wymagane |  |
|  | Kosz druciany do sterylizacji i przechowywania wiertarki wraz z akcesoriami | Tak | Wymagane |  |
|  | Stojak na 36 wierteł o długości 9,5 cm, sterylizowalny | Tak | Wymagane |  |
|  | Uniwersalny smar do napędów – 500 ml – 6 szt. | Tak | Wymagane |  |
|  | Adapter czyszczący z łącznikiem typu LUER-Lock, do czyszczenia uchwytu shavera | Tak | Wymagane |  |
|  | Adapter czyszczący z łącznikiem LUER-Lock, do czyszczenia ostrzy shavera | Tak | Wymagane |  |

Część nr 2 - Zestaw diagnostyczny kamery siatkówkowej z optyką adaptatywną – 1 kpl.

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw diagnostyczny kamery siatkówkowej z optyką adaptatywną – 1 kpl. | 1 kpl |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model, rok produkcji |  |
| --- | --- |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |

| Lp. | PARAMETRY URZĄDZENIA | WARTOŚĆ WYMAGANA | PARAMETR WYMAGANY | POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA PARAMETRU WYMAGANEGO w zakresie przedmiotu zamówienia oferowanego przez Wykonawcę (należy wskazać TAK/NIE) wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany sprzęt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy | Tak | Wymagane |  |
|  | Typ obrazowania: reflektancyjne «en face» | Tak | Wymagane |  |
|  | Typ oświetlenia: Błyskowe, niekoherentne światło z zakresu bliskiej podczerwieni | Tak | Wymagane |  |
|  | Typ detektora: min. niskoszumowa kamera CCD | Tak | Wymagane |  |
|  | Wielkość piksela kamery na dnie oka; max 1,1 µm | Tak | Wymagane |  |
|  | Rozdzielczość optyczna na dnie oka: min. 250 par linii na milimetr (lppmm) | Tak | Wymagane |  |
|  | Pole obrazowania: min. 4º x 4º | Tak | Wymagane |  |
|  | Format pliku graficznego: co najmniej PNG, DICOM | Tak | Wymagane |  |
|  | Całkowity czas akwizycji obrazu: min. 2s (40 pojedynczych ujęć) | Tak | Wymagane |  |
|  | Zakres regulacji ogniskowej dla kompensacji wady refrakcji pacjenta: min. od -15,00 do + 15,00 dptr | Tak | Wymagane |  |
|  | Zakres średnicy źrenicy: min. od 4,0 do 10,0 mm | Tak | Wymagane |  |
|  | Odległość pracy: max. 50 mm | Tak | Wymagane |  |
|  | Zakres ogniskowania (ekwiwalent siatkówkowy): 1600 µm | Tak | Wymagane |  |
|  | Rodzaj wewnętrznego obiektu fiksacji: miniaturowy ekran OLED | Tak | Wymagane |  |
|  | Maksymalny kąt spojrzenia dla wewnętrznego obiektu fiksacji: min. horyzontalnie ±14,5o, min. wertykalnie ±10o | Tak | Wymagane |  |
|  | Zakres ogniskowej dla wewnętrznego obiektu fiksacji: min. od -12,00 do +6,00 dptr | Tak | Wymagane |  |
|  | Rodzaj zewnętrznego obiektu fiksacji: dioda LED umocowana na wsporniku | Tak | Wymagane |  |
|  | Sterowanie optyką adaptywną: w pełni zautomatyzowane | Tak | Wymagane |  |
|  | Prąd zasilający: 220-240V AC 50/60Hz | Tak | Wymagane |  |
|  | Stolik pod kamerę sterowany elektrycznie | Tak | Wymagane |  |
|  | Zestaw komputerowy z oprogramowaniem do obsługi kamery | Tak | Wymagane |  |

Część nr 3 – Dostawa hipoksymetru z oksymetrem mózgowym – 1 kpl

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hipoksymetr z oksymetrem mózgowym | 1 kpl |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model, rok produkcji |  |
| --- | --- |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |

| Lp. | PARAMETRY URZĄDZENIA | WARTOŚĆ WYMAGANA | PARAMETR WYMAGANY | POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA PARAMETRU WYMAGANEGO w zakresie przedmiotu zamówienia oferowanego przez Wykonawcę (należy wskazać TAK/NIE) wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oferowany aparat fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy, wyprodukowany w fabryce posiadającej certyfikat ISO 9001. | Tak | Wymagane |  |
| Generator mieszanki hipoksyjnej (hipoksykator) |
|  | Ekwiwalentna wysokość produkowanej mieszaniny hipoksyjnej: min. 5000 metrów | Tak | Wymagane |  |
|  | Wydajność mieszaniny hipoksyjnej: co najmniej 250 litrów na minutę | Tak | Wymagane |  |
|  | Kontrola składu mieszaniny z pulpitu urządzenie, bez konieczności użycia zewnętrznego sterownika. | Tak | Wymagane |  |
|  | Brak konieczności zewnętrznego zasilania gazowego | Tak | Wymagane |  |
|  | Zasilanie 230V AC 50 Hz jednofazowe | Tak | Wymagane |  |
|  | Urządzenie musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa elektrycznego | Tak | Wymagane |  |
|  | Układ połączeniowy między generatorem a maską pacjenta – 3 szt. | Tak | Wymagane |  |
|  | Maski dla pacjentów przystosowane do mocowania na głowie – 50 szt. | Tak | Wymagane |  |
|  | Uprząż mocująca maskę – 5 szt. | Tak | Wymagane |  |
|  | Generator musi być zwartą, samodzielną jednostką ruchomą na kołach o całkowitej wysokości mniejszej niż 100 cm. | Tak | Wymagane |  |
|  | Generator musi działać ze standardowego gniazdka elektrycznego 230V / 50Hz, a pobór mocy powinien być mniejszy niż 3,2 kW | Tak | Wymagane |  |
|  | Generator nie może używać smarowanej olejem sprężarki w celu dostarczania pozbawionego oparów niedotlenionego powietrza. | Tak | Wymagane |  |
|  | Niedotlenione powietrze musi być absolutnie sterylne, w 99,99% od cząsteczek. | Tak | Wymagane |  |
|  | Generator musi być zdolny do dostarczania niedotlenionego powietrza w zakresie od 5% do 18% tlenu na objętość | Tak | Wymagane |  |
|  | Przepływ niedotlenionego powietrza musi wynosić co najmniej 250 L / min, przy 15% tlenu oraz 145 L / min przy 10% tlenu. | Tak | Wymagane |  |
|  | Generator musi być zdolny do dostarczania dookólnego przepływu powietrza dla badań normoksji. | Tak | Wymagane |  |
|  | Generator musi być zdolny do dostarczania hiperoksycznego strumienia powietrza w zakresie do 35% tlenu | Tak | Wymagane |  |
|  | Generator musi działać w trybie ręcznym i automatycznym, korzystając z programu planującego do ustawiania daty i godziny zdarzenia | Tak | Wymagane |  |
|  | Sterownik musi pokazywać zawartość tlenu i symulowaną wysokość a posiadać rejestrator danych, aby wyświetlić historię zdarzeń, ostrzeżeń, alarmów i żądań przeglądów | Tak | Wymagane |  |
| Zgodny z dyrektywami |
|  | Dyrektywa EC dotycząca niskonapięciowa (LVD) (2014/35/EG) · NEN-EN 60204-1 lub równoważna | Tak | Wymagane |  |
|  | Dyrektywa EC dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108/EG) · EN-50081-1 · EN-50082-2 · EN 60555-1 · EN 60555-2 · EN 60555-3 lub równoważne | Tak | Wymagane |  |
|  | Dyrektywa UE dotycząca urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE | Tak | Wymagane |  |
|  | Dyrektywa RoHS w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (2011/65/EC) | Tak | Wymagane |  |
| Oksymetr mózgowy |
|  | Metoda pomiaru: fale bliskiej podczerwieni, czujnik mocowany na czole badanej osoby | Tak | Wymagane |  |
|  | Typ czujnika: czujnik dla dorosłych | Tak | Wymagane |  |
|  | Zakres mierzonej saturacji regionalnej: co najmniej 30-92% | Tak | Wymagane |  |
|  | Ilość kanałów pomiarowych: co najmniej 2 | Tak | Wymagane |  |
|  | Komunikacja zewnętrzna: port szeregowy (RS232) lub Universal Serial Bus (USB) | Tak | Wymagane |  |
|  | Wysokość użycia: co najmniej 3000metrów | Tak | Wymagane |  |
|  | Wymagana jest możliwość zapisu danych pomiarowych wewnątrz urządzenia lub na zewnętrznym nośniku danych | Tak | Wymagane |  |
|  | Zasilanie 230V AC 50Hz jednofazowe | Tak | Wymagane |  |
|  | Urządzenie musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa elektrycznego | Tak | Wymagane |  |
|  | Czujnik oksymetru mózgowego dla dorosłych, kompatybilny z oferowanym oskymetrem mózgowym – 100 szt. | Tak | Wymagane |  |
| Pulsoksymetr nadgarstkowy |
|  | Zakres pomiarowy saturacji: co najmniej 60-100% | Tak | Wymagane |  |
|  | Zasilanie z wewnętrznego źródła (zapewniona możliwość używania bez zewnętrznego okablowania zasilającego) | Tak | Wymagane |  |
|  | Żywotność baterii co najmniej 60 minut ciągłej pracy przed koniecznością wymiany baterii | Tak | Wymagane |  |
|  | Sygnalizacja niskiego poziomu baterii | Tak | Wymagane |  |
| 39. | Jedno szkolenie w zakresie obsługi i użycia hipoksykatora dla dwóch operatorów. | Tak | Wymagane |  |

___________________, dnia _______________

___________________________________________

podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 
do SIWZ

Wykonawca:

……………………………….……………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………….……………………………

………………………………………………..……...…

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp)

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Uczestnicząc w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego, 
nr sprawy: 21/ZP/18 oświadczam, że:

      - nie należę *) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp wraz z innymi uczestnikami postępowania

      - należę*) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp wraz z następującymi uczestnikami postępowania: ………………………………………..……………………………

………………………………………………………………………………………………….…

_______________________, dnia _________________

_____________________________________________

podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

*)niepotrzebne skreślić

załącznik nr 4

do SIWZ

Wzór

UMOWA NR ……………………

zawarta w dniu ………….. w Warszawie, pomiędzy:

Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej mającym swoją siedzibę w Warszawie 
przy ul. Krasińskiego 54/56 (01-755 Warszawa), wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000180451, posiadającym NIP 118–00–59–744 
oraz REGON 010132188), zwanym dalej „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez: płk dr hab. n. med. Ewelina Zawadzka – Bartczak  – Dyrektor

a:

…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………......zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………….

łącznie zwanymi dalej „Stronami”.

Preambuła

Zważywszy, że:

- umowa niniejsza zawarta zostaje w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn zm.), zwanej dalej także „ustawą” pn. „Dostawa sprzętu medycznego” (numer sprawy: 21/ZP/18),

- przedmiot umowy jest współfinansowany w ramach przedmiot umowy jest współfinansowany w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego w ramach konkursu „Grant Kliniczny”.

Strony postanowiły, co następuje:

§ 1

## PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest dostawa i przeniesienie własności ………………..………………………………. – 1 kpl., (dalej: przedmiot umowy) oraz przeprowadzenie szkolenia oraz świadczenie usług gwarancyjnych – zgodnie z postanowieniami umowy i ofertą Wykonawcy stanowiącą  załączniki nr 1 do umowy..

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 r., poz. 211 ze zm.).

- Przedmiot umowy musi być zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży.

- Wykonawca gwarantuje że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, nierekondycjonowany, niepowystawowy. Przez stwierdzenie "fabrycznie nowy" należy rozumieć sprzęt opakowany oryginalnie (opakowanie musi być nienaruszone i posiadać zabezpieczenie zastosowane przez producenta).

- Wykonawca oświadcza, że dostarczany przedmiot umowy będzie wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Przez "wadę fizyczną" należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność z wymogami niniejszej umowy, SIWZ, w szczególności z formularzem cenowym.

- Wykonawca potwierdza, że przedmiot umowy w dniu składania ofert nie był przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

- Umowa zostanie zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na ustalonych nią warunkach.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i środki materialne oraz urządzenia niezbędne do wykonania umowy oraz zobowiązuje się wykonać umowę z zachowaniem należytej staranności.

- Wykonawcy zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o problemach i zagrożeniach dotyczących realizacji umowy.

§ 2

## WARUNKI PŁATNOŚCI

- Za zrealizowanie umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, według cen jednostkowych określonych w złożonej ofercie cenowej.

- Wartość netto umowy wynosi: …………….… (słownie: …………………..).

- Wartość brutto umowy wynosi: ……………… (słownie: …………………).

*Jeżeli umowa zawierana jest z Wykonawcą, który złożył ofertę, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, podaje się kwotę netto.

- Rozliczenie finansowe dostawy i szkolenia nastąpi po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 2 i 3, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, która zostanie zapłacona w ciągu 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

- Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją i wykonaniem umowy z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w tym również koszty transportu, rozładowania, uruchomienia przedmiotu umowy, szkoleń, przeglądów okresowych i gwarancji na przedmiot umowy.

- Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego płatnika.

- Wypłata wynagrodzenia zostanie dokonana w złotych polskich.

- Wykonawca wystawi fakturę na urządzenie o nazwie i jednostce miary identycznej jak zaoferowanej w postępowaniu przetargowym w wyniku, którego zawarta została niniejsza umowa.

- Płatności na rzecz Wykonawcy mogą zostać pomniejszone o naliczone kary umowne, jeżeli taka forma zapłaty kary umownej zostanie wybrana przez Zamawiającego, zgodnie z § 6 ust. 3.

- Na Wykonawcy ciąży ryzyko odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy lub poszczególnych jego części aż do chwili dostarczenia i przyjęcia przedmiotu umowy przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi ryzyko transportu przedmiotu umowy w miejsce, o którym mowa w § 3 ust. 2. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług przewoźnika np. kuriera, spedytora itp. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania tych podmiotów jak za własne działania i zaniechania.

- Koszty transportu, rozładunku i uruchomienia przedmiotu umowy pokrywa Wykonawca.

- Zapisy ust. 11 i 12 mają zastosowanie do przypadków, w których Wykonawca w ramach wykonywania obowiązków gwarancyjnych dostarcza lub odbiera przedmiot umowy lub urządzenie zastępcze.

- Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej umowy jest możliwa wyłącznie po wyrażeniu uprzedniej zgody przez Zamawijącego.

§ 3

TERMIN I WARUNKI WYKONANIA

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy i przeprowadzić szkolenie z obsługi przedmiotu umowy w terminie do dnia ………………. Szczegółowy termin dostawy przedmiotu umowy oraz szkolenia zostanie droga e-mail – na adresy określone w ust. 16 i 17 - przez Wykonawcę z Zamawiający z 3-dniowym wyprzedzeniem. Szkolenie może odbyć się po w/w terminie dostawy przedmiotu umowy jednak nie później niż w terminie określonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. Szkolenie odbędzie się w dni robocze. W szkoleniu wezmą udział ……. osoby wyznaczone przez Zamawiającego. Zakres szkolenia będzie nie mniejszy niż: administrowanie, konserwacja i obsługa przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania wskazówek w zakresie administrowania, konserwacji i obsługi przedmiotu umowy także w trakcie jego eksploatacji, w miarę zgłaszanych przez Zamawiającego potrzeb.

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w miejsce wskazane przez Zamawiającego, dokona jego uruchomienia oraz przeszkoli wyznaczony personel Zamawiającego. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności, będzie podpisany co najmniej przez Zamawiającego Protokół Odbioru.

- Odbiór przedmiotu umowy (dostawa przedmiotu umowy i przeprowadzenie szkolenia) zostanie dokonany przez komisję Zamawiającego, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. Dzień podpisania przez Zamawiającego bez uwag Protokołu Odbioru jest dniem sprzedaży i stanowi podstawę do wystawienia faktury.

- Ilekroć w umowie jest mowa o „dniach roboczych”, należy przez to rozumieć dni: od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 90).

- Przedmiot umowy musi być oznaczony znakiem CE.

- Na mocy niniejszej umowy, bez konieczności wręczania odrębnego dokumentu gwarancji, Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udziela …….. miesięcznej gwarancji, której termin rozpoczyna swój bieg od dnia odbioru przedmiotu umowy stwierdzonego Protokołem Odbioru, o którym mowa w ust. 2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom przysługującym mu z tytułu rękojmi za wady.

- Wszystkie przeglądy techniczne w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy 
w ramach wynagrodzenia umownego. Przeglądy techniczne będą wykonywane raz na rok, to jest rok od daty ostatniego wpisu w paszport urządzenia przy zakupie.

- Zgłoszenia napraw realizowane będą 24h/dobę, 365 dni w roku.

- Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – w terminie nie dłuższym niż 72 godziny w dni robocze od zgłoszenia awarii faxem lub telefonicznie. Za działanie wliczone do czasu reakcji uważa się również kontakt telefoniczny przedstawiciela serwisu lub działanie zdalne.

- Maksymalny czas usunięcia awarii nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy – do 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii. W przypadku w którym czas usunięcia awarii przekroczy 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii  dostarczony aparat zastępczy o niegorszych parametrach od zaoferowanego w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. Dostarczenie aparatu zastępczego o niegorszych parametrach powoduje nie naliczanie kar umownych za przekroczenie czasu naprawy, jeżeli czas naprawy nie przekroczy 4 tygodni. Przekroczenie 4 tygodniowego okresu przewidzianego dla maksymalnego czasu naprawy będzie powodowało naliczenie kar umownych z upływem 4 tygodnia przewidzianego na czas naprawy.

- Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego, na piśmie w terminie do 3 dni roboczych od zgłoszenia awarii, o potrzebie sprowadzenia części z zagranicy.

- Maksymalny czas usunięcia awarii wymagającej sprowadzenia części z zagranicy – do 10 dni roboczych. W przypadku w którym czas usunięcia awarii przekroczy 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia Wykonawca w ciągu 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii dostarczony aparat zastępczy o niegorszych parametrach od zaoferowanego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dostarczenie aparatu zastępczego o niegorszych parametrach powoduje nie naliczanie kar umownych za przekroczenie czasu naprawy. jeżeli czas naprawy nie przekroczy 4 tygodni. Przekroczenie 4 tygodniowego okresu przewidzianego dla maksymalnego czasu naprawy będzie powodowało naliczenie kar umownych z upływem 4 tygodnia przewidzianego na czas naprawy.

- Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych tego samego rodzaju tego samego elementu/podzespołu powodująca wymianę elementu/podzespołu na nowy nie może przekroczyć 3 napraw. W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych tego samego rodzaju tego samego elementu/podzespołu powodująca wymianę elementu/podzespołu na nowy przekroczy 3 naprawy, Wykonawca wymieni urządzenie na nowe w terminie 40 dni roboczych od dnia wystąpienia kolejnej awarii tego samego elementu/podzespołu tego samego rodzaju.

- W przypadku napraw trwających dłużej niż 5 dni roboczych – dla naprawy niewymagającej sprowadzenia części z zagranicy – lub 10 dni roboczych – dla naprawy wymagającej sprowadzenia części z zagranicy, okres gwarancji ulega przedłużeniu o odpowiedni czas naprawy. W przypadku napraw dotyczących obu rodzajów części wymienionych w zdaniu poprzednim do przedłużenia okresu gwarancji liczy się okres dłuższy.

- Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi (w formie papierowej i elektronicznej) i dowód przedmiotu umowy (paszport) w dniu dostawy, wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim.

- Osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą przez cały okres trwania umowy jest: ………………………., tel.:  ………………, e-mail………………………

- Osobą wyznaczoną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym przez cały okres trwania umowy jest: …………………………… tel.: …………….., e-mail ……………………

- Zmiana osób, o których mowa w ust. 16 i 17 lub ich danych kontaktowych nie stanowi zmiany umowy. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o powyższych zmianach pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną.

- Zamawiający uprawniony jest do umieszczenia oznaczenia tablicy lub naklejki informacyjnej na przedmiocie/przedmiotach umowy informującej o dotacji w ramach, której finansowana jest niniejsza umowa w treści zgodnej z wymogami nałożonymi na Zamawiającego przez instytucję finansującą. Wykonanie opisanego zdaniem poprzednim obowiązku nastąpi w taki sposób, aby w żaden sposób nie naruszać dostarczonego przedmiotu umowy w szczególności jego wrażliwych elementów. Wykonanie obowiązku nie będzie miało wpływu na jakiekolwiek uprawnienia Zmawiającego w szczególności wynikające z gwarancji.

§ 4

PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części działań realizowanych w ramach umowy podwykonawcy, w zakresie określonym w Ofercie oraz firmom podwykonawców określonym w Ofercie.

- Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres wskazany w Ofercie oraz rozszerzyć podwykonawstwa o firmy inne niż wskazane w Ofercie, bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

- Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

4.	W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1-2, Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym na podstawie § 6 ust. 8 pkt 5) niezależnie od prawa odmowy wypłaty wynagrodzenia za usługi świadczone przez podwykonawców w innym zakresie niż wskazany w Ofercie lub przez inne firmy podwykonawców niż wskazane w Ofercie.

5.	Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

6.	Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Zapisy stosuje się także wobec dalszych podwykonawców.

7.	Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

8.	Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

§ 5

PERSONEL WYKONAWCY

      - Wykonawca zapewni niezbędny personel oraz narzędzia dla właściwego i terminowego wykonania umowy.

      - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem zamówienia określonego w umowie.

      - Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem oraz zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich prawnych zobowiązań związanych z zatrudnieniem personelu.

§ 6

KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy i przeprowadzeniu szkolenia, w stosunku do terminu o którym mowa w §3 ust. 1 umowy, w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – kara umowna naliczona będzie do 40 dnia opóźnienia po upływie 40 dnia umowę uznaje się za niewykonaną, a zamawiającemu naliczona zostanie kara umowna za niewykonanie umowy w wysokości określonej w pkt 4; *Jeżeli umowa zawierana jest z Wykonawcą, który złożył ofertę, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, kara umowna naliczana jest od wartości wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2;.

- za opóźnienie w usunięciu wad zgłoszonych w okresie gwarancji w stosunku do terminów określonych § 3 ust. 10 lub § 3 ust. 12 lub przekroczenia terminu określonego § 3 ust. 13, w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 10 i 12 *Jeżeli umowa zawierana jest z Wykonawcą, który złożył ofertę, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, kara umowna naliczana jest od wartości wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2.;

- za niewykonanie przeglądu okresowego, o którym mowa w § 3 ust. 7 umowy, w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 3 (za niewykonanie uważa się opóźnienie w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 7 przekraczającą 14 dni roboczych) *Jeżeli umowa zawierana jest z Wykonawcą, który złożył ofertę, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, kara umowna naliczana jest od wartości wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2.;

- za odstąpienie od umowy (a w zakresie, w jakim umowa jest umową o świadczenie usług - w przypadku jej wypowiedzenia) przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 3 *Jeżeli umowa zawierana jest z Wykonawcą, który złożył ofertę, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, kara umowna naliczana jest od wartości wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2.;

- w przypadku utraty, zniszczenia, zniekształcenia, ujawnienia lub wykorzystania przez Wykonawcę jakichkolwiek danych, pozyskanych przy wykonywaniu umowy, w tym informacji mogących mieć charakter informacji poufnych, w innych celach niż określone w umowie - w wysokości 1000 zł każdorazowo.

- Kary umowne mogą podlegać łączeniu.

- Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy po uprzednim wezwaniu i upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 lub przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty, w zależności od wyboru Zamawiającego.

- Kary będą płatne w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty.

- Zapłata kar umownych nastąpi na rachunek bankowy Zamawiającego.

- Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

- W razie opóźnienia w dostawie zamówienia w stopniu uznanym przez Zamawiającego za zagrażający wykonywaniu przez Zamawiającego jego celów statutowych, Zamawiający jest uprawniony do nabycia niedostarczonego towaru u innego dostawcy oraz obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą w kosztach nabycia tego towaru u innego dostawcy. Skorzystanie przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia nie wyłącza możliwości naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 1. Za zamówienie wykonywane przez podmiot trzeci nie przysługuje Wykonawcy jakiekolwiek wynagrodzenie. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zamówienia przez podmiot trzeci, które Wykonawca pokryje w pełnej wysokości. W tym celu Zamawiający przedstawi Wykonawcy pisemnie informacje o zamówieniu wykonanym przez podmiot trzeci oraz szczegółowy koszt wykonania. Zapłata przez Wykonawcę kosztów wykonania zamówienia przez podmiot trzeci nastąpi w terminie 14 dni od dnia przedstawienia informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim.

- Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w całości lub w części (a w zakresie, w jakim umowa jest umowa o świadczenie usług – wypowiedzieć ją), gdy:

- Wykonawca wykonuje umowę lub jej część w sposób sprzeczny z umową i nie zmienia sposobu realizacji umowy, mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu lub nie usunie uchybień, mimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu – w terminie 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny. Obowiązku wezwania do usunięcia uchybień nie stosuje się w sytuacjach, w których z uwagi na charakter danego uchybienia nie można go usunąć lub wymagane było jego natychmiastowe usunięcie – wówczas termin 30 dniowy liczy się od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o przyczynach uzasadniających odstąpienie;

- jeżeli Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności lub utracił uprawnienia do wykonywania działalności objętej umową – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn;

- jeżeli wystąpi jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12) -22) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp – w terminie do 30 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn;

- jeżeli suma kar umownych, o których mowa w §6 ust. 1 przekroczy 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 3*Jeżeli umowa zawierana jest z Wykonawcą, który złożył ofertę, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, kara umowna naliczana jest od wartości wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2.; – w terminie do 30 dni od dnia przekroczenia przez karę umowną 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 3;

- jeżeli Wykonawca rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w Ofercie Wykonawcy lub bez pisemnej zgody Zamawiającego realizuje zamówienie wykorzystując firmy innych podwykonawców niż określone w Ofercie i nie zmienia sposobu realizacji umowy, mimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn;

- jeżeli Wykonawca złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji umowy albo oświadczenie niekompletne, którego nie uzupełni w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – w terminie 30 dni od dnia w którym Zamawiający powziął informację o przyczynie uzasadniającej odstąpienie;

- Częściowe odstąpienie od umowy wywołuje skutki na przyszłość.

- Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu nastąpi w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i zostanie przesłane Wykonawcy na adres wskazany w nagłówku umowy.

- Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych zastrzeżonych w umowie.

§ 7

ZMIANY UMOWY

- Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej z zastrzeżeniem § 3 ust. 18.

- Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest w przypadkach, zakresie i na warunkach określonych poniżej.

- Przewiduje się zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia, jednak nie dłużej niż o 30 dni:

  - gdy dochowanie terminu jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą, która ma bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania zamówienia;

  - w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron lub których Strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć;

  - gdy konieczne okaże się wydłużenie terminu dostawy, z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego.

- Możliwa jest zmiana umowy:

  - w przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę lub producenta nowego produktu, pod warunkiem, że nowy produkt odpowiada produktowi będącemu przedmiotem zamówienia i gwarantuje Zamawiającemu osiągnięcie wszystkich celów założonych w umowie, a łączna zmiana kosztów wynikająca z wprowadzenia nowego produktu nie przekroczy kwoty wynagrodzenia Wykonawcy przedstawionego w jego ofercie;

  - w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania zmian w umowie;

  - w innych przypadkach niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, a niepozwalających na realizację umowy zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia;

  - zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom lub zmiany podwykonawcy;

  - siły wyższej;

  - wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony

- w opisanych przypadkach zmianie (w tym ograniczeniu) ulec może odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, cena umowy brutto (w przypadku zmiany przepisów), termin wykonania przedmiotu zamówienia (ustania przypadku niezależnego od Zamawiającego i Wykonawcy), sposób realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 8

KLAUZULA POUFNOŚCI

  - Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”.

2.	Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji:

1)	dostępnych publicznie;

2)	otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;

3)	które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności;

4)	w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.

3.	W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

4.	Wykonawca zobowiązuje się do:

- dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;

- niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie umowy.

      - Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania.

      - W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne.

      - Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie Informacje Poufne.

      - Ustanowione umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane w umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania umowy, jak i po jej wygaśnięciu.

§ 9

SIŁA WYŻSZA

- Żadna ze Stron umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani im zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację umowy w szczególności: zamieszki, rozruchy, stan wojenny, stan wyjątkowy, wojna, strajki uniemożliwiające w bezpośredni sposób realizację przedmiotu umowy, kataklizm, klęska żywiołowa.

- W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.

- Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 30 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać umowę, bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług, z uwzględnieniem zapisów ust. 5.

- Okres występowania następstw Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji usług określonych w umowie.

- W przypadku wykonania jedynie części przedmiotu umowy, rozliczeniu podlega jedynie faktycznie zrealizowana część przedmiotu umowy. Wykaz w jakim zakresie zrealizowano zadanie, zamieszczony zostanie w protokole przygotowanym w kształcie i w terminie ustalonym w porozumieniu Stron.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

2.	W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2018 r., poz. 1025 ze zm.) oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poza. 1579 ze zm.).

3.	Sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy w przypadku braku porozumienia rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego.

4.	Nieważność któregokolwiek zapisu Umowy nie powoduje nieważności całej Umowy.

5.	Wysłanie pisma na adres Strony umowy, w przypadku jego niepodjęcia, wywołuje skutek doręczenia z dniem powtórnej awizacji.

6. Strony zgodnie oświadczają, że posiadają zgody osób określonych w § 3 ust. 16 i 17 na wykorzystanie i dalsze czynności dotyczące ich danych osobowych wskazanych wyżej. Dane osobowe określone umową powierzane są pomiędzy stronami przez okres obowiązywania umowy i gwarancji. Do danych osobowych zastosowanie mają m.in. przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych).

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Egz. 1 - Pion Głównego Księgowego

Egz. 2 - Sekcja Planowania Logistycznego i Zamówień Publicznych

Egz. 3 - Wykonawca

Załączniki:

Załącznik nr 1– Oferta Wykonawcy na … ark.

## ZAMAWIAJĄCY                                                                                  WYKONAWCA

...........................................						…………………………

...........................................						…………………………

załącznik nr 5

do SIWZ

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56 01 – 755 Warszawa NIP:118 – 00 – 59 – 744 REGON: 010132188 adres strony Zamawiającego: www.wiml.waw.pl |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Dostawa sprzętu medycznego |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | 21/ZP/18 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

- udział w organizacji przestępczej;

korupcja;

nadużycie finansowe;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? Proszę podać datę wyroku lub decyzji. W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: Proszę podać szczegółowe informacje: Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja ( lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

(: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji ( w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis Kwoty Daty Odbiorcy |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [………………………]

# Footnotes

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR

Zaznaczyć właściwe.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Zgodnie z ofertą Wykonawcy

W przypadku części 1 i 2 będą to dwie osoby, w przypadku części 3 trzy. Zapis zostanie uzupełniony w zależności od części, na które zostanie zawarta umowa.

Zgodnie z ofertą Wykonawcy.

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

# Text boxes

Pieczęć Wykonawcy

pieczęć Wykonawcy