Arkusz Informacji Technicznej

ULTRASONOGRAF CYFROWY

##### PARAMETRY TECHNICZNO-FUNKCJONALNE

- Wysokiej klasy ultrasonograf cyfrowy z kolorowym Dopplerem.

- Rok produkcji - 2019 (sprzęt fabrycznie nowy).

| Lp. | Parametry urządzenia | Minimalne wymagane wartości parametru | Oferowane wartości parametrów | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JEDNOSTKA GŁóWNA |  |  |  |
| 1.1 | Układ formowania wiązki ultradźwiękowej | W pełni cyfrowy |  | Poniżej 12 bit – 0pkt, 12 lub więcej - 5pkt |
| 1.2 | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych | ≥150000 |  | 150000 – 0pkt >150000 - 5pkt |
| 1.3 | Minimalna częstotliwość pracy | ≤ 2 MHz, podać |  | 2MHz < 1,5MHz – 0pkt ≤ 1,5MHz – 5pkt |
| 1.4 | Maksymalna częstotliwość pracy ≥12 MHz | ≥12 MHz, podać |  | 12MHz - 16MHz - 0pkt >16MHz – 5pkt |
| 1.5 | Ilość równoważnych gniazd głowic obrazowych, przełączanych elektronicznie | ≥ 3 |  | 3 - 0 pkt więcej - 5pkt |
| 1.6 | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych sondach. | Tak, opisać |  | --- |
| 1.7 | Ilość ognisk pracujących jednocześnie przy nadawaniu na każdej głowicy. | Min 4, podać |  | 4 – 0pkt więcej - 5pkt |
| 1.8 | Dynamika systemu |  190dB |  | 190dB – 0pkt >190dB – 5pkt |
| 1.9 | Możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych typu: drukarka, monitor, twardy dysk | Tak |  | --- |
| 2 | Archiwizacja i przesyłanie obrazów |  |  |  |
| 2.1 | Wbudowany dysk twardy min. 500 GB z przestrzenią na archiwum obrazów pacjentów i raportów z badań o wlk. min 150 GB | Tak |  | SSD – 5pkt HDD - 0pkt |
| 2.2 | Zapis sekwencji ruchomych na dysku twardym aparatu CINE LOOP min. 2000 obrazów | Tak |  | 2000 – 0pkt >2000 - 5pkt |
| 2.3 | Wbudowany w aparat napęd DVD-R | Tak |  | --- |
| 2.4 | Inne możliwości archiwizacji | Podać |  | jpg, avi – 0pkt mapabitowa – 5pkt |
| 2.5 | Zmiana wzmocnienia dynamiki (gain) na obrazach z archiwum | Podać |  | Tak – 2pkt Nie - 0pkt |
| 2.6 | Pomiary na obrazach z dysku min. 8 pomiarów na 1 obrazie (np. odległość, powierzchnia, stenoza) | Tak |  | --- |
| 2.7 | Gniazda USB z możliwością zapisu danych w formacie wymienionym, w punkcie 2.4 | Tak |  | 1 gniazdo – 0pkt 2 lub więcej - 5pkt |
| 3 | Monitor LCD lub OLED wbudowany w aparat na oryginalnym wysięgniku |  |  |  |
| 3.1 | Wielkość przekątnej ekranu | ≥ 17 ‘’ |  | 17’ – 0pkt >17' do 19' - 5pkt 20’ lub więcej’- 10pkt. |
| 3.2 | Rozdzielczość monitora | Podać |  | 1920x1080 - 5pkt Mniej - 0pkt |
| 3.3 | Możliwość przechylenia monitora w pionie i obrotu wokół osi pionowej | Tak |  |  |
| 3.4 | Ekran dotykowy do sterowania funkcjami aparatu min. 9 cali | Tak |  |  |
| 4 | Tryby pracy |  |  |  |
| 4.1 | 2D (B mode) | Tak |  |  |
| 4.1.1 | Głębokość skanowania | ≥ (2 – 30) cm |  | --- |
| 4.1.2 | Zakres powiększania obrazu rzeczywistego | ≥ 6 razy, podać |  | 6 razy – 0pkt >6 razy – 5pkt |
| 4.1.3 | Zakres powiększania obrazu zamrożonego i obrazów z pamięci CINE | ≥ 6 razy, podać |  | 6 razy – 0pkt >6 razy – 5pkt |
| 4.1.4 | Częstotliwość odświeżania | ≥ 490 Hz, podać |  | >1000 - 10pkt >490 do 1000– 5pkt 490 - 0 pkt |
| 4.1.5 | Maksymalna liczba obrazów zapamiętanych w trybie CINE | ≥ 2000, podać |  | --- |
| 4.1.6 | Możliwość zmiany wzmocnienia (GAIN) zamrożonego obrazu B-Mode | Tak / Nie |  | Nie – 0 pkt Tak – 2 pkt |
| 4.1.7 | Możliwość automatycznego rozpoznawania badanych tkanek i automatyczne dostosowanie parametrów obrazu do tych tkanek w trybie B | Tak/Nie |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| 4.1.8 | Możliwość obrazowania z użyciem technologii jednoczesnego skanowania pod różnymi kątami (tryb obrazowania wielokierunkowego) | Tak |  |  |
| 4.2 | Tryb M | Tak |  |  |
| 4.2.1 | Tryb M z wybarwieniem przepływu Dopplerem Kolorowym | Tak |  | --- |
| 4.3 | Tryb Doppler Pulsacyjny | Tak |  |  |
| 4.3.1 | Zakres regulacji korekcji kąta | ± 80 stopni lub więcej |  | 80 – 0pkt >80 – 5pkt |
| 4.5 | Tryb Doppler kolorowy | Tak |  |  |
| 4.5.1 | Jednoczesne obrazowanie B + B/C w czasie rzeczywistym | Tak |  | --- |
| 4.5.2 | Algorytm redukujący szumy z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek | Tak |  |  |
| 4.6 | Tryb Power Doppler | Tak |  |  |
| 4.7 | Power Doppler Kierunkowy | Tak |  |  |
| 4.8 | Tryb Duplex na wszystkich sondach | Tak |  |  |
| 4.9 | Tryb Triplex na wszystkich sondach | Tak |  |  |
| 5 | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym |  |  |  |
| 5.1 | Pomiar dla trybu 2 D | Tak, Opisać |  | --- |
| 5.2 | Pomiary i raporty naczyń szyjnych | Tak, opisać |  | --- |
| 5.3 | Pomiary i raporty naczyń kończyn | Tak, opisać |  | --- |
| 5.4 | Pomiary i raporty radiologiczne | Tak, opisać |  | --- |
| 5.5 | Pomiary i raporty ginekologiczno-położnicze | Tak, opisać |  | --- |
|  | Przetworniki ultradźwiękowe (sondy) | Tak |  |  |
| 6 | Wieloczęstotliwościowy elektroniczny przetwornik typu Convex | Tak |  |  |
| 6.1 | Częstotliwość pracy sondy | 2 - 5 MHz ± 1 MHz |  | --- |
| 6.2 | Maksymalny kąt pola skanowania (widzenia) | ≥ 55 stopni, podać |  | do 55 – 0pkt >55 – 5pkt |
| 6.3 | Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w sondzie | ≥ 128 |  | --- |
| 6.4 | Harmoniczne obrazowanie | Tak |  | --- |
| 6.5 | Praca w trybie Duplex | Tak |  | --- |
| 6.6 | Praca w trybie Triplex | Tak |  | --- |
| 6.7 | Możliwość podłączenia nasadki biopsyjnej | Tak |  | --- |
| 6.8 | Głębokość skanowania | Min 28 cm |  | …. |
| 7 | Wieloczęstotliwościowy elektroniczny przetwornik liniowy | Tak |  |  |
| 7.1 | Częstotliwość pracy sondy | 5 – 11MHz minimum |  | >11MHz– 5pkt 11 MHz - 0pkt |
| 7.2 | Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w sondzie | ≥ 128 |  | 128 – 0pkt ≥ 192 - 5pkt |
| 7.3 | Szerokość czoła sondy [mm] | 48 mm ± 25% |  | --- |
| 7.4 | Praca w trybie Duplex | Tak |  | --- |
| 7.5 | Praca w trybie Triplex | Tak |  | --- |
| 7.6 | Możliwość podłączenia nasadki biopsyjnej | Tak |  | --- |
| 7.7 | Harmoniczne obrazowanie | Tak |  | --- |
| 7.8 | Obrazowanie poszerzone w trybie rzeczywistym (trapezoidalne) | Tak |  | --- |
| 8 | Wieloczęstotliwościowy elektroniczny przetwornik typu microconvex do badań ginekologicznych | Tak |  |  |
| 8.1 | Częstotliwość pracy sondy | 4 – 10 MHz ± 1 MHz |  | --- |
| 8.2 | Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał dźwiękowy w sondzie | ≥ 128 |  | --- |
| 8.3 | Promień krzywizny główki głowicy | 9 mm  25% |  | --- |
| 8.4 | Harmoniczne obrazowanie | Tak |  | --- |
| 8.5 | Maksymalny kąt pola skanowania (widzenia) | ≥ 125 stopni |  | 125 – 0pkt >125 – 5pkt |
| 8.6 | Praca w trybie Duplex | Tak |  | --- |
| 8.7 | Praca w trybie Triplex | Tak |  | --- |
| 8.8 | Nasadka biopsyjna wielokrotnego użytku plus startowy zestaw do biopsji (sterylizacja w autoklawie) | Tak |  | --- |
| 10 | Akcesoria i dokumentacja |  |  |  |
| 10.1 | Instrukcja obsługi w j. polskim | Tak |  | --- |
| 10.2 | Videoprinter czarno – biały | Tak |  | --- |
| 10.3 | Dokumenty dopuszczające oferowane urządzenia do obrotu na rynku polskim zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.04.2004r. | Tak, załączyć |  | --- |
|  | Możliwości rozbudowy (opcje) |  |  |  |
| 11.1 | Tryb obrazowania trójwymiarowego 3D | Tak |  | --- |
| 11.2 | Możliwość rozbudowy o głowicę objętościową |  |  | Tak – 5 pkt Nie – 0pkt |
| 11.3 | Możliwość rozbudowy o tryb obrazowania panoramicznego | Tak |  | --- |
| 11.4 | DICOM | Tak |  | --- |
| 11.5 | Możliwość rozbudowy o głowice: - sektorową | Tak |  | --- |
| 11.6 | Możliwość rozbudowy o opcje automatycznego pomiaru IMT | Tak |  |  |
| 11.7 | Możliwość rozbudowy o głowice kardiologiczną pediatryczną od 3 do 7 MHz lub 4 do 8 MHz | Tak |  |  |
| 11.8 | Możliwość rozbudowy o głowicę typu micro convex od 5 do 8 MHz | Tak |  |  |
|  | Gwarancja i przeglądy |  |  |  |
| 12.1 | Pełna gwarancja na dostarczony sprzęt (aparat USG, wszystkie głowice, video printer) | Min 24 mies. |  | --- |
| 12.2 | Przeglądy w okresie gwarancji w liczbie i zakresie prac wg zaleceń producenta w cenie oferty. | Tak |  | --- |
| 12.3 | Gwarancja dostępności do części zamiennych przez min. 10 lat od dnia uruchomienia aparatu | Tak |  | --- |
| 12.4 | Serwis i naprawy aparatu przy prawidłowym jego użytkowaniu w okresie gwarancji całkowicie bezpłatne. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (np. pożar, powódź, zalanie), przeglądy serwisowe zgodnie z wymogami producenta i standardami ISO , czas reakcji serwisu do 48 godzin (w dni robocze), na zakończenie okresu gwarancji dokonać należy bezpłatnego przeglądu aparatu | Tak |  | --- |
| 12.5 | Czas naprawy aparatu w okresie gwarancji nie może być dłuższy niż 60 dni, po tym okresie dostarczony zostanie nowy aparat zgonie z ofertą | Tak |  | --- |
| 12.6 | W przypadku naprawy aparatu w okresie gwarancyjnym lub pogwarancyjnym dłuższym niż 48 godz.(w dni robocze) zapewniony zostanie aparat zastępczy | Tak |  | --- |
| 12.7 | Serwis pogwarancyjny, do czasu użytkowania aparatu przez Zamawiającego, w okresach wymaganych przez producenta z uwzględnieniem standardów ISO | Tak |  | --- |
| 12.8 | Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej w języku polskim „on-line help”, wbudowana w aparat | Tak/Nie |  | Nie – 0pkt Tak – 2pkt |
| 12.9 | Przeszkolenie personelu z obsługi aparatu potwierdzone protokolarnie w miejscu przewidywanej pracy aparatu. (2 szkolenia łączny czas ok. 8 godz.) | Tak |  | --- |
| 12.10 | Dostawca i serwis muszą posiadać autoryzację producenta | Tak Załączyć dokumenty |  | --- |
| 12.11 | Certyfikat lub inny dokument dopuszczający aparat do użytkowania na terenie Polski i UE wymagany obowiązującymi przepisami prawa, jak: atesty, certyfikaty CE, deklaracje zgodności - zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych /Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późniejszymi zmianami/ | Tak Załączyć dokumenty |  |  |
| 13 | Waga aparatu 75kg Maximum | Tak | Podać |  |

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych spowoduje automatyczne odrzucenie oferty. Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych materiałach informacyjnych.