Arkusz Informacji Technicznej

AUTOKLAW

Producent:………………  TYP:……………… ROK PRODUKCJI: 2020

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Oferowany parametr | Punktacja* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deklaracja producenta o wykonaniu sterylizatora zgodnie z normą EN285 i EN554 | Tak |  |  |
| 2 | Sprzęt fabrycznie nowy | Tak |  |  |
| 3 | Minimalna pojemność użytkowa komory: 1 jednostka wsadu - 1 STE | Tak |  |  |
| 4 | Sterylizator wolno stojący z prostokątną komorą i wbudowaną wytwornicą pary. Moc max. 12kW | Tak | Podać | Od 9 do 10,5 KW – 5pkt Od 10,6 do 12 kW – 0 pkt |
| 5 | Sterowanie mikroprocesorowe | Tak |  |  |
| 6 | Komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim | Tak |  |  |
| 7 | Programy sterylizacyjne – minimum 3 programy w tym Prion-Program | Tak |  | 3 programy - 0 pkt Więcej – 5pkt |
| 8 | Parametry programów - Program 134ºC 2,1bar, czas ster. 3,5 min. - Program 121ºC 1,1 bar, czas ster. 15 min. - Program 134ºC 2,1bar, czas ster. 20 min. | Tak |  |  |
| 9 | Programy testowe: - test Bowie&Dick - test próżniowy | Tak |  |  |
| 10 | Rejestracja parametrów procesu sterylizacji za pomocą wbudowanej drukarki (dodatkowo zapis cyfrowy za pomocą karty pamięci) z możliwością podłączenia komputera PC pracującego w sieci lokalnej LAN | Tak |  |  |
| 11 | Wymagana współpraca z dedykowanym oprogramowaniem do archiwizacji procesu sterylizacji z wydrukiem etykiet z kodem paskowym oraz wydrukiem wykresów procesu. Podłączenie oprogramowania do sieci lokalnej LAN | Tak | Podać jakie oprogramowanie |  |
| 12 | Wymagana współpraca oprogramowania z ewentualną myjnią -dezynfektorem w celu zapewnienia pełnej archiwizacji procesu dekontaminacji - mycia, dezynfekcji i sterylizacji - na jednym raporcie wraz z wydrukiem wykresów procesu mycia, dezynfekcji i sterylizacji. | Tak |  |  |
| 13 | Wyświetlanie aktualnego etapu procesu – kontrola poprawności procesu w trakcie jego trwania | Tak |  |  |
| 14 | Wytwarzanie próżni – pompa próżniowa z pierścieniem wodnym z oszczędnym systemem zużycia wody | Tak |  |  |
| 15 | Montaż autoklawu i przyłączenie go do istniejącej w pomieszczeniu sterylizacji instalacji elektrycznej i wodno -kanalizacyjnej | Tak |  |  |
| 16 | Szkolenie personelu (2 osoby) z zakresu sterylizacji i obsługi autoklawu min. 4 godz. | Tak |  |  |
| 17 | Ciągły system kontroli jakości wody demineralizowanej, zintegrowany czujnik przewodności wody | Tak |  |  |
| 18 | Stacja uzdatniana wody | Tak |  | W obudowie zintegrowanej z autoklawem – 5pkt Zewnętrzna – 0 pkt |
| 19 | Osłony sterylizatora ze stali nierdzewnej łatwe do demontażu oraz odporne na korozję i działanie czynników czyszczących | Tak |  |  |

CYSTOSKOP

Producent:………………  TYP:……………… ROK PRODUKCJI: 2020

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Oferowany parametr | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uretro-cystoskop kompakt 25º lub 30º, atraumatyczny, śr. 17 Charr., kanał instrumentowy owalny 7 Charr., dł. robocza 225 mm, autoklawalny | Tak |  |  |
| 2. | Kleszczyki giętkie do usuwania ciał obcych, 7 Charr., dł. robocza 380 mm | Tak |  |  |
| 3. | Koszyk metalowy do sterylizacji atraumatycznych cystoskopów kompakt | Tak |  |  |
| 4. | Światłowód, długość 2,3m , średnica wiązki 2,5 mm (kompatybilny/zgodny ze źródłem światła ENDOLIGHT LED 1.1 firmy Richard Wolf), autoklawalny | Tak |  |  |
| 5. | Pojemnik 2szt (jeden w drugim) do transportu cystoskopu do sterylizacji | Tak |  |  |

ELEKTROKARDIOGRAFY 3 szt.

Producent:………………  TYP:……………… ROK PRODUKCJI: 2020

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Oferowany parametr |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akwizycja, prezentacja, automatyczna analiza i interpretacja EKG z 12 odprowadzeń jednocześnie | Tak |  |  |
| 2 | Wydruk na papierze 210mm (składanka lub rolka) | Tak |  |  |
| 3 | Wyświetlacz dotykowy LCD min. 8 cali | Tak |  | 8 cali – 0 pkt Ponad 8 cali – 5 pkt |
| 4 | Klawiatura dedykowana do zastosowań medycznych | Tak |  |  |
| 5 | Prędkość przesuwu papieru min. 5mm/s, 10mm/s, 25mm/s, 50mm/s | Tak, podać |  |  |
| 6 | Impedancja wejściowa >10 MΩ | Tak, podać |  |  |
| 7 | Częstotliwość próbkowania min. 1000 Hz | Tak, podać |  | 1000 Hz – 0 pkt Ponad 1000 Hz – 5 pkt |
| 8 | Detekcja rozrusznika serca | Tak/Nie |  | Tak – 5pkt Nie – 0 pkt |
| 9 | Filtr zakłóceń sieciowych i mięśniowych | Tak |  |  |
| 10 | Sygnalizacja złego kontaktu poszczególnych elektrod | Tak |  |  |
| 11 | Możliwość przeglądania na ekranie badania przed wydrukiem | Tak |  |  |
| 12 | Wbudowana baza danych pacjentów min. 100 | Tak, podać |  |  |
| 13 | Możliwość przeglądania i wydruku danych z archiwum | Tak |  |  |
| 14 | Funkcja zamrożenia zapisu EKG na ekranie | Tak |  |  |
| 15 | Funkcja uśpienia | Tak |  |  |
| 16 | Pamięć wewnętrzna aparatu EKG min. 100 badań | Tak |  |  |
| 17 | Możliwość przeglądu przed wydrukiem zapisu EKG i wyników analizy | Tak |  |  |
| 18 | Automatyczna analiza arytmii | Tak |  |  |
| 19 | Analiza zmienności rytmu (HRV) | Tak |  |  |
| 20 | Wbudowane złącze LAN. Współpraca aparatu w sieci komputerowej wraz z integracją z systemem zamawiającego (mMedica firmy Asseco.) Możliwość automatycznej transmisji pliku badania w formacie min. PDF, DAT, DICOM, XML lub SCP. Możliwość definicji nazwy wysyłanego pliku badania. | Tak |  |  |
| 21 | Wbudowane złącze USB | Tak, podać |  | 1 złącze USB – 0 pkt 2 złącza – 5 pkt |
| 22 | Wózek z pojemnikiem na akcesoria i uchwytem na kabel | Tak |  |  |
| 23 | Wyposażenie: przewód EKG, elektrody kończynowe i piersiowe, papier 10 rolek lub opakowań składanki, przewód zasilający, instrukcja w jęz. polskim, gwarancja minimum 24 mies. | Tak |  |  |
| 24 | Możliwość współpracy z komputerem i drukarką zewnętrzną | Tak |  |  |
| 25 | Autoryzacja producenta aparatu dla sprzedawcy | Tak |  |  |
| 26 | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | Tak |  |  |
| 27 | Waga aparatu < 5kg | Tak, podać |  |  |

REJESTRATORY HOLTERA EKG  2 szt.

Producent:………………  TYP:……………… ROK PRODUKCJI: 2020

| 1 | Rejestrator cyfrowy z pamięcią typu Flash | Tak |  | Wymienna – 5pkt Stała- 0pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Zapis standardowych odprowadzeń EKG | Tak |  | 12 kanałów. – 0pkt. Uniwersalny 12, 3 kanały. – 5pkt |
| 3 | Automatyczne wykrywanie kabla i trybu pracy 3 lub 12 kanałowego | Podać |  | Tak- 5pkt Nie – 0pkt |
| 4 | Kontrola podłączenia elektrod | Tak |  |  |
| 5 | Podgląd każdego odprowadzenia EKG na ekranie LCD rejestratora | Podać |  | Brak podgl. – 0pkt. Podgląd – 5pkt |
| 6 | Przycisk zdarzeń pacjenta | Tak |  |  |
| 7 | Rejestracja czasu rozpoczęcia badania | Tak |  |  |
| 8 | Wykrywanie impulsów stymulatora | Tak |  |  |
| 9 | Czas zapisu 3 i 12 kanałów do 48 godzin | Tak |  |  |
| 10 | Zasilanie rejestratora z jednej baterii 1,5V | Tak |  |  |
| 11 | Sygnalizacja stanu baterii | Podać |  | Tak – 2pkt Nie – 0pkt |
| 12 | Sygnalizacja odpadnięcia elektrody | Podać |  | Tak – 2pkt Nie – 0pkt |
| 13 | Sygnalizacja pracy rejestratora | Tak |  |  |
| 14 | Wymiary rejestratora poniżej 90x70x30 mm | Tak, Podać |  |  |
| 15 | Masa rejestratora z baterią poniżej 150g | Tak |  | 150-0pkt Mniej niż 150g – 5pkt |
| 16 | Koszt zakupu zapasowego przewodu pacjenta do rejestratora | Podać |  | Powyżej 300zł netto – 0pkt Poniżej 300zł netto- 5pkt |
| 17 | Możliwość zastosowania akumulatorka w miejsce baterii 1,5V | Podać |  | Tak - 5pkt Nie - 0pkt |
| 18 | Szybki transfer danych do komputera: przez kabel USB 3.0 lub czytnik kart pamięci | Tak |  |  |
| 19 | Identyfikacja pacjenta – możliwość wprowadzenia numeru identyfikacyjnego lub zaprogramowania danych pacjenta przed rozpoczęciem badania | Podać |  | Tak – 5pkt Nie - 0pkt |
| 20 | Zgodność z systemem Holtera firmy EDAN SE-2012 | Tak |  |  |

*     w przypadku parametrów określonych jako „Minimum” lub  oznaczonych symbolem „ ≥” – maksymalna ilość punktów za  wartość największą, inne wartości proporcjonalnie mniej

UWAGA:

Parametry, których wartość określona jest w rubryce „parametr wymagany” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Prosimy o podkreślenie lub zakreślenie w sposób widoczny i trwały oferowanych parametrów na dołączonych materiałach informacyjnych (w języku polskim), tak by zamawiający mógł je porównać z określonymi w tabelce AIT.