Sosnowiec 2020-09-16

Odpowiedzi na pytania do SIWZ dot. Przetargu PN/Z/1/2020

### Dotyczy:  zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dot. ELEKTROKARDIOGRAFY 3 szt.

l.p. 14

Czy Zamawiający aparat EKG bez funkcji zamrożenia zapisu EKG na ekranie co jest bardzo rzadko stosowaną funkcją, ale z zapisem tzw. wstecznym co pozwala na uchwycenie epizodów które było widać na ekranie do 10s wstecz?

Odp. Tak.

l.p. 20

Czy Zamawiający aparat EKG bez wbudowanego złącza LAN, ale ze współpracą aparatu w sieci komputerowej poprzez dołączone oprogramowanie komputerowe. Oprogramowanie będzie zintegrowane z systemem zamawiającego (mMedica firmy Asseco). Zaproponowane rozwiązanie będzie miało możliwość automatycznej transmisji pliku badania w formacie PDF lub XML z możliwością definicji nazwy wysyłanego pliku badania.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis p. 20 AIT dot. elektrokardiografów.

l.p. 20

Proszę o określenie czy integracja z mMedica będzie jednokierunkowa (wysyłanie badań do systemu – po zrobieniu badania dołączone oprogramowanie komputerowe połączone z aparatem EKG wysyła do określonej lokalizacji w formie np. pdf) czy dwukierunkowa (przyjmowanie zleceń przez dołączone oprogramowanie komputerowe połączone z aparatem EKG a następnie wysyłanie do określonej lokalizacji w formie np. pdf)?

Odp. Chodzi o integrację jednokierunkową.

l.p. 27

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z nieco większą wagą 5,7 kg? Przy czym wymagany jest też stolik, więc zmiana wagi nie będzie w gole odczuwalna.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis p. 27 AIT dot. elektrokardiografów.

1  p 3

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w wysokiej jakości dotykowy ekran LCD o przekątnej 7 cali i rozdzielczości 800x480 pikseli?                              Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis p.  3 AIT dot. elektrokardiografów.

1 p.3 Czy zamawiający dopuści aparat EKG , który posiada klawiaturę funkcyjną i alfanumeryczną z kolorowym ekranem 10 ‘’ nie dotykowym?                                                   Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis p.  3 AIT dot. elektrokardiografów.

1  p 19 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez analizy zmienności rytmu?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis p.  19 AIT dot. elektrokardiografów.

1  p 20 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwości integracji z systemem Zamawiającego (mMedica )?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis p.  20 AIT dot. elektrokardiografów.

Dot. Autoklawu

1.  p 4. Z uwagi na zaprzestanie produkcji komory prostokątnej, czy zostanie dopuszczony autoklaw z okrągłą komorą?

Odp. Tak.

2. p 10. Czy zostanie dopuszczony autoklaw z zapisem cyfrowym i drukarką zewnętrzną zamocowaną na boku autoklawu?

Odp. Tak.

3. Czy z uwagi na pandemię zostanie dopuszczona dostawa do 8 tygodni od podpisania umowy?

Odp. Tak.

Dot. Cystoskopu

1 p 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cystoskopu opisanego w punktach 1 – 4 bez pojemników 2 szt. (jeden w drugim) do transportu cystoskopu do sterylizacji.

Odp. Tak. Zamawiającemu chodziło o typowe plastikowe pojemniki służące wyłącznie do transportu cystoskopu do i z sterylizacji. np. Curver, czy Pack Plast.